## 2021-JKMTDY-W1505

| 设备名称 | 医用控温仪 |
| --- | --- |
| 设备数量 | 4 | □国产 进口 |
| 最高投标限价 | 20万元 |
| 设备技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| ★1 | 配置要求 | 主机1台、降温毯4条、降温帽1个、人体传感器2条、防尘罩2个、升温毯1条 |
| 2 | 安全要求 | 通过质量管理体系认证、通过电磁兼容检测，符合YY0505-2012标准要求、符合YY 0952-2015医用控温毯等。 |
| 3 | 主机性能 | 3.1 机箱材质：ABS |
|  |  | 3.2 控温方式：手动、自动 |
|  |  | 3.3 制冷方式：压缩机制冷 |
|  |  | ★3.4 制热方式：直流安全电压加热 |
|  |  | ＃3.5 显示方式：全电脑控制，8寸彩色液晶屏幕显示，中文菜单，实时显示系统温度、毯帽温度、人体温度及工作时间。 |
|  |  | ＃3.6 系统结构：四通道控温，同时工作 |
|  |  | 3.7 仪器具有病例储存可查询功能及自检功能。 |
| 4 | 配件材质 | 降温毯、降温帽采用TPU材质，蜂窝状设计，并配有同规格毯套和帽套。 |
| 5 | 技术指标 | 5.1 控温范围：环境温度或初始状态～－4℃（水箱温度），控温精度：＜±1℃。人体测温：25℃～45℃。 |
|  |  | ＃5.2 步距0.5℃ |
|  |  | 5.3 控温保护：双重控温保护功能。 |
|  |  | 5.4 报警提示：患者低体温报警、升温毯高温报警、传感器脱落报警、低水位报警、网电源故障报警。 |
|  |  | ＃5.5 降温速度：≥1.5℃/min |
|  |  | 5.6 工作方式：连续 |
|  |  | 5.7 计时范围：0～999小时，计时误差：±2%，自动计时。 |
|  |  | 5.8 毯子承重重量：≥135Kg |
|  |  | 5.9 噪声：≤50dB（A权） |
| ★6 | 售后 | 整机质保五年 |

## 2021-JKMTDY-W1506

| 设备名称 | 内窥镜摄像系统 |
| --- | --- |
| 设备数量 | 1 | □国产 进口 |
| 最高投标限价 | 70万元 |
| 设备技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 全高清摄像机 | ★1.1 超高清CMOS摄像系统 (Full Native HD)，采用最新CMOS芯片技术，自摄像头起即作全数字化 |
|  |  | 1.2 信号传输，16:9数字化图像采集和超高清图像显示； |
|  |  | 1.3 1080 x 1920 逐行扫描超高清数字化真实像素，实时影像传输速度为6GHz； |
|  |  | ★1.4 摄像主机与光源之间含总线接口，可用摄像头远程控制光源开关并调节光源亮度，可远程遥控白平衡、亮度、锐度、颜色饱和度等各种现实参数，可远程遥控各种手术模式； |
|  |  | ★1.5 具备：去手术烟雾功能、去纤维网格化功能、血管显影功能、降噪点功能 |
|  |  | ★1.6 摄像主机具备自动排查并修正显示噪点、白点、坏点功能 |
|  |  | 1.7 语言界面：全中文菜单界面； |
|  |  | 1.8 含2个USB接口，前端接入USB可储存图像和病人数据，后端可接入USB医用键盘输入病人信息和遥控手术。 |
|  |  | 1.9 可以嵌入一体化手术室系统，并通过无线平板电脑或可触屏连接，医生可进行远程无线遥控操作。 |
|  |  | 1.10 两个DVI高清输出接口，两个HD-SDI输出接口，一个网线接口，两个USB接口，一个总线接口，两个远程遥控输入和输出接口，同时含有Video，S-Video等标清输出接口。 |
|  |  | 1.11 视频输出格式：1920×1080像素，210万像素，逐行扫描：每秒60帧，全高清摄像头，画面稳定，无闪烁干扰，长期观测无疲劳感； |
|  |  | 1.12 11种可选手术模式：腹腔镜、经皮肾镜、UMP超细精辟肾镜输尿管硬镜、输尿管软镜，宫腔镜，关节镜，膀胱镜，耳鼻喉镜，耳鼻喉软镜，神经内镜， |
|  |  | 1.13 适用于1-10mm的硬镜及纤维软镜。同时可根据需求自定义并存储三种个性化手术模式； |
|  |  | ★1.14 配一个摄像头，可选三种模式摄像头（变焦、固定焦距或90度摄像头） |
|  |  | 1.15 量化电频≥10bit，最低光敏度0.9lux，电子快门速度：1/50-1/10000秒； |
|  |  | 1.16 一键调节白平衡，并带有白平衡自动记忆功能。白平衡范围：3200-6900K； |
|  |  | ★1.17 自动补光功能，当窥镜位置变化时自动调节光亮度，以保证图像整体效果不变； |
|  |  | 1.18 主机界面：可选5种窗口功能，选择CPU集中处理区域； |
|  |  | 1.19 安全认证：CF认证,面板采用防水材料 |
| 2 | 摄像头II代 | ★2.1 摄像头≤220g，轻巧且操作面板简单，使用方便； |
|  |  | 2.2 安全认证：CF认证 |
|  |  | 2.3 摄像头2倍光学变焦（14-28），拥有调焦与变焦双重功能（摄像头配：调焦环一变焦环），适用于任何参数的硬镜与软镜； |
|  |  | ★2.4 分体式摄像头，含数字化处理芯片 |
| 3 | 全高清医用液晶监视器 | 3.1 尺寸：≥26寸 |
|  |  | 3.2 像素：1920*1080 |
|  |  | 3.3 亮度：450cd/m2 |
|  |  | 3.4 视角范围：178° |
|  |  | 3.5 10bit数字信号处理 |
|  |  | 3.6 触摸键设计 |
|  |  | 3.7 具有双路视频同时显示及画中画功能 |
|  |  | 3.8 支持图像上下左右翻转显示 |
|  |  | 3.9 对应多路输入信号（S-VIDEO,RGB,HD-SDI,DVI等数字接口） |
| 4 | LED 光源 | 4.1 原装进口 |
|  |  | ★4.2 使用寿命≥30000小时； |
|  |  | ★4.3 LED灯光学集中灯泡，色温可达6500K； |
|  |  | 4.4 光通量可达1400lm； |
|  |  | 4.5 总线接口，可通过摄像头远程遥控开关光源和调节光源亮度； |
|  |  | 4.6 低功耗，避免不必要的热量产生； |
|  |  | 4.7 LCD大屏显示光源强度的百分比，光源的明暗度调节范围为5 - 100%； |
|  |  | 4.8 含自动休眠模式，降低光源损耗； |
|  |  | 4.9 可配用不同品牌的导光束，连接不同品牌的内窥镜产品。 |
| 5 | 耐高温导光束 | 5.1 直径4.8mm，长度3米， |
|  |  | ★5.2 耐高温，可高温高压消毒 |
| 6 | 腹腔内窥镜 | 6.1 直径10mm，工作长度330mm，0/30° |
|  |  | 6.2 显色指数≥90 |
|  |  | 6.3 有效景深15-100mm |
|  |  | 6.4 镜身激光焊接 |
|  |  | ★6.5 视场中心角分辨力ra(d) ≥3.267 C/° |
|  |  | 6.6 最小照度≥10000Lx(L=20mm) |
|  |  | 6.7 可高温高压消毒 |
| 7 | 气腹仪 | ★7.1 最大充气流量：≥40升/分 |
|  |  | 7.2 最小充气流量：≤1升/分 |
|  |  | 7.3 压力范围：1-30mmHg |
|  |  | ★7.4 最大输出压力：≥55mmHg |
|  |  | 7.5 LED灯监视输入气体压力 |
|  |  | ★7.6 具有一体化管组，包括气腹管 |
|  |  | 7.7 具备图形显示声光报警功能 |
|  |  | 7.8 充气流量级别可自行编程设定 |
|  |  | 7.9 具有液晶显示屏，显示预设与实时压力监测 |
|  |  | 7.10 CO2消耗总量计算功能，并可数值显示 |
|  |  | 7.11 具有气腹针专用充气模式 |
|  |  | 7.12 具有高流量专用充气模式 |
|  |  | 7.13 具有双路安全检测功能 |
|  |  | 7.14 具备CO2气体加热功能，自动加热到37°C。同时具有温度检测传感器，气体加热温度过高时会报警提示并停止加热功能 |
|  |  | 7.15 具有压力过高感应及自动排气安全功能 |
|  |  | 7.16 具备液体污染检测感应器 |
|  |  | 7.17 具备遥控器控制功能（可选） |
|  |  | 7.18 2种供气方式可选：钢瓶高压供气和室内中心低压供气 |
|  |  | 7.19 多重压力传感器≥2个 |
|  |  | 7.20 具备双过滤器配置 |
|  |  | 7.21 具有开机自检功能 |
| 8 | 全高清刻录机 | 8.1 支持≥1920*1080P全高清60帧图像采集 |
|  |  | 8.2 使用独立操作系统 |
|  |  | 8.3 支持HDMI、DVI等4种格式信号的输入输出 |
|  |  | 8.4 本机内存≥500G |
|  |  | 8.5 支持USB外接硬盘实时刻录 |
| 9 | 内窥镜台车 | 内窥镜专用台车，可同时放置两台显示器，显示器悬吊安装，360度任意位置摆放，符合人体工程学需求，减少医生职业病发生 |
| 10 | 售后 | 整机质保三年 |

## 2021-JKMTDY-W1507

| 设备名称 | 全自动内镜清洗消毒机 |
| --- | --- |
| 设备数量 | 1 | □国产 进口 |
| 最高投标限价 | 38万元 |
| 设备技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 结构配置 | 1.1 消毒剂储存箱容量≥15L |
|  |  | 1.2 适酶储存箱容量≥2.5L |
|  |  | 1.3 酒精储存箱容量≥1L |
|  |  | ★1.4 测漏压力传感器：采用进口压力传感器 |
|  |  | 1.5 电磁阀采用进口电磁阀 |
|  |  | ★1.6 软镜内通道循环泵采用进口产品 |
|  |  | 1.7 消毒剂加热温控器采用进口产品 |
|  |  | 1.8 排水装置采用进口排水泵强制排水；水过滤器设置水过滤器2个，过滤精度分别为0.45μm和0.2μm |
|  |  | ★1.9 清洗液、酒精计量装置采用进口蠕动计量泵，计量精度≤1%； |
|  |  | 1.10 测漏和干燥压缩气减压装置采用进口减压阀，压力稳定可靠 |
| 2 | 技术性能 | 2.1 每次处理镜子数量：1-2条 |
|  |  | 2.2 全程清洗消毒时间：酸化水:12-13分钟、戊二醛:18-20分钟、邻苯二甲醛:13-15分钟、过氧乙酸:13-15分钟 |
|  |  | 2.3 测漏功能采用全程适时内镜测漏监控装置 |
|  |  | 2.4 消耗水量：每清洗消毒循环水耗量≤25L |
|  |  | 2.5 自身消毒功能不仅能够对设备全管道、槽体进行消毒而且能够对终末漂洗水过滤器反向消毒； |
|  |  | 2.6 加强消毒功能可对消毒时间进行设置，用于消毒传染病人检查后的内镜 |
|  |  | 2.7 软镜内通道循环泵数量软镜内通道循环泵数量两个，分别洗消注气/注水和活检、吸引管腔； |
|  |  | 2.8 标配空气干燥功能、酒精干燥功能、消毒剂自动取样功能、消毒剂添加排放、具有消毒剂不足报警、清洗液不足报警、酒精不足报警、水压低报警等功能 |
|  |  | 2.9 内镜内腔清洗接头可提供不少于10个奥林巴斯、宾得、富士能三大品牌内镜内腔清洗接头 |
|  |  | ★2.10 100%清洗消毒设有底部和顶部两级喷淋装置 |
|  |  | 2.11 消毒剂加热：可对消毒剂自动加热并显示加热温度，提高消毒效果和效率；独立消毒剂加热控制系统 |
|  |  | 2.12 消毒剂添加排放设备自动对消毒液进行添加和排放 |
|  |  | 2.13 全封闭消毒洗消槽采用全封闭结构，消毒剂气味不向外泄露，最大限度保护操作人员健康。 |
|  |  | 2.14 无菌水漂洗内置0.2μm无菌水过滤器；消毒后使用0.2μm过滤器过滤的无菌水漂洗，避免不干净的漂洗水再次污染消毒好的内镜。 |
|  |  | 2.15 消毒次数记录每完成一次清洗消毒流程，自动记录洗消次数； |
|  |  | 2.16 过程数据打印打印每一条内镜清洗消毒的过程数据：操作员编号、程序名称、洗消日期、洗消时间、阶段名称、阶段时间，并提供打印样品扫描件； |
|  |  | 2.17 控制系统采用进口型PLC控制器 |
|  |  | 2.18 中文触摸屏显示采用5.7寸彩色触摸屏显示系统； |
|  |  | 2.19 显示屏显示内容显示屏显示运行过程的程序名称、洗消日期、运行阶段名称、阶段计时和过程剩余时间并提供运行界面实物照片； |
|  |  | 2.20 管理员权限设置产品控制系统设有管理员权限设置，管理员通过权限密码才能进入管理员操作界面，可进行消毒剂自动排放、添加和程序编辑操作，并提供管理员操作界面照片文件； |
|  |  | 2.21 自动门自动门，避免手动开机盖后再拿取消毒完毕的内镜时而产生二次感染 |
|  |  | 2.22 玻璃门采用钢化玻璃门，可以清晰观察镜子的清洗消毒情况； |
|  |  | 2.23 门脚踏开关设有门脚踏开关； |
| ★3 | 经食管超声探头消毒功能 | 消毒机玻璃盖开孔，孔大小与经食管超声探头手柄相吻合，适用于经食管超声探头消毒、固定 |
| 4 | 资质要求 | 取得医疗器械备案登记证 |
| ★5 | 售后 | 整机免费质保3年，报修后24小时内到达现场维修，48小时内解决故障 |

## 2021-JKMTDY-W1508

| 设备名称 | 心肺复苏器 |
| --- | --- |
| 设备数量 | 1 | 国产 □进口 |
| 最高投标限价 | 18万元 |
| 设备技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 产地要求 | 国产或进口 |
| 2 | 驱动方式 | 电动电控 |
| ★3 | 按压方式 | 按压位置能自动调控，可快速安装，时间不超过15秒。按压定位方法为自动定位模式（即启动按压键后按压头接触到皮肤后自动定位，不需手动调节） |
| 4 | 按压深度 | 按压深度符合国际标准，最小深度3cm，要求深度可连续调控；误差为±3mm |
| 5 | 按压频率 | 每分钟按压大于110次，误差为±3次 |
| ★6 | 按压模式 | 必须有连续按压模式，可选15:2按压模式及30:2按压模式 |
| ★7 | 按压释放比 | 按压/释放比要求1:1，误差为±5% |
| ★8 | 内置呼吸末CO2监测 | 监测范围为：不低于120mmHg； |
| 9 | 重量 | 整机重量（含电池及背板）不超过10kg |
| 10 | 界面显示 | 触摸液晶屏，屏幕尺寸≧3.5英寸，操作简单 |
| 11 | 持续工作要求 | 内置可充电锂电池，2块，要求可连续工作100分钟以上 |
| ★12 | 按压不中断 | 更换电池时不中断按压 |
| 13 | 报警静音时间 | 小于≤120s |
| 14 | 电池电量不足报警 | 当电池电量低时，心肺复苏机可产生电池电量不足报警 |
| 15 | 蓝牙通讯功能 | 可通过无线与呼吸机进行30:2按压与通气 |
| 16 | 安全要求 | 心肺复苏机的安全通用要求应符合GB 9706.1-2007，并提供相应证书 |
| 17 | 电磁兼容性 | 心肺复苏机的电磁兼容性安全要求应符合YY 0505-2012的要求，并提供相应证书 |
| ★18 | 售后 | 整机质保三年 |

## 2021-JKMTDY-W1509

| 设备名称 | 静脉腔内射频闭合治疗系统 |
| --- | --- |
| 设备数量 | 1 | □国产 进口 |
| 最高投标限价 | 36万元 |
| 设备技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| ★1 | 发热原理 | 射频发热（非微波或激光） |
| # 2 | 射频功率 | 射频信号的基频设为 460.8 kHz |
| ★3 | 适应症 | 用于下肢浅静脉曲张的射频热消融治疗 |
| 4 | 用途 | 适用于大隐静脉、小隐静脉及穿通支静脉的射频热消融治疗 |
| ★5 | 资质认证 | CE认证或ISO认证，或FDA认证 |
| ★6 | 电源 | 医院标准交流电源 |
| 7 | 显示功能 | 6-8寸触摸LCD屏幕，具有数据显示区域和操作信息区域；数据显示区域显示有关射频发生器状态的信息，根据射频发生器状态，可显示以下数据： • 数据记录指示器：说明闪存卡已插入并且数据已记录 •设备ID：说明连接至射频发生器的设备类型 •设备温度：说明连接设备的当前的温度 • 刻度表：说明显示温度的可接受范围内的温度和射频功率 • 进程表：说明剩余的治疗时间 • 计时器：从选定治疗时间起倒计时计时器 • 射频功率：说明传输至设备的当前的射频功率 |
| ★8 | 输出范围功率 | 静脉腔内射频闭合导管最大电压（电压峰值）≤206Vpeak；最大功率输出对应的有功负载为45-400Ω；最大功率≤40W |
| 9 | 静脉腔内射频闭合导管的功能极限 | • 温度：10℃-130℃ • 阻抗：25Ω-1999Ω • 功率：≤40W |
| 10 | 运行环境要求 | 1.机器运行温度:10℃至40℃ 2.相对湿度（不凝结）:10％至100％ 3.环境大气压:700hPa至1060hPa 4.工作温度：≤130℃ |
| #11 | 数据记录功能 | 存储卡（USB 设备和 SD 卡）可以存储近期治疗过程数据和记录发生器错误；提供SD卡 |
| ★12 | 其他要求 | 机器配备一体或分体蠕动式输液泵，用于麻醉肿胀液的注射 |
| ★13 | 质保 | 3年内出现问题免费更换新机器 |
| 试剂技术参数要求 |
| 1 | 耗材名称 | 静脉腔内射频闭合导管 |
| ★2 | 导管类型 | 总长≥1000mm，直径≤2.5mm，工作长度≤10cm，具有良好的通透性及柔顺性,可弯曲或伸展以利于操作导管 |
| ★3 | 工作范围 | 可闭合血管直径≤15mm |
| ★4 | 管身标识 | 导管具有明显标识提示，可以观察导管插入静脉的长度 |
| ★5 | 耗材要求 | 耗材单独报价，并提供省阳采价格截图及其他地区供货价格证明文件 |
| ★6 | 售后 | 1、耗材使用过程中出现效果不佳，需批量更换同数量耗材 |
|  |  | 2、随时安排技术人员进行现场指导 |
| 7 | 年使用量 | 约350万元人民币 |

## 2021-JKMTDY-W1510

| 设备名称 | 机械血栓切除系统 |
| --- | --- |
| 设备数量 | 1 | □国产 进口 |
| 最高投标限价 | 42万元 |
| 设备技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 应用原理 | 旋转磨削，负压吸引 |
| ★2 | 术中失血量 | 患者失血量≤180ml/min，确保患者失血量在临床相关水平之下，术后无需额外给患者补液。 |
| 3 | 主要用途 | 可处理外周动脉内急性、亚急性和陈旧性血栓，外周静脉急性血栓，外周支架内血栓栓塞物和动脉粥样硬化物质。 |
| 4 | 控制模式 | 具备脚踏和手柄两种驱动控制模式可选。 |
| 5 | 其他要求 | 5.1设备具备ISO标准或CE或FDA认证。 |
|  |  | ★5.2适配导管规格齐全，适用范围广：可提供6F、8F、10F直径 |
| ★6 | 质保 | 整机质保3年 |
| 试剂技术参数要求 |
| 1 | 耗材名称 | 机械血栓切除系统（旋转导管套装） |
| 2 | 直径 | 6F、8F、10F |
| ★3 | 耗材要求 | 耗材单独报价，并提供省阳采价格截图及其他地区供货价格证明文件 |
| ★4 | 售后 | 1、耗材使用过程中出现效果不佳，需批量更换同数量耗材 |
|  |  | 2、随时安排技术人员进行现场指导 |
| 5 | 年使用量 | 约400万元人民币 |

## 2021-JKMTDY-W1511

| 设备名称 | 医用空气隔离装置 |
| --- | --- |
| 设备数量 | 8 | 国产 □进口 |
| 最高投标限价 | 28万元 |
| 设备技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 主机结构 | 采用送风天花技术，垂直层流，围帘可更换。 |
| ★2 | 过滤器 | 采用滤纸的大规格、高性能的无隔板铝框高效空气过滤器。 |
| 3 | 洁净方式 | 采用风机过滤装置（FFU）的送风系统(顶部进风) |
| 4 | 洁净等级 | 空气洁净度：ISO5(100级)，对于≥0.3微米的尘埃和细菌过滤效率≥99.99% |
| 5 | 风速 | 风速：0.15m/s-0.25m/s |
| ★6 | 噪音 | 常规运行≤46分贝 |
| 7 | 消毒功能 | 紫外线消毒，照明和紫外灯联锁控制，安全可靠。 |
| 8 | 外形尺寸 | ≥2250L*1100W*2300H(mm) |
| 9 | 资质要求 | 设备具有医疗器械注册证。 |
| ★10 | 配置要求 | 配置：主机一台；四片高透明的医用软围帘；配置3块匀流膜，垂直匀流送风；配置4个输液挂钩；配置可快捷更换的初效过滤器4个，设置在设备顶部；配置4个可调节高度的支撑脚 |
| ★11 | 售后 | 整机质保五年 |
| 试剂技术参数要求 |
| 1 | 耗材名称 | 医用软围帘 |
| ★2 | 耗材要求 | 耗材单独报价，并提供省阳采价格截图及其他地区供货价格证明文件 |
| ★3 | 售后 | 1、耗材使用过程中出现效果不佳，需批量更换同数量耗材 |
|  |  | 2、随时安排技术人员进行现场指导 |
| 10 | 年使用量 | 约40万元人民币 |

## 2021-JKMTDY-W1518

| 设备名称 | 微波治疗仪 |
| --- | --- |
| 设备数量 | 1 | 国产 □进口 |
| 最高投标限价 | 21.5万元 |
| 设备技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 产品用途 | 适用于病变组织的的凝固治疗（消融） |
| 2 | 工作频率 | 2450±50MHz |
| 3 | 工作模式 | 连续波模式、脉冲波模式 |
| ★4 | 发射管 | 固态源 |
| 5 | 匹配负载阻抗 | 50Ω |
| 6 | 输出功率 | 在5W～100W 范围内，逐步可调，步进5W，误差为±30%。 |
| 7 | 输出工作时间 | 凝固治疗时间在1～30分钟范围内，逐步可调，步进1分钟，治疗时间结束自动切断输出 |
| 8 | 消融区温度监测 | 40℃～112℃，精准度±0.5℃ |
| 9 | 开关控制 | 脚踏开关控制和手动控制两种控制系统 |
| 10 | 整机泄露 | 无用微波辐射＜10mw/cm²,仪器外壳泄露＜10mw/cm² |
| 11 | 运转温、湿度要求 | 温度5-40℃，湿度＜85% |
| 12 | 抗干扰测温系统 | 具备 |
| 13 | 发射源与水冷泵 | 系统配置为多通道发射源并配有相应的水冷却泵，可以多针同时消融治疗 |
| 14 | 配有专用的易滚动的台车 | 具备 |
| ★15 | 配有TPS计划系统 | 需有国家认证证书 |
| 16 | 自动保护功能 | 对出现消融针无法识别、消融针温度超出限制、温度探头温度超出限制、微波外泄、系统警报（微波功率调节错误、内部发生器温度错误、电源稳定性错误、系统时钟）问题时自动停止能量输出 |
| ★17 | 售后 | 整机质保三年 |
| 试剂技术参数要求 |
| 1 | 耗材名称 | 一次性水冷微波消融针 |
| ★2 | 适用频率 | 2450±50MHz固态源 |
| 3 | 连接方式 | 生理盐水+微波针：蠕动泵和冷却循环水管组成 |
| 4 | 测温方式 | 杆中测温、旁开测温 精度±0.2℃ |
| 5 | 杆温要求 | 微波辐射针在100W时，杆温不超过37℃。每套微波针具有测温功能 |
| 6 | 冷循环水路 | 连接牢固，无泄漏 |
| ★7 | 规格、尺寸 | 微波针直径14G-19G，长度分为10cm、15cm、18cm、27cm ， 消融针有外径为19G，可以配18G穿刺鞘可承受使用使用功率≥80W，满足在经纤支镜和特殊的导航用导管下凝固治疗专用针 |
| ★8 | 耗材要求 | 耗材单独报价，并提供省阳采价格截图及其他地区供货价格证明文件 |
| ★9 | 售后 | 1、耗材使用过程中出现效果不佳，需批量更换同数量耗材 |
|  |  | 2、随时安排技术人员进行现场指导 |
| 10 | 年使用量 | 约500万元人民币 |