设备技术参数会审表

| 设备名称 | 心衰超滤脱水装置 | 计划号 | / |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算金额 | 49万元人民币 | 设备数量 | 1台 |
| 经费来源 | / | ☑国产 □进口 |
| 设备功能要求 |
| 设备以血泵驱动为动力，经外周静脉建立体外循环通路，在超滤泵的负压抽吸下，通过滤器实现单纯的血液超滤脱水，从而达到纠正液体潴留、治疗心力衰竭的目的。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 心衰超滤脱水装置 | 1台 |
| 2 | 漏血校准针操作说明 | 1套 |
| 3 | 无纺布防尘罩 | 1个 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | ★工作模式 | 单纯缓慢超滤 |
| 2 | ★最低血泵速度 | 最低血泵速度≤20ml/min |
| 3 | ★超滤泵速度 | 超滤泵速度≤600ml/h，脱水精度±30ml/h，累计脱水量误差优于±200ml |
| 4 | CPU控制单元 | 血泵和超滤泵运动控制为独立CPU单元，从主控CPU单元分离出来，避免关联故障 |
| 5 | 实时监测功能 | 超滤量和超滤速度实时监测。超滤速度偏离设定的速度时，报警提示。 |
| 6 | ＃体外循环通道 | 可匹配使用≤8F双腔管经中心静脉建立体外循环，或匹配使用两个≥18G静脉留置针经外周浅表静脉建立体外循环。 |
| 7 | ＃可匹配使用体外循环通路 | 管路内径≤4mm；滤器膜面积≤1m2；总血容积≤65ml。 |
| 8 | ＃治疗期间电解质，酸碱度 | 无需配合透析、置换液使用，不影响电解质平衡和酸碱平衡；无需要监测血钾、钠、氯和血气分析。 |
| 9 | ＃漏血检测 | 环境光免疫光电检测技术。检测精度为1‰（1ml血+1000ml生理盐水）。 |
| 10 | 滤器凝血双重检测 | 有滤器前压检测单元，测定范围：-100mmHg～400mmHg。滤器凝血双重检测：连续检测跨膜压和滤器压降，及时准确发现滤器中空纤维内的血凝阻塞状态。 |
| 11 | ＃气泡检测 | 超声检测法，检测精度100μL。 |
| 12 | 管路排气和气泡捕获 | 具备管路排气和气泡捕获功能。 |
| 13 | ＃其他压力测试 | 动脉压监测范围：-400mmHg～100mmHg 误差±10mmHg 静脉压监测范围：-100mmHg～400mmHg 误差±10mmHg 超滤压监测范围：-400mmHg～100mmHg 误差±10mmHg |
| 14 | 治疗现场保护功能 | 在正在进行治疗时，如发生意外断电、不可预测的事件等异常情况，设备可以自动保护现场，并在医护人员的干预下，恢复到当下治疗界面。 |
| 15 | 开机自检及报警 | 具备开机自检功能及完善的报警功能。 |
| 16 | 治疗模式 | 软件设计强制预冲功能，预冲不充分不允许进入治疗模式。 |
| 16.1 |  | 软件设计强制称重传感器定标，误差增大时不允许进入治疗。 |
| 17 | 屏幕分辨率 | ≤10.4英寸触摸显示屏，具备中文引导式操作界面。 |
| 耗材明细 1 耗材参数 1．血液浓缩器（超滤器） （1）膜面积：0.07—0.3m² （2）跨膜压：≥500mmHg （3）截止分子量：＞60000道尔顿 2. 一次性使用血液透析管路：动脉管路、静脉管路 2 耗材名称、规格 1.血液浓缩器 （各型号） 2.一次性使用血液透析管路 动脉管路（各型号）；静脉管路（各型号） 3 耗材年用量 19.9万元/年/台 序号 耗材名称 规格 年预估量 （台/年） 最高限价 （单价）元 最高限价 （总价）元 1 血液浓缩器（超滤器） 各型号 50 2500 125000 2 一次性使用血液透析管路 动脉管路 静脉管路 50 1480 74000 合计 199000 |
| 售后服务要求 |
| 1 | ★质保期 | 3年 |
| 2 | 备件库 | 国内有备件库 |
| 3 | 维修站 | 国内有维修站 |
| 4 | 收费标准 | 质保期外不收取上门费和维修服务费，只收取响应的配件费 |
| 5 | 培训支持 | 由设备工程师到医院亲自指导产品的用途、操作流程、错误操作后处理方法、产品维护及相关注意事项。学员亲自操作并达到熟练程度。 |
| 6 | 维修响应 | 24小时内 |
| 7 | 到货时间 | 90日内 |
| 需求科室签字 |  | 机关业务部门 |  |
| 专家组 |  |