设备技术参数会审表

| 设备名称 | 超声刀系统 | 计划号 | / |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算金额 | 49.00万元人民币 | 设备数量 | 1 |
| 经费来源 | / | (国产 (进口 |
| 设备功能要求 |
| 超声刀主要适用于需要控制出血和热损伤的软组织切割。可用于闭合直径不超过3mm的血管。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 主机 | 1 |
| 2 | 换能柄 | 1 |
| 3 | 脚踏开关 | 1 |
| 4 | 超声刀刀头 | 2 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 智能自检系统 | 主机具有优化智能检测系统，能瞬间感应并迅速调整超声能量输出，确保切割止血最佳效果。 |
| ★2 | 组织监控技术 | 具有组织自适应和频率跟踪技术，能根据钳口中组织的变化相应的调整能量输出，确保刀头不会和组织垫过度摩擦产生高温。提供证明文件。 |
| 3 | 屏幕操作 | 主机独有LED显示屏，可清晰显示诊断信息。主机功率5个档位可调，满足各类手术的不同需求。 |
| ★4 | 激发方式 | 支持脚控及手控双重激发方式，具有2个脚踏开关接口，匹配有较宽的符合人体工程学设计的脚踏开关，满足不同专家使用习惯。 |
| 5 | 故障提示 | 主机报错信息具有图文显示，可快速准确指出故障部分。 |
| 6 | 锁止功能 | 具有锁止功能触屏按键，避免术中误激发带来风险。 |
| 7 | 换能柄设计 | 手柄为一体化不可拆卸设计，确保能量转化及传输稳定高效，使用更安全。支持低温等离子灭菌方式，便于临床快速消毒，提高周转效率。 |
| ★8 | 换能柄适配性 | 具有剪式、枪式刀头配套手柄。 |
| ★9 | 换能柄要求 | 换能柄不限制使用次数。换能柄内含智能芯片，能记载使用的历史记录。 |
| #10 | 刀头闭合直径 | 刀头可安全闭合3mm血管。 |
| 11 | 刀头功能 | 刀头集切割、止血、抓持、分离功能于一体，减少术中器械转换，节约手术时间。 |
| ★12 | 安全标准 | 刀头与主机、手柄为同一品牌，有9cm的钳式刀头和14cm、23cm、36cm长度的枪式刀头可供选择，且刀头作为国械注准III类医疗器械管理。 |
| 13 | 刀头操作反馈 | 刀头闭合钳口有“咔嗒”的声音反馈。 |
| ★14 | 刀头设计 | 一体化刀头式设计，刀头与把手不分离。 刀头一体式旋钮，不需要额外的扭力扳手就可以将刀头安装到换能柄上，安装更便利。刀头具有保护垫，可延长刀头的使用寿命。 |
| 15 | 侧向热损伤＜1mm | 刀头切割速度达到4-6秒，使组织损伤最小化，在切割及凝血时，可以保证最小的创伤，侧向热损伤＜1mm |
| ★16 | 刀头适配性 | 有9cm的钳式刀头和14cm、23cm、36cm长度的枪式刀头可供选择，刀头款式多样≥24种，既可行腔镜手术，又可行开放手术，满足医院不同科室、不同手术的需要。 |
| 17 | 刀头振幅 | 刀头振动幅度为15-100μm，配合空洞化效应，保证有最佳的切割效果 |
| 18 | 刀头工作温度 | 头钳口组织温度维持在80℃之内，从而可以有效的减小组织损伤。 |
| 19 | 振动频率 | 55.5KHz±1kHz |
| ★20 | 要求 | 手柄和刀头单独报价，并提供省阳采价格截图及其他地区供货价格证明文件。可匹配医院在使用刀头耗材及手柄，无需额外配件，确保能量转化及传输稳定高效，使用更安全。 |
| 21 | 耗材名称 | 超声切割止血刀刀头 |
| 22 | 耗材年用量 | 预估35.4万元/年 |
| 名称 | 预估年用量 | 单价（元） | 合计（元） |
| 超声切割止血刀刀头36cm | 80把 | 2600元 | 208000元 |
| 超声切割止血刀刀头23cm | 40把 | 3200元 | 128000元 |
| 超声切割止血刀换能柄 | 1根 | 18000元 | 18000元 |
| 售后服务要求 |
| 1 | 质保期 | 一年 |
| 2 | 备件库 | 西安有备件库 |
| 3 | 维修站 | 西安有维修站 |
| 4 | 收费标准 | 只收取配件成本费，无人工费用。 |
| 5 | 培训支持 | 现场培训 |
| 6 | 维修响应 | 2小时 |
| 7 | 到货时间 | 合同签订后1个月内 |
| 需求科室签字 |  | 机关业务部门 |  |
| 专家组 |  |