单一来源设备技术参数论证表

| 设备名称 |  | 3.0T discovery MR750保修 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最高限价 |  | 人民币360万元 |  |  |  | 设备数量 | 一套 |  |
| 进口 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备功能要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 磁共振属于影像学检查设备，而在影像诊断学方面，磁共振有着非常高的分辨率。因此在对于某些疾病的诊断方面，远优于其他的影像学检查方法。一般情况下，在其他如B超、CT等影像学检查，无法分辨的病变组织，多采用磁共振来做进一步检查，而磁共振特别对于内脏软组织的检查，具有绝对优势。另外对于肝癌、肺癌、胰腺癌等恶性肿瘤的诊断，采用加强的磁共振可做出定性诊断。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 软硬件配置清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 描述 |  | 数量 |  |  |  |
| 1 |  |  | 线圈 |  | 一套 |  |  |  |
| 2 |  |  | 主机 |  | 一套 |  |  |  |
| 3 |  |  | 水冷系统 |  | 一套 |  |  |  |
| 4 |  |  | 后处理系统 |  | 一套 |  |  |  |
| 技术参数要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 |  |  | 技术参数 |  |  |  |  |
| 1 | 主机 |  |  | 全保 |  |  |  |  |
| 2 | 服务要求 |  |  | 服务期内，每年提供设备定期保养，计划性定期的维修服务检测包括设备清洁、性能测试及校准、必要的机械或电气的检查，以及非紧急性质的补救性维修，并定期对设备的数据进行备份，确保系统能按照制造商的产品规格运行的标准来维修，并提供符合原厂技术要求的保养报告。定期维护服务间隔进行，具体内容包括：（1）系统基本情况检查;（2）图像质量检查;（3）软件等等。 |  |  |  |  |
| 3 | 服务要求 |  |  | 投标人须有相关专用工具和设备，并提供相应资料证明。 |  |  |  |  |
| 4 | 服务要求 |  |  | 投标人必须具备400客户服务专线电话，每年365天开通 |  |  |  |  |
| 5 | 服务要求 |  |  | 投标人必须为设备原厂维修机构或获取了原厂维修授权的单位投标人提供能及时获取并实施原厂系统安全性软硬件改版通知(FMI)能力的证明，保修期内免费提供设备的系统软件升级补丁和技术支持，保证所有系统软件为最新版本。投标人软件服务须提供GE授权。 |  |  |  |  |
| 6 | 制冷服务要求 |  |  | 提供MR设备磁体制冷保修，应包括液氦及时供应，冷头，氦压机、水冷机、吸附器、氦管等制冷系统部件的原厂维修和原厂部件更换。 |  |  |  |  |
| 7 | 备件库 |  |  | 国内设有专门的球管、零备件仓库，能提供相应更换全新原厂零部件的进口报关证明（进口机型）。 |  |  |  |  |
| 8 | 维修站 |  |  | 西安拥有专业的技术支持团队超过10年并且≥3人，具有原厂授权资质证，且在考核合格有效期内。保证能够随时取得设备生产者研发和工厂的技术、物力支持。全国省会城市设置有工程师。 |  |  |  |  |
| 9 | 培训支持 |  |  | 支持在线远程培训 |  |  |  |  |
| 10 | 维修响应 |  |  | 服务期内，全天候电话响应，响应时间≤2小时，工程师应在24小时内到达现场（包括节假日），开机率能达到95%。 |  |  |  |  |
| 售后服务要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保期 | 三年 |  |  |  |  |  |  |  |