| 项目编号 |  |  | 2021-JK15-W1421 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物名称 |  |  | 小群体供氧与通讯系统 |  |  |  |
| 数量 |  |  | 1 |  | ☑国产 □进口 |  |
| 最高投标限价 |  |  | 150万元 |  |  |  |
| 设备功能要求 |  |  |  |  |  |  |
| 1.满足0-12km人员低压舱上升双标准一般供氧要求；2满足12000米-18000米加压供氧要求；3.满足0-12km人员低压舱上升中便携移动式一般供氧要求；4.满足0-18km上升过程中舱内外人员之间语音通讯要求。 |  |  |  |  |  |  |
| 软硬件配置清单 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 描 述 |  |  |  | 数量 |
| 1 |  | 便携式双标准供氧调节器 |  |  |  | 1 |
| 2 |  | 低压舱无线语音通讯系统 |  |  |  | 1 |
| 3 |  | 衣装式电子供氧调节器 |  |  |  | 1 |
| 4 |  | 低压舱舱内加压供氧系统 |  |  |  | 1 |
| 5 |  | 航空供氧调节器前置减压器 |  |  |  | 1 |
| 技术参数要求 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 |  |  | 技术参数 |  |  |
| 1 | 便携式双标准供氧调节器 |  |  | ★1.1供氧标准 符合航空供氧标准曲线A、C (可手动选择) ★1.2使用高度范围 0-12km ★1.3调节器重量 ≦0.5kg #1.4调节器入口压力 0.3~0.5MPa |  |  |
| 2 | 低压舱无线语音通讯系统 |  |  | ★2.1系统范围 0-18km海拔高度范围舱内外人员语音通讯 ★2.2系统增益 系统具有随海拔高度增加声音增益自动增大功能 ★2.3系统噪音 ≤60db（满量程） 2.4系统供电方式 市购电池 #2.5语音通讯终端 语音通讯为广播式，耳机为常通式，话筒有通断开关， #2.6装备适用温度范围 -20℃~50℃ |  |  |
| 3 | 衣装式电子供氧调节器 |  |  | ★3.1供氧标准 符合航空供氧标准曲线A ★3.2使用高度范围 0-12km ★3.3调节器重量（不含电池） ≦1kg #3.4调节器入口压力 0.3~0.5MPa #3.5供电方式 电池供电，≦12V |  |  |
| 4 | 低压舱舱内加压供氧系统 |  |  | ★4.1供氧标准 0-18km供氧水平符合航空供氧标准曲线A ★4.2使用高度范围 0-18km ★4.3供氧装备 具有应急供氧功能，可手动选择转换 #4.4系统入口压力 大于15MPa #4.5装备适用温度范围 -20℃~50℃ |  |  |
| 5 | 航空供氧调节器前置减压器 |  |  | 5.1安装位置 安装在复合气瓶上 ★5.2减压器入口压力 ≧20.7MPa ★5.3减压器输出压力 0.3~0.5MPa #5.4减压器输出接口方式 快速插接式 5.5减压器重量 ≦0.3kg |  |  |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。一般技术指标参数不作标记。投标人须提供所有技术参数的支持资料，包括但不限于生产商公开发布的资料（含生产商出具的产品规格表、产品宣传彩页、技术白皮书、制造商官方网站发布的产品信息、说明书等或检测机构出具的检测报告等）。并在技术参数偏离表注明支持材料在标书中的页码并显著标记，凡未提供有效证明文件的响应不予认可。