| 项目编号 | 2021-JK15-W1424 |
| --- | --- |
| 货物名称 | 基因分析仪 |
| 数量 | 1台 | □国产 ☑进口 |
| 最高投标限价 | 人民币228.00万元 |
| 设备功能要求 |
| 基因分析平台是多功能的开放的毛细管电泳平台，可应用于产前诊断、个体化识别及遗传病诊断；微生物及病毒突变检测；肿瘤个体化及风险基因检测等。基因测序检测对疾病的发生、发展、诊断、治疗及健康状况的评估提供非常重要的依据。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描 述 | 数量 |
| 1 | 主机 | 1 |
| 2 | 测序软件 | 1 |
| 3 | 电脑 | 1 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | ★通量 | 原装进口 8通道毛细管系统，可升级为24通道或更高通量毛细管系统 |
| 2 | ★资质 | 经NMPA机构认证，适合临床检测和科研使用以及亲缘鉴定分析 |
| 3 | ★读长 | 测序长度：选择合适的胶，检测长度可以超过1000bp |
| 4 | 速度 | 40分钟内完成8个样品的序列检测，一天内可以检测280个样品 |
| 5 | ＃数据管理 | 毛细管阵列分为36cm和50cm两种毛细管长度，支持多种应用及运行方法 无线射频识别（RFID）技术追踪关键消耗品数据并记录管理信息 |
| 6 | 光源 | 505 nm单波长固态长寿激光源——采用标准电源供电，无需散热 |
| 7 | ★多重检测 | 具备多色荧光分析能力，可对DNA片段进行多达6种不同荧光染料的多重检测 |
| 8 | 导热系统 | 具备导热系统设计，更好满足DNA片段分析时对温度控制的严格要求 |
| 9 | 数据处理 | 配置数据采集和初步分析软件，提供数据质量的实时评估 |
| 10 | 耗材 | 配置毛细管阵列、聚合物分离胶，通用于大部分研究应用 |
| 11 | 应用 | 可配套多重呼吸道21三体等非整倍体鉴定试剂盒和分析软件；可配套KRAS，BRAF，EGFR等肿瘤基因突变检测试剂盒和相关软件；可配套多种病毒检测试剂盒 |
| 14 | 软件 | 配套电脑以及软件 |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。一般技术指标参数不作标记。投标人须提供所有技术参数的支持资料，包括但不限于生产商公开发布的资料（含生产商出具的产品规格表、产品宣传彩页、技术白皮书、制造商官方网站发布的产品信息、说明书等或检测机构出具的检测报告等）。并在技术参数偏离表注明支持材料在标书中的页码并显著标记，凡未提供有效证明文件的响应不予认可。