技术参数

| 项目编号 | 2021-JK15-W1415 |
| --- | --- |
| 货物名称 | 生物分子液相色谱系统 |
| 数量 | 1套 | □国产 (进口 |
| 最高投标限价 | 100.00万元(免税） 注：投标人所提供的投标报价需按免税报价，否则视为无效报价。 |
| 设备功能要求 |
| 可以检测、分离、纯化多种生物样品，能够有效地针对各种样品：植物、动物、人类生物体，检测、纯化、分离特异性生物小分子。其配套的色谱柱和方法模板可以进行凝胶过滤、离子交换、疏水层析、反向层析和亲和层析，适合从一般科研检验到药品质检或临床分析应用。可以快速完成纯化生物分子蛋白质、核酸、肽等，完成从实验室基础研究到整个工艺方法快速开发及放大；可以进行生物大分子的范例纯化，已知和未知蛋白质的纯化，蛋白质的结构动力学药物作用靶点研究，药物蛋白的分离，蛋白质工程药物的合成，蛋白质的定性，组织细胞中各种蛋白质在生物体中如何发展功能，基因表达产物的分离。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描 述 | 数量 |
| 1 | 生物分子液相色谱系统 | 1 |
| 2 | 全自动组分收集器 | 1 |
| 3 | 控制、分析软件 | 1 |
| 4 | 电脑工作站 | 1 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 系统泵 | 精确的全自动微量四元柱塞泵，双泵四泵头，每个泵头都有独立除气阀，使得排除气泡更加简单方便。 |
| 2 | ★单泵流速范围 | 0.001-25 ml/min |
| 3 | ★流速准确度 | ≤±1.2% |
| 4 | ★紫外可见检测器 | 单一氙灯光源，无需预热，冷光源、无热辐射，不会加热样品；紫外/可见光切换时无需换灯 |
| 5 | ＃波长范围 | 全波长检测器，190-700 nm |
| 6 | ★检测范围 | -6到+6 AU，线性：≤±2% |
| 7 | 电导检测范围 | 0.01 mS/cm-999.99 mS/cm |
| 8 | pH检测器精度 | ≤±0.1 pH单位 |
| 9 | 温度范围 | 0-99℃ |
| 10 | 温度精密度 | ≤±1.5℃ |
| 11 | 缓冲液入口阀 | 实现14个不同缓冲液之间的转换。并且整合空气感应器，防止起泡进入层析柱。 |
| 12 | ＃自动进样阀 | 自动切换上样、进样和冲洗三个状态。可轻松实现三种上样方式之间的转换而无需手动更改管线连接：样品泵上样到样品环；注射器上样到样品环；样品泵直接上样到层析柱。 |
| 13 | 层析柱阀 | 可自动在Bypass和5个柱位间切换选择，也可以实现柱不同流向，有反向流向功能，内置两个压力传感器可实时监测柱子前后的压力，保护层析柱。 |
| 14 | 出口阀 | 可自动切换在不同位置收集不同体积的组分。包含不少于10个大体积收集出口 |
| 15 | ★组分收集器 | 适合3、8、15、50ml收集管，24-/48-/96-深孔收集板；250 ml收集瓶 |
| 16 | ＃组分收集方式 | 可按按时间、体积、滴数和峰收集，并可延迟收集。 |
| 17 | ＃样品泵流速范围 | 0.001-50 ml/min |
| 18 | 样品泵流速准确度 | ≤±2% |
| 19 | 控制软件 | 可手动控制仪器，也可设置程序自动运行，可实时监测仪器运行状况，自带警告功能的维护管理，软件内置常用所有层析柱信息和常用纯化方案，方便使用 |
| 20 | ★软件合规 | 符合GMP/GLP要求，具有21 CFR Part 11 认证证书，硬件可以提供相应的IQ/OQ服务 |
| 售后服务要求 |
| 1 | 质保期 | 整机三年 |
| 2 | 备件库 | 国内有备品备件库 |
| 3 | 维修站 | 国内有维修站点 |
| 4 | 收费标准 | 质保期限外设备维修费及配件需提供优惠 |
| 5 | 培训支持 | 提供现场培训 |
| 6 | 维修响应 | 维修响应时间小于24小时 |
| 7 | 到货时间 | 签订合同后2个月内 |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。售后服务要求尽量填写，没有要求的可不填。