技术参数

| 项目编号 | 2021-JK15-W1379 |
| --- | --- |
| 货物名称 | 全自动核酸检测工作站 |
| 数量 | 1台 | □国产 (进口 |
| 最高投标限价 | 172万元 |
| 设备功能要求 |
| 自动分离纯化细菌、真菌、全血、白细胞、外周血、单核细胞、培养细胞、组织、石蜡包埋组织切片、体液、拭子、粪便、尿液、痰液、食品等DNA、RNA和总核酸、游离核酸等，并可额外实现洗脱产物自动分液功能，以便于下游PCR检测。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描 述 | 数量 |
| 1 | 全自动核酸提取工作站 | 1套 |
| 2 | 工作站及分析软件 | 1套 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | ★纯化技术 | 磁珠分离法，有效避免生成气溶胶 |
| 2 | ＃纯化位置 | 分离纯化全过程在专门设计的样本处理架内完成，高产率高纯度地分离纯化核酸成分 |
| 3 | ＃ 运行所需准备时间 | 包括样本、试剂的摆放及程序设置等所有手动步骤时间共计≤5分钟 |
| 4 | ＃密闭性 | 整个实验过程中无需开盖，无人工手动步骤，防止样品孔间污染和生物危害 |
| 5 | 产物纯度 | 200μl血样组织样本DNA产量≥ 5 μg；106培养细胞RNA产量≥5 μg，纯度D260/280=1.9±0.1 |
| 6 | ★样本数量 | 可同时处理1-96个样本 |
| 7 | ＃单次运行时间 | ≤50分钟/每96个样本 |
| 8 | 支持最大样本种类： | 同一次运行最多支持10种不同类型样本同时进行分离纯化 |
| 9 | ★ 移液机械臂 | 内置2个移液机械臂，分别为4道试剂移取机械臂与96道样本移取机械臂各一，样本与试剂移取过程完全独立，96道机械臂可灵活组合通道数量 |
| 10 | 液体处理体积 |  |
| 10.1 | 样本处理体积 | 10-3000μl |
| 10.2 | 最大移液体积 | 1200μl |
| 10.3 | 起始样本体积 | 50-500μl（每批96个样本），50-1000μl（每批48个样本） |
| 10.4 | 洗脱体积 | 50-200μl |
| 10.5 | 洗脱体积准确度 | 纯化程序中设定洗脱体积的90% (平均值；CV 5%) |
| 11 | ★致冷模块 | 可冷却至不高于10℃，可用于抽提实验完成后的核酸过夜保存 |
| 12 | 反应前磁珠混匀 | 仪器内置振荡装置，自动完成磁珠混匀，无需手动步骤 |
| 13 | 紫外灯 | 内置2根固定式紫外灯，有效防止样品间的交叉污染和进行消毒处理；且灯管不随机械臂移动而移动，保证运行安全性 |
| 14 | 自动检测功能 | 具有红外感应器，可检测移液枪头是否缺失 |
| 15 | 移液检测系统 | 液体体积监测系统能分别提示正常、重复加样（液面过高）或者漏加（液面过低），光学液体感应系统有效控制试剂精确移液 |
| 16 | 内置液滴捕获装置 | 有效防止样本分离过程中可能的液滴散落 |
| 17 | ★可拓展功能 | 可通过整合原厂提供的自动化样本转移、PCR体系配置和荧光定量PCR仪器实现一体化系统。由一台控制单元操控，各环节的仪器可按照PCR实验室分区在不同区域内放置，并实现从原始样本到qPCR结果获得的全自动化工作流程 |
| 18 | 仪器认证： | NMPA认证 |
| 售后服务要求 |
| 1 | 质保期 | 1年 |
| 2 | 备件库 | 西安有备件库 |
| 3 | 维修站 | 西安有维修站 |
| 4 | 收费标准 | 质保期外不收取上门费和维修服务费，只收取响应的配件费 |
| 5 | 培训支持 | 装机现场培训 |
| 6 | 维修响应 | 质保期内，维修响应时间为8小时内 |
| 7 | 到货时间 | 签订正式合同后1个月内 |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。售后服务要求尽量填写，没有要求的可不填。