技术参数

| 项目编号 | 2021-JK15-W1414 |
| --- | --- |
| 货物名称 | 高通量细胞分离系统 |
| 数量 | 1套 | □国产 (进口 |
| 最高投标限价 | 210.00万元(免税） 注：投标人所提供的投标报价需按免税报价，否则视为无效报价。 |
| 设备功能要求 |
| 使用高分辨率的明场或荧光成像进行单细胞分离，并能提供单克隆性图像证据及分析，用于药物评价过程中细胞凋亡、细胞毒性、细胞成像钙流检测等。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描 述 | 数量 |
| 1 | 单细胞分离主机 | 1 |
| 2 | 分析/控制软件及电脑 | 1 |
| 3 | 条码阅读器 | 1 |
| 4 | 专用细胞样品仓（可重复使用） | 30 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 设备功能 | 采用微流控技术和实时成像记录及分析，将单细胞分离接种至96孔板或384孔板 |
| 2 | ★分离方法 | 采用微流控芯片技术柔和分离细胞液滴，液滴体积≤2nL，无液流剪切效应，保证细胞活力 |
| 3 | ＃污染控制 | 细胞样品不经过共用的管路，流路不含TSE和BSE，无动物来源成分 |
| 4 | ★样品容量 | 单个样品仓最小工作体积≤15μL，样品仓总体积≥60μL，可根据实际样品量调节上样量且可多次加样使用，样品仓兼容无菌水、PBS以及细胞培养基 |
| 5 | ＃样品兼容性 | 流体喷嘴≥35μm，可分离直径5-30μm的细胞或微球，兼容动物细胞、微生物、植物细胞等 |
| 6 | 分离效率 | 平均单细胞分离效率≥85%，平均细胞活率≥80% |
| 7 | ★成像通道 | 灰度及彩色双通道，用于检测单细胞及分析液滴质量 |
| 8 | ★成像模式 | 具备白光成像和荧光成像双通道，荧光激发波长473 nm，发射波长及带宽525/20 nm，激光功率1-30 mw可调，曝光时间0.1–20 ms可调，兼容GFP, cell tracker green, FITC等荧光染料 |
| 9 | 分离时间 | 白光铺板96孔板≤7分钟，荧光铺板96孔板≤15分钟 |
| 10 | ★分离模式 | （1）白光模式单细胞分离；（2）白光和荧光模式单细胞分离；（3）随机分离，类似有限稀释，适用于稀有细胞，避免细胞浪费；可设置每孔接种1-50个细胞 |
| 11 | ＃单细胞质控 | 提供单细胞分离过程4张以上图像记录，保证单细胞分离质控及单克隆溯源 |
| 12 | ＃环境适应性 | 可放置于标准生物安全柜，表面可耐受紫外及酒精灭菌 |
| 售后服务要求 |
| 1 | 质保期 | 整机三年 |
| 2 | 备件库 | 国内有备品备件库 |
| 3 | 维修站 | 西安有维修站 |
| 4 | 收费标准 | 质保期限外设备维修费及配件需提供优惠 |
| 5 | 培训支持 | 生产厂家提供安装、培训服务，现场培训。 |
| 6 | 维修响应 | 30分钟内电话响应，4小时内到现场，7天内维修完毕。 |
| 7 | 到货时间 | 签订合同后3个月内 |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。售后服务要求尽量填写，没有要求的可不填。