技术参数会审表

| 设备名称 | 全自动磁性细胞分选仪 |
| --- | --- |
| 预算金额 | 130万人民币（免税） | 设备数量 | 1台 |
| 是否必须进口 | (是 □否 |
| 设备功能要求 |
| 在混合细胞的标本中，能够温和、高效率地分选出目的细胞，可进行后续培养和各种细胞方面的研究。适用于细胞学、免疫学等研究，并且是检测多发性骨髓瘤常用设备 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 自动磁性细胞分选系统 | 1台 |
| 2 | 软件 | 1套 |
| 3 | 配套试剂 | 1套 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | ★磁珠类型 | 主要分选用超顺化磁性微珠直径50nm，抗体与微珠直接或间接偶联。可生物降解，对细胞无毒性，分选后的细胞仍保留完整的细胞结构和功能。 |
| 2 | ★分选方式 | 使用分选柱方式进行分选， 自动上样和洗脱，传感器自动检测缓冲液状态。 |
| 3 | 兼容性 | 与流式细胞仪兼容，可用于分析和后续实验。 |
| 4 | ＃易用性 | 可直接用全血进行分选，全血量15ml/样本，无须裂解红细胞或密度梯度离心 |
| 5 | ＃通量 | 一次可顺序处理样本6个，可采用3种不同的低温试管架进行冷却。 |
| 6 | ＃分选效率 | 分选后细胞纯度≥95％，回收率≥90％，平均细胞活性≥95％ |
| 7 | 容量 | 105-4×109 细胞/样本 |
| 8 | 磁性标记细胞量 | 可达2×108 细胞/样本 |
| 9 | ＃分选速度 | 最高可达107个细胞/秒 |
| 10 | 样本体积（进样） | 0.2-50mL |
| 11 | 样本体积（出样） | 0.5-50mL |
| 12 | 触摸屏 | 采用TFT液晶彩色高分辨率触摸屏 |
| 13 | 软件要求 | 内置分选程序≥13种 |
| 14 | ＃生物安全性 | 可在生物安全柜内操作 |
| 售后服务要求 |
| 1 | 质保期 | 自验收合格之日起1年 |
| 2 | 备件库 | 西安有备件库 |
| 3 | 维修站 | 西安有维修站 |
| 4 | 收费标准 | 质保期外不收取上门费和维修服务费，只收取响应的配件费 |
| 5 | 培训支持 | 装机现场培训 |
| 6 | 维修响应 | 30分钟内电话响应，4小时内到现场，7天内维修完毕。 |
| 7 | 到货时间 | 签订正式合同后1个月内 |