技术参数

| 设备名称 | 荧光定量PCR仪 |
| --- | --- |
| 项目编号 | 2021-JK15-W1406 |
| 最高上限价 | 人民币35.00万元 | 设备数量 | 1 |
| 是否进口 | (是(否 |
| 设备功能要求 |
| 可用于基因表达分析、突变筛查、突变检测、拷贝数变异分析、高分辨率熔解曲线分析、基因分型分析等多种研究领域。可实时监测、实时在线显示反应过程；具备出色的温控系统，保证整个反应过程中的温控精确、均匀一致、升降温快速；可同时检测5色荧光；试剂耗材完全开放，无需原厂特定耗材；适用于染料法及探针法荧光标记；采用普通的PCR薄壁管、96孔板等，消耗品成本低；具有熔点曲线分析功能。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 实时荧光定量PCR仪 | 1 |
| 2 | 仪器电源线 | 1 |
| 3 | 仪器数据线 | 1 |
| 4 | 电脑工作站 | 1 |
| 5 | 软件 | 1 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 光源 | 长寿命免维护高效LED |
| 2 | ★检测器 | 高效MPPC |
| 3 | ★发射光透镜 | 菲涅尔透镜 |
| 4 | 激发/检测范围 | 455-680nm/510-730nm |
| 5 | ★荧光检测通道 | 6个，可同时检测5个目标基因 |
| 6 | 检测灵敏度 | 能检测1拷贝人基因组DNA基因 |
| 7 | ★分辨率 | 在单重反应中可区分1.33倍浓度差异 |
| 8 | 动态范围 | 10个数量级 |
| 9 | 扫描时间 | 多色快速整板（96孔）扫描8.5秒 |
| 10 | ★扫描模式 | 具备双FAM通道快速扫描模式 |
| 11 | ★最大样品容量 | 96个 |
| 12 | 反应体系 | 10-50µl |
| 13 | 升降温方式 | 半导体Peltier加热/制冷 |
| 14 | ★温控模块 | 采用镂空式设计，并结合边缘温度补偿技术，实现极佳的温度均一性及稳定性 |
| 15 | 最大升降温速率 | 6°C/秒 |
| 16 | ★温度均一性 | ±0.1°C |
| 17 | 温度范围 | 4-100°C |
| 18 | 数据分析模式 | 标准曲线定量、熔解曲线、终点荧光分析、基因表达分析、基因分型分析、基因突变分析、蛋白热稳定性分析 |
| 19 | 数据导出 | Excel, Word, 或 PowerPoint、用户报告包含运行设置，图形和表格数据结果，可直接打印或保存为 PDF |
| 售后服务要求 |
| 1 | 质保期 | 整机三年 |
| 2 | 备件库 | 国内有备品备件库 |
| 3 | 维修站 | 国内有维修站点 |
| 4 | 收费标准 | 质保期限外设备维修费及配件需提供优惠 |
| 5 | 培训支持 | 提供现场培训 |
| 6 | 维修响应 | 2小时响应，24小时到达现场 |
| 7 | 到货时间 | 签订合同后1个月内 |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。售后服务要求尽量填写，没有要求的可不填。