技术参数

| 设备名称 | 细菌自动化鉴定系统 |
| --- | --- |
| 项目编号 | 2021-JK15-W1417 |
| 最高限价 | 人民币80万元 |
| 设备数量 | 1台 |
| 是否进口 | (否 (是 |
| 设备功能要求 |
| 主要用于细菌鉴定。要求鉴定效率、准确率高，数据库菌株种类多，操作便捷。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 微生物质谱鉴定仪 | 1台 |
| 2 | 标本板 | 2块 |
| 3 | 数据库及软件 | 1套 |
| 4 | 数据处理系统 | 1套 |
| 5 | 数据工作站 | 1台 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 工作温度 | 10-30℃ |
| 2 | 相对湿度 | 低于70%无冷凝 |
| 3 | 电源要求 | AC 220V，50Hz |
| 4 | ★激光器 | 氮气激光器，激光频率在1－60 Hz范围内任意连续可调，激光发射次数大于3亿次激发，可长期使用，可提供激光器生产商证明资料 |
| 5 | ★飞行管 | 采用钛金属飞行时间管，提供知识产权证明，并可通过现场验收验证 |
| 6 | 工作站配件 | 采集卡等工作站配件在工作站内，无外接，工作站整齐美观 |
| 7 | ★离子源 | 真空管路系统的设计要保证离子源无需拆卸清洗，机器自动清洗，无需人工参与操作清洗，避免因残留而需要清洗的情况发生，方便日常维护 |
| 8 | 质量分析器 | 为高性能TOF质量分析器，检测器和离子源均配有超高稳定电压控制，保证质谱操作中数据采集速度，可获得高的灵敏度、质量分辨率和准确度，为线性工作模式，有正离子检测模式，同时可检测负离子核酸等物质 |
| 9 | ★生物安全保障 | 0.01μm高精度泵口过滤器，可过滤99.9%病原微生物，生物安全风险控制更有效 |
| 10 | ★飞行管 | 长度大于1000mm，保证质谱分辨率，可提供证明资料 |
| 11 | ★抽真空速度 | 为保障应急检测，质谱仪从样品靶板放入质谱仪后到真空抽到10-6mPa以下所需时间小于50s，提供权威第三方证明 |
| 12 | ★安全性和可靠性 | 真空泄复压采用专用机电一体化系统，可实现自动调节泄复压时间及压力值，节省操作时间，大幅提高真空安全性和可靠性。提供权威第三方证明 |
| 13 | 软件指标 | 1.软件具备仪器控制、数据采集、数据处理及微生物鉴定分析的全套功能，软件不超过2个，软件具有中文界面，方便实验人员使用鉴定和分析功能具有蛋白、核酸等检测功能，可进行聚类分析、多重性分析、自建库等功能； 2.鉴定结果在鉴定软件界面可选择拉丁文、中文，且可任意切换，需提供截图证明 |
| 14 | ★检测范围 | 1-500kd |
| 15 | ★分辨率 | >3600FWHM |
| 16 | ★质量准确度 | <60ppm（内部校正误差）；<100ppm（外部校正误差） |
| 17 | ★质量重复性 | 变异系数<0.015% |
| 18 | 质控 | 装机时提供预处理试剂；可提供质谱同品牌通过医疗器械注册认证的质谱鉴定校准品或质控品，提供注册证或NMPA官网截图；稳定的多肽混合物，校准至少能保持24小时，仪器自动校准一次性载入至少5个峰以上。 |
| 19 | 资质证书 | ★1.质谱仪取得用于微生物鉴定的医疗器械注册证。 ＃2.提供质谱仪配套软件和数据库，软件取得国家版权局计算机软件著作权登记证书 ★3.为保证仪器质量，质谱仪应取得ISO、CE和RoHS认证。 |
| 售后服务要求 |
| 1 | 质保期 | 整机三年 |
| 2 | 备件库 | 国内有备品备件库 |
| 3 | 维修站 | 国内有维修站点 |
| 4 | 收费标准 | 质保期限外设备维修费及配件提供优惠 |
| 5 | 培训支持 | 提供现场培训 |
| 6 | 维修响应 | 30分钟内电话响应，4小时内到现场，7天内维修完毕。 |
| 7 | 到货时间 | 签订合同后1个月内 |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。售后服务要求尽量填写，没有要求的可不填。