公告附件1：

|  |  |
| --- | --- |
| 项目编号 | 2021-JK15-W1502 |
| 项目名称 | 电动液压手术台（电动液压手术床） |
| 数量 | 4 | □国产 ☑进口 |
| 最高投标限价 | 132万元 |
| **设备功能要求** |
| 1，用于科手术使用，采用电控液压驱动方式调节床柱及床面各动作。2、床面体位调整为电动液压控制，手控制器为防水型微电脑设计，安全有标记的象形按钮。 |
| **软硬件配置清单** |
| **序号** | **描 述** | **数量** |
| 1 | 主床-床柱 | 4套 |
| 2 | 腿板及腿板垫（左右分离） | 4对 |
| 3 | 手板 | 4对 |
| 4 | 麻醉幕帘架 | 4套 |
| 5 | 有线遥控器 | 4套 |
| 6 | 头板 | 4套 |
| 7 | 病人转运垫 | 4套 |
| **技术参数要求** |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | ★产地 | 原装进口 |
| 2 | **＃**操作系统 | 两套独立电子操作系统，一套为遥控器控制，另一套为手术床床柱备用操作控制面板 |
| 3 | 手术床脚轮 | 具有电动四点刹车功能，四轮万向尺寸≤3英寸。（或者采用用双片式大脚轮≥150mm顶柱式刹车）。 |
| 4 | 手术床底座盖材质 | Y型底座设计，不锈钢，非塑料或玻璃纤维材质。 |
| 5 | 手术床床身材质 | 不锈钢材料 |
| 6 | 床面水平移动范围 | ≥270mm，不可以头脚互换或偏心床柱代替，床面全部可透X射线。 |
| 7 | 台面长度、宽度 | ≥2000mm；≥580mm |
| 8 | 台面高度调节范围 |  低位≤700mm；升降范围≥400mm |
| 9 | 床面纵倾、侧倾 | 纵转角度：≥30°，侧倾角度：≥20° |
| 10 | 背板折叠角度 | 背板上折：≥80°，下折：≥40° |
| 11 | 腿板折叠角度 | 双片式气压腿板设计，上/下：≥15°/90°，水平：≥0-180°，腿板可拆装 |
| 12 | ★最大承重量 | ≥350kg |
| 13 | **＃**床垫 | 防压疮记忆棉床垫，厚度≥80mm，可根据患者体温及体重自然塑型，防水、易拆卸和清洁，防静电，可消毒，可透过X线。 |
| 14 | ★腰桥功能 | 具备，顶举高度≥120mm |
| 15 | ★驱动方式 | 采用电控液压驱动方式调节床柱及床面各动作 |
| ★售后服务要求 |
| 1 | 质保期 | 2年 |
| 2 | 备件库 | 国内有备件库 |
| 3 | 维修站 | 西安有维修站 |
| 4 | 收费标准 | 保修期外只收取零配件成本费，免人工费 |
| 5 | 培训支持 | 免费培训 |
| 6 | 维修响应 | 维修响应24小时内到现场 |
| 7 | 到货时间 | 合同签订后90个工作日内 |

说明：功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。一般技术指标参数不作标记。