公告附件1：

|  |  |
| --- | --- |
| 项目编号 | 2022-JK15-W1006 |
| 项目名称 | 强光与激光治疗系统 |
| 数量 | 1 | □国产 ☑进口 |
| 最高投标限价 | 140万元 |
| **设备功能要求** |
| 治疗皮肤,面部,躯干部位的毛细血管扩张;鲜红斑痣等血管性病变，雀斑，黄褐斑，皮肤异色症等色素性病变;痤疮，美白，毛孔粗大等嫩肤性治疗，脱毛，面部皱纹非侵入性治疗；瘢痕干预治疗。眶周皱纹、皮肤重建、肤色不均、妊娠纹、外伤瘢痕，痤疮瘢痕等。 |
| **软硬件配置清单** |
| **序号** | **描 述** | **数量** |
| 1 | 主机 | 1 |
| 2 | 推车 | 1 |
| 3 | 强脉冲光治疗头（手具） | 1 |
| 4 | 强光警告牌（治疗室门） | 1 |
| 5 | 医生防护眼镜 | 1 |
| 6 | 患者防护眼镜 | 1 |
| **技术参数要求** |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | ★产地 | 原装进口，提供进口注册证 |
| 2 | 性能 | 治疗皮肤,面部,躯干部位的毛细血管扩张;鲜红斑痣等血管类疾病;异色症; 雀斑，老年斑，黄褐斑等色素性病变，嫩肤，脱毛等 |
| 3 | 系统要求 | 电脑触摸屏 |
| 4 | 参数推荐系统 | 具备内置治疗参数推荐系统 |
| 5 | 主机技术 | 可配备多种光子和激光功能 |
| 6 | **＃**波长 | 具备不同波长≥5个 |
| 7 | **＃**能量密度 | 最小4J/cm²，最大56J/cm² |
| 8 | ★脉宽 | 脉宽范围：2.5-55ms |
| 9 | ★脉冲延迟 | 具备脉冲延迟 |
| 10 | **＃**光斑 | 最小光斑面积≤1.2cm2，最大光斑面积≥3cm2 |
| 11 | 校准 | 内置校准系统，每次开机自动校准 |
| 12 | ★售后服务 | 1、西安设有厂家售后服务机构,整机保修≧3年；2、维修响应≤2小时，到场时间≤24小时；3、现场操作培训；4、设备出现故障时提供备用机；5、耗材、维修配件报价折扣优惠政策。 |

说明：功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。一般技术指标参数不作标记。