设备技术参数会审表

| 设备名称 | 小动物B超仪 | 计划号 | / |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算金额 | 70.00万元人民币 | 设备数量 | 1台 |
| 经费来源 | / | ☑国产 □进口 |
| 设备功能要求 |
| 超高分辨率动物超声系统可以实时同步提供动物（大小鼠、猫、犬、小型猪等）的生理信息，解剖信息，功能信息。可用于肿瘤生物学、腹部，小器官，心血管学、发育生物学、血管生物学、图像引导注射(介入治疗)，超声造影等研究。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 便携式超声主机 | 1台 |
| 2 | 高频小鼠线阵探头 | 1把 |
| 3 | 彩色多普勒功能 | 1套 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| ★1 | 监视器 | ≥15″高分辨率LED液晶监视器, |
| 2 | 触摸屏 | ≥8英寸LED电容操作触摸屏 |
| 3 | 整机重量 | ≤5Kg |
| 4 | 软件测量包 | 血管测量包、腹部器官测量包 |
| 5 | 频率 | 宽频带或变频探头，所有探头及所有模式有明确的工作频率显示，实现二维、彩色、多普勒频率独立可调，变频探头基波中心频率可选择≥4种，多普勒可选不同频率 |
| 6 | 工作范围 | 频率最大为23 MHz，可在屏幕上显示 |
| ★7 | 高频小鼠超声探头 | 小鼠超声探头频率 10—23MHz：实验室小鼠心血管，腹部，肿瘤 （< 3mm） |
| 8 | 扫描速率 | 超高速成像，能对心率超过400次/分钟的鼠心脏进行超高速成像扫描线：每帧线密度≥512超声线.帧频：130HZ。 |
| 9 | 发射声束聚焦 | 连续聚焦 |
| 10 | 接收方式 | 多倍信号并行处理 |
| 11 | 数字式声束形成器 | 数字式全程动态连续聚焦，数字式可变孔径及动态变迹，A/D≥12bit |
| 12 | 谐波成像、基波成像频率个数 | ≥8组 |
| 13 | 回放重现 | 灰阶图像回放≥3000幅、回放时间≥500秒 |
| 14 | 预设条件 | 针对实验室不同要求，特别是小鼠不同的检查脏器，预设大小鼠心脏模块和腹部模块，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节。 |
| 15 | 增益调节 | B/M可独立调节，TGC分段调节 |
| 16 | 频谱多普勒方式 | 脉冲波多普勒：PWD |
| 17 | 最低测量速度 | ≤1mm/s(非噪声信号) |
| 18 | 显示方式 | B/PWD、B/CF+PWD， |
| 19 | 零位移动 | ≥12级 |
| 20 | 测量功能 | 频谱自动跟踪与测量 |
| 21 | 彩色多普勒显示方式 | 速度方差显示、能量显示，速度显示、方差显示 |
| ＃22 | 彩色显示速度 | 最低平均血流显示速度≤1cm/s（非噪声信号） |
| 23 | 同步显示 | 具有双同步 / 三同步显示(B/PW/CF、B/PW/PDI) |
| 24 | 显示位置调整 | 线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°～+20° |
| 25 | 显示控制 | 零位移动分12级、黑/白与彩色比较、彩色对比 |
| 26 | 彩色能量图 | 彩色多普勒能量图，彩色方向性能量图 |
| 27 | 超声功率输出调节 | B/M、PWD、Color Flow Doppler 输出功率可调 |
| 28 | 图像对比技术 | 支持跟踪对比技术，可将既往实验图像进行同屏对比显示 |
| 售后服务要求 |
| 1 | 质保期 | 壹年 |
| 2 | 备件库 | 国内有备件库 |
| 3 | 维修站 | 西安有维修站 |
| 4 | 收费标准 | 仅收取更换零配件成本费，无人工费、开机费、检查费等其他收费。 |
| 5 | 培训支持 | 仪器到货后进行装机培训，后续不定期会进行线上线下培训 |
| 6 | 维修响应 | 2小时内作出响应，48小时内解决问题。 |
| 7 | 到货时间 | 合同签订后45天内 |