技术参数

| 项目编号 |  |  |  | 2021-JK15-W1508 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物名称 |  |  |  | 中央监护系统 |  |  |  |  |  |  |
| 数量 |  |  |  | 1套 |  |  | □国产 R进口 |  |  |  |
| 最高投标限价 |  |  |  | 人民币160万元 |  |  |  |  |  |  |
| 设备功能要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 用于监测病人生命体征，对危重病人进行有创压的监测，等高端测量技术监测保证病人用药的安全。按重症患者每小时监护标准收费。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 软硬件配置清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 描 述 |  |  |  |  | 数量 |  |  |
| 1 |  |  | 中央站 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 2 |  |  | 多参数监护仪 |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 3 |  |  | 二氧化碳模块 |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 4 |  |  | PICCO模块 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 5 |  |  | BIS模块 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 6 |  |  | SVO2模块 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 技术参数要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 |  |  |  | 技术参数 |  |  |  |  |  |
| 1 | 整机配置 |  |  |  | ★1. 整机原装进口 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.1.主机低功耗、无风扇设计，镁合金背板散热 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ★1.2. 含10套高端心电监护仪。采用组合参数模块设计，支持开机状态下插拔参数模块，可存储8小时监护数据（监护数据、报警设置、病人信息等），可选带屏幕转运监护模块，支持开机状态下插拔模块，模块可单独作为监护仪使用，也可作为插件将监护数据导入监护仪，进行数据传输。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.3 主机能与转运监护连接，可把转运途中测量数据导入监护仪主机。 |  |  |  |  |  |
| 2 | 监测范围 |  |  |  | 成人、小儿、新生儿 |  |  |  |  |  |
| 3 | 屏幕 |  |  |  | ★屏幕显示尺寸≥15英寸，边框屏幕无接缝设计，屏幕分辨率1280×768 |  |  |  |  |  |
| 4 | 操作方式 |  |  |  | ★全触摸屏操作 |  |  |  |  |  |
| 5 | 联网功能 |  |  |  | 具备联网功能，标配USB接口。 |  |  |  |  |  |
| 6 | 操作界面 |  |  |  | 中文操作界面，个性化屏幕操作，波形和数值位置、大小可调节。 |  |  |  |  |  |
| 7 | 报警类型 |  |  |  | 技术报警和生理报警。报警级别分为高、中、低三级。报警以报警声音、数值闪烁、报警信息进行提示。 |  |  |  |  |  |
| 8 | 工作模式 |  |  |  | 诊断模式、监护模式、手术模式。 |  |  |  |  |  |
| 9 | 心电监护 |  |  |  | 9.1. 标配12导联心电监护 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 9.2. 诊断级心电监护带宽 0.05-150Hz |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 9.3. 标配≧23种心律失常分析，含房颤分析。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 9.4. 12导联实时ECG和12导联ST值同屏显示，实时更新。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | #9.5. 12导联ST 环状图，以图形形式标记12导联ST值，实时更新，并可显示趋势。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 9.6. QT及QTc分析，实时显示数值。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | #9.7.成人/小儿：15-300bpm，新生儿：15-350bpm，精准度：+1%范围 |  |  |  |  |  |
| 10 | # 呼吸测量 |  |  |  | 胸部阻抗法，测量范围为成人/儿童：0-120 rpm 新生儿：0-170 rpm。 |  |  |  |  |  |
| 11 | 无创血压 |  |  |  | 11.1. 测量方法：双参考点法，水银柱测量法及静脉穿刺法； |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | #11.2. 测量模式：自动、手动、STAT模式、具备序列测量功能，可预设诱导期/手术期/恢复期以不同间隔测量无创血压； |  |  |  |  |  |
| 12 | 脉搏血氧饱和度 |  |  |  | #12.1. 传感器：原装进口硅胶软指套式探头 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 12.2. 采用FAST或Masimo防运动抗低灌注测量技术 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 12.3. 测量范围：0～100% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | #12.4. 灌注指数显示：持续显示外周小动脉充盈状态 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | #12.5.可计算并屏幕显示双SpO2 差值 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | #12.6.可升级Masimo Rainbow血氧监测，可测量连续无创监测血红蛋白量 (SpHb) SpOC（总血氧含量）、SpMet（高铁血红蛋白）、PVI（灌注变异指数） |  |  |  |  |  |
| 13 | 监护分析功能界面 |  |  |  | #13.1.标配监测参数时间百分比分布功能，监护数据水平趋势图显示，直方图显示 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 13.2. 趋势回顾≥48小时，图形和表格方式显示 |  |  |  |  |  |
| 14 | 有创血压 |  |  |  | #14.1. 单路有创，可改变标名测量多种压力，，ABP、CVP、ART、ICP等，测量范围：-40～360mmHg |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | #14.2. 仅通过一根有创动脉压导管，即可测得每搏压力变异指数(PPV)并实时显示 |  |  |  |  |  |
| 15 | 呼末二氧化碳 |  |  |  | #15.1. 模块化设计，传感器采用固态设计，自动校零。主流法和旁流法采用同一模块插孔，主流法无需耗材，旁流法采样率50ml/min |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 15.2. 测量范围：0-150mmHg |  |  |  |  |  |
| 16 | 体温测量 |  |  |  | #16.1. 可提供原厂原装一次性体表及腔内探头 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 16.2. 测量范围：-1到45℃ |  |  |  |  |  |
| 17 | 功能拓展 |  |  |  | #17.1 可升级双屏双控及网络信息功能，双屏双控功能，独立19寸彩色TFT医用显示器,中文界面,可与监护仪主机显示不同界面,通过触摸屏,鼠标,键盘独立操作，双屏显示所连接监护仪的监护数据、报警、趋势回顾等，自定义界面，通过网络连接实时访问HIS、PACS、LIS等检查数据 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ★17.2 无需第三方设备可通过模块升级CO2、中心静脉血氧饱和度、PiCCO监测、BIS、经皮氧等高级功能。 |  |  |  |  |  |
| 18 | 中央工作站 |  |  |  | 1、 硬件要求 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.1 27英寸彩色显示器，分辨率≥2560*1440，UPS，标准以太网。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.2 可配备USB记录仪 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.3 品牌激光打印机 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.4 HL7输出端口 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 软件要求 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.1 Windows 7工作平台 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.2 中文操作界面 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.3 内置信息中心的“在线帮助”功能 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ★2.4 具备趋势上载功能：当患者带监护仪出科检查或院内转运等情况时，断网情况下监测的数据在连接至中央站时可自动上载，支持至少6小时。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 中心监护和报警 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ★3.1 同屏可查看32床患者信息； |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3.2 具有三级声光报警及报警床位醒目背景的提示功能； |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3.3 在信息中心可启动/停止床边NBP测量； |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3.4 在信息中心可调节所有参数的报警上下限； |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3.5 在信息中心可调节监护仪日/夜间监护仪报警音量； |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ★3.6 查看回顾，内置专科回顾窗口，如心脏回顾、神经回顾等，也可自定义回顾类型，在同屏回顾界面根据需要显示相关参数的回顾波形、数值、趋势与事件 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ★3.7 具备自动屏区最小化功能，当前未监护的屏区可配置为手动或自动最小化。监护开始时屏区自动恢复其大小 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3.8 可调节屏区大小，将某一个重点患者屏区调节增大屏区显示，可显示更多波形和数值 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 心律失常分析 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4.1 分析心律失常种类≥23种 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4.2 具有起搏器未起搏、起搏器未夺获检测功能 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4.3 具备ST段分析和趋势：储存24小时ST段和变化趋势 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4.4 每床病人具备12导联ST段分析功能，ST拓扑图 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4.5 可在回顾界面查看所有可用的ST片段，并能比较不同时间的ST段 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4.6 可将信息中心上病人的全息心电波行直接传送至HOLTER进行动态心电图分析 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 数据储存和回顾 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ★5.1 报警储存和回顾：趋势图表、报警及事件可存储至少7天 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5.2 波形储存回顾：可选择≥10道波形，存储至少96小时的全息波形 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5.3 趋势回顾：≥96小时图形趋势回顾和≥96小时表格趋势回顾，同时能与事件同屏显示 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5.4 报警回顾：可存储报警和事件≥50天，可按患者、病区、报警类型等筛选，可将报警回顾的信息以表格形式从信息中心导出至USB |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ★5.5 专科回顾视图：除常规回顾界面外，具备专科回顾界面如血流动力学回顾、呼吸回顾、12导联回顾等；并可根据患者分组等设置自定义回顾视图 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6 报告 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6.1 全息心电波形报告、趋势报告（图形和表格形式）、报警条图报告，可逐条打印或选定多条集中打印 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | #6.2 12导联ECG 及 12导联 ST Map报告打印 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6.3 临床报告：自定义报告类型，在同屏回顾界面根据需要显示相关参数的回顾波形、数值、趋势与事件并生成报告；可对条图进行打印设置，如前后波形时间 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 7 可升级分区查看客户端功能 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 7.1 可在一套中央监护信息中心内按监护区域分别放置客户端 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 7.2 客户端支持至少8床监护功能，查看本监护区域的监护仪信息，且可进行单独操作、切换布局、远程NBP操作等，不影响信息中心和床旁监护仪的显示设置 |  |  |  |  |  |
| 19 | 配置 |  |  |  | ★配置2套CO2测量模块，1套picco测量模块，1套BIS测量模块，1套SVO2测量模块；10套高端床旁心电监护仪 |  |  |  |  |  |
| 20 | 兼容性 |  |  |  | ＃需和科室现有中央站连接 |  |  |  |  |  |
| 售后服务要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 质保期 |  |  |  | 3年 |  |  |  |  |
| 2 |  | 备件库 |  |  |  | 国内有备件库 |  |  |  |  |
| 3 |  | 维修站 |  |  |  | 西安有维修站，国内有维修站 |  |  |  |  |
| 4 |  | 收费标准 |  |  |  | 质保期外只收取配件费 |  |  |  |  |
| 5 |  | 培训支持 |  |  |  | 现场培训 |  |  |  |  |
| 6 |  | 维修响应 |  |  |  | 维修响应时间：2小时 |  |  |  |  |
| 7 |  | 到货时间 |  |  |  | 30天 |  |  |  |  |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。售后服务要求尽量填写，没有要求的可不填。