技术参数

| 项目编号 | 2021-JK15-W1515 |
| --- | --- |
| 货物名称 | 单舱清洗消毒器 |
| 数量 | 1台 | □国产 (进口 |
| 最高投标限价 | 人民币130万元 |
| 设备功能要求 |
| 可根据不同的物品种类选择合适的清洗消毒过程程序，典型的清洗过程包括：预清洗、清洗、漂洗、消毒、上润滑油和干燥功能。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描 述 | 数量 |
| 1 | 清洗消毒机主机 | 1台 |
| 2 | 二层器械清洗架 | 3套 |
| 3 | 三层器械清洗架 | 3套 |
| 4 | 四层器械清洗架 | 3套 |
| 5 | 清洗架转运车 | 8台 |
| 6 | 清洗篮筐 | 60个 |
| 7 | 精密器械清洗篮筐 | 20个 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| ★1 | 品牌 | 进口品牌 |
| ＃2 | 符合的国际标准 | ISO15883和FDA/CE认证同时具备，提供证明文件材料，产品提供CFDA证书 |
| ＃3 | 达芬奇机器臂 清洗认证 | 具备并提供证明材料 |
| 4 | 观察窗 | 装卸双门提供大尺寸钢化玻璃观察窗 |
| ＃5 | 外形尺寸 (宽×高×深mm) | ≤1200x2000x800mm，确认科室安装位置（提供证明文件） |
| 6 | 装载高度 | 距地≤1m |
| 7 | 腔体密封圈 | 需要配置密封圈，防止水与水汽外泄 |
| ＃8 | 装载量 | 一次循环可清洗的器械量：器械托盘数量≥10个；每个托盘容积≥12L；每次清洗容积≥125L |
| 9 | 清洗时间 | ★9.1 A0值≥3000，清洗时间≤45分钟 ＃9.2 快速手术器械清洗程序全程（包括干燥时间）不超过25分钟，无需额外添置加热水箱，提供中文彩页显示时间说明 |
| ★10 | 加热方式 | 蒸汽加热 |
| ＃11 | 控制终端 | 多个彩色液晶触摸屏≥6.2寸，装卸侧各有安装独立大型彩色触摸操作屏 |
| ★12 | 内腔材质 | 304或以上耐酸、耐碱、耐腐蚀不锈钢 |
| 13 | 监测装置 | 独立参数监测装置可选，如水温，水压，注入量，干燥度，喷淋臂旋转速 |
| 14 | 腔体结构 | 腔体采用双胆式或双层结构，有效避免腔内温度流失，减少工作噪音 |
| 15 | 工作流程 | 预清洗、清洗（加酶）、漂洗（上油）、消毒、干燥 |
| 16 | 清洗消毒程序 | 不少于4个预设循环，10个自编程序 |
| ＃17 | 循环泵最大流量 | ≥1300L/min |
| 18 | 高精密耗材注入泵 | 配高精密耗材注入泵，达到 ≤0.3ml/L精度 |
| 19 | 注入泵 | 腔内≥4个 |
| ＃20 | 喷淋臂 | ≥60cm，柱形360度出水，喷淋臂末端向外45度角喷水，形成扇面，确保清洗架全覆盖 |
| 21 | 污水排放冷却功能 | 污水排放温度不高于65°C |
| ★22 | 信息接口免费开放 | 信息接口免费开放 |
| 23 | 打印机 | 可选择装载侧，卷轴纸、打印报告可选 |
| 24 | 安全参数 | 故障报警、自动故障诊断系统、门未关好不能启动程序、清洗消毒失误时清洁区侧门不能打开、双门互锁 （不能同时打开） |
| ＃25 | 进水方式 | 清洗架/篮筐进水方式为底部进水，用水压密封，无机械损耗 |
| 26 | 最高冲洗温度 | ≥90℃ |
| 27 | 干燥方式 | 四向烘干风路，顶部有大尺寸通风盘，同时通过舱体、上下喷臂与清洗架喷臂进行快速干燥 |
| 28 | 循环水过滤 | 离心过滤系统，循环水进入腔体前经离心过滤，防止喷淋臂堵塞 |
| 售后服务要求 |
| ★1 | 质保期 | 整机质保三年 |
| 2 | 备件库 | 西安有备件库 |
| 3 | 维修站 | 西安有维修站 |
| 4 | 收费标准 | 质保期外配件及维修价格优惠，或年保政策 |
| 5 | 培训支持 | 现场培训 |
| 6 | 维修响应 | 24小时内 |
| 7 | 到货时间 | 35天 |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。售后服务要求尽量填写，没有要求的可不填。