技术参数

| 项目编号 | 2021-JK15-W1516 |
| --- | --- |
| 货物名称 | 高档心脏彩色多普勒超声诊断仪 |
| 数量 | 1 | □国产 (进口 |
| 最高投标限价 | 人民币180万元 |
| 设备功能要求 |
| 以成人心脏、小儿及新生儿心脏和胎儿心脏超声临床诊断应用和相关科研为主；并支持二维和四维经胸和经食管超声心动图成像；覆盖外周血管、腹部、妇产科/盆腔、泌尿系统和前列腺、浅表组织与小器官、儿科、经颅超声、肌骨、体腔超声(经阴道/经直肠)、术中等介入超声等检查全面应用。必须提供厂家的最高型号和最新版本。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描 述 | 数量 |
| 1 | 超高端心血管彩色多普勒超声诊断系统主机 | 1 |
| 2 | 二维心脏探头 | 1 |
| 3 | 四维心脏探头 | 1 |
| 4 | 腹部二维探头 | 1 |
| 5 | 电子线阵探头 | 1 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | ＃显示器 | ≥22英寸，OLED有机自发光显示器 |
| 2 | 分辨率 | ≥1920*1080（附白皮书证明分辨率、尺寸以及显示器材质） |
| 3 | 彩色多普勒频率显示 | 可独立分级可调,≥8级(附频段图) |
| 4 | ＃心脏频谱自动测量 | 可对心脏瓣膜彩色血流频谱及组织多普勒频谱进行多个心动周期的识别并命名，同时进行自动测量并将结果导入到报告系统（包括：E峰、A峰、EDT、E’、E/E’、AV Trace等参数）。（要求附实际自动心脏频谱测量图像证明） |
| 5 | ★四维解剖标记 | 以不同颜色的标记点对二维或四维图像进行解剖结构的标定后，会自动将二维图像和四维图像的同一结构进行关联，在调节容积图像的过程中，标记可随解剖结构的空间位置变化而随之移动。（附图证明） |
| 6 | ★实时三平面成像 | 一次扫查同时获取同一心动周期三个切面的图像，切面之间的角度任意可调；支持二维、彩色，组织多普勒等模式 |
| 7 | ＃在机斑点追踪定量分析 | 可自动识别切面并选择三个质量最佳的心动周期进行心肌斑点信号的追踪，分析心肌收缩期长轴峰值应变、收缩后收缩指数、提供17和18节段牛眼图、曲线显示模式、曲线解剖M型显示模式等。并可同步显示双平面Simpson法EF值。 |
| 8 | ★心肌做功定量分析 | 分析左心整体和局部的做功情况，包括做功指数、整体有效做功、整体无效做功、整体做功效率等参数。（附图证明） |
| 9 | ★主机内置四维左房功能定量工具 | 通过左房四维数据，分析左房的容积、长轴应变、圆周应变等参数。（附图证明） |
| 10 | 设备极限帧频 | ≥6500 FPS |
| 11 | ★二维心脏探头 | 二维心脏探头：1.4-4.6MHz，阵元数≥160（附白皮书或相关资料证明频带和阵元数） |
| 12 | ★四维心脏探头 | 四维心脏探头：1.4-5.2MHz，阵元数≥6000（附白皮书或相关资料证明频带和阵元数） |
| 13 | #腹部二维探头 | 腹部二维探头：1.4-6.0MHz（附白皮书或相关资料证明频带和阵元数） |
| 14 | ★电子线阵 | 电子线阵：2.4-10.0MHz（附白皮书或相关资料证明频带和阵元数） |
| 售后服务要求 |
| ★1 | 质保期 | 免费质保2年 |
| 2 | 备件库 | 西安有备件库 |
| 3 | 维修站 | 西安有维修站 |
| 4 | 培训支持 | 提供现场培训 |
| 5 | 维修响应 | 2小时内响应 |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。售后服务要求尽量填写，没有要求的可不填。