技术参数

| 项目编号 | 2021-JK15-W1520 |
| --- | --- |
| 货物名称 | 高档彩色多普勒超声诊断仪 |
| 数量 | 1台 | □国产 (进口 |
| 最高投标限价 | 人民币150万元 |
| 设备功能要求 |
| 主要用于腹部、小器官、心脏、肌肉骨骼造影及介入等方面的临床诊断和科研教学工作，具有世界领先平台，具备持续升级能力，可满足临床开展新技术应用。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描 述 | 数量 |
| 1 | 高清显示器 | 1 |
| 2 | 彩色触摸控制屏 | 1 |
| 3 | 单晶体凸阵腹部探头 | 1 |
| 4 | 浅表线阵小器官探头 | 1 |
| 5 | 心脏相控阵探头 | 1 |
| 6 | 造影成像技术 | 1 |
| 7 | 微细血流灌注技术 | 1 |
| 8 | 乳腺人工智能诊断技术 | 1 |
| 9 | 乳腺肿物测量及智能诊断技术 | 1 |
| 10 | 主机一体式耦合剂加热功能 | 1 |
| 11 | 弹性成像技术 | 1 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| ＃1 | 智能化架构主机系统 | 原装进口 |
| 2 | 显示器 | 显示器≥23英寸高清 LED 显示器，分辨率1920×1080。可以上下升降、左右旋转，前后仰俯 |
| ★3 | 触摸屏 | ≥13英寸彩色触摸控制屏，触摸屏角度可调 |
| ＃4 | 系统最大动态范围 | ≥360dB |
| ＃5 | 耦合剂加热功能 | 具有主机一体式在机耦合剂加热器，温度可多级调节 |
| 6 | 探头 | ★6.1 单晶体凸阵：1-7MHz |
|  |  | 6.2 浅表线阵：3-12MHz |
|  |  | 6.3 心脏探头：1-6MHz |
| 7 | 增益补偿调节 | 数码TGC≥10段增益补偿调节 |
| ★8 | 乳腺人工智能诊断技术 | 对乳腺肿物的分类进行辅助性评估，机器自动识别病变的多个声学特征并自动生成相应的BI-RADS分类标准数据及报告，无需手动输入。 |
| ＃9 | 造影成像技术 | 低机械指数造影成像，具备双幅造影图像及基波图像同屏对比。具备双造影计时器，可一键描记血流灌注轨迹，每段动态图像在机最大记录时间≥10min,可支持高频小器官、腹部、腔内等。 |
| ★10 | 乳腺肿物测量及人工智能诊断技术 | 自动计算并准确获取及显示肿物基本所需的各种声学参数，包含形状、边界、纵横比、回声均匀度等，内置BI_RADS分类诊断模型，并自动匹配，并任意添加分析及检查突破到报告系统。 |
| 11 | 系统扫查深度 | ≥45cm扫查深度 |
| ★12 | 微细血流灌注技术 | 用于观察微血管结构的血流灌注情况，可定量显示VI血管指数 |
| 13 | 二维成像参数 | 扫描速率：相控阵探头，全视野，18cm深度时，帧速度≥65帧／秒，85度角度，18cm深度时，帧速度≥68帧／秒 |
| ★14 | 取样宽度及位置范围 | 多级可调，最小取样宽度0.5mm,最大20mm |
| 15 | 超声图像及病案管理系统 | 硬盘容量≥500GB，可永久存储动、静态图像，屏幕可现实硬盘容量数据信息 |
| 售后服务要求 |
| 1 | 质保期 | 2年 |
| 2 | 备件库 | 国内有备件库 |
| 3 | 维修站 | 西安有维修站 |
| 4 | 收费标准 | 不得高于配置报价，质保期外配件及维修只收取成本费，免人工费 |
| 5 | 培训支持 | 现场装机培训及临床应用培训 |
| 6 | 维修响应 | 2小时维修响应时间 |
| 7 | 到货时间 | 合同签订后30个工作日内到货 |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。售后服务要求尽量填写，没有要求的可不填。