技术参数

| 项目编号 | 2021-JK15-W1521 |
| --- | --- |
| 货物名称 | 彩色超声诊断仪 |
| 数量 | 1台 | □国产 (进口 |
| 最高投标限价 | 人民币140万元 |
| 设备功能要求 |
| 满足腹部、心脏、妇产、泌尿、血管、浅表小器官、儿科、腔内、经食道、术中及其他介入检查和治疗，具备科研教学、各科系病例诊断、疑难病例会诊，具有世界先进水平，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求的超声系统。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描 述 | 数量 |
| 1 | 超声主机 | 1 |
| 2 | 术中探头 | 2 |
| 3 | 腹部探头 | 1 |
| 4 | 实时组织弹性成像技术 | 1 |
| 5 | 实时双多普勒取样功能 | 1 |
| 6 | 造影成像技术 | 1 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 监视器 | ≥21寸高清监视器 |
| 2 | 触摸屏 | 10寸彩色液晶触摸屏 |
| #3 | 谐波成像技术 | 3种不同成像方式，可视可调 |
| ★4 | 增益调节 | TGC 8段 LGC 8段 |
| #5 | 造影成像技术 | 具备造影谐波成像功能 |
| 6 | 高级成像技术 | 具有自动声速校正技术，系统可自动识别组织差异，科校正超声声速完成对肥胖、困难病人条件的超声扫查，提高组织细节及边界显示 |
| #7 | 双多普勒取样技术 | 可以在同一心动周期下，实现两个不同部位的多普勒同步取样，具有3种模式，支持凸阵、线阵、相控阵、术中探头等 |
| 8 | 穿刺针增强 | 具备 |
| #9 | 最大探测深度 | 40cm |
| ★10 | 微血流成像技术 | 具有高精细微血流成像技术，面板有相应按键 |
| 11 | 探头 | ★11.1 腹部凸阵：超声频率1-5MHz # 11.2 术中T型凸阵探头：超声频率1-6MHz，支持造影、弹性成像技术等 #11.3 术中腹腔镜探头：超声频率2-13MHz，支持弹性等 |
| 售后服务要求 |
| 1 | 质保期 | 一年 |
| 2 | 备件库 | 国内有备件库 |
| 3 | 维修站 | 西安有维修站 |
| 4 | 收费标准 | 质保期外配件及维修只收取成本费，免人工费 |
| 5 | 培训支持 | 现场培训 |
| 6 | 维修响应 | 2小时响应，24小时到达现场 |
| 7 | 到货时间 | 合同签订后3个月内 |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。售后服务要求尽量填写，没有要求的可不填。