技术参数

| 项目编号 | 2021-JK15-W1522 |
| --- | --- |
| 货物名称 | 数字平板移动式X射线机 |
| 数量 | 1台 | (国产 (进口 |
| 最高投标限价 | 人民币160万元 |
| 设备功能要求 |
| 全数字双平板移动式X射线机（G臂），采用双动态平板双球管正侧双路X光成像，可以满足脊柱脊髓外科多数精准复杂手术中X光透视、点片造影定位使用。在孔镜微创手术及骨水泥椎体成形中，图像清晰度更高。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描 述 | 数量 |
| 1 | G臂机架 | 1个 |
| 2 | 旋转阳极组合球管 | 2个 |
| 3 | 动态数字平板探测器 | 2个 |
| 4 | 滤线栅 | 2个 |
| 5 | 束线器 | 2个 |
| 6 | 双路红十字激光定位 | 2套 |
| 7 | 彩色显示器 | 1个 |
| 8 | 全触摸控制显示器 | 1个 |
| 9 | 三联脚踏曝光开关 | 1个 |
| 10 | 数字图像处理软件 | 1套 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 整机要求 | 采用动态平板直接数字成像，满足临床实时正侧位双路成像X线透视诊断使用。支持软件终身免费升级。 |
| 1.1 | 最大输出功率 | 3.5KW |
| ★1.2 | 最大输出电压 | 40-115KV |
| 1.3 | 旋转阳极球管 | 2个 |
| 1.4 | 双焦点 | 大焦点：0.6 小焦点：0.3 |
| ★1.5 | 最大成像管电流 | ≥45MA |
| 1.6 | 旋转阳极球管 | 2个 |
| ★1.7 | 成像技术及数量 | 数字平板直接成像 2块 |
| 1.8 | 图像灰阶 | 16bit |
| 1.9 | 量子转换DQE | 不小于75%（附证明资源） |
| ★1.10 | 彩色主显示器 | 高亮度≥27寸，分辨率1920X1020，满足正侧位双路同屏对比。 |
| #1.11 | 彩色控制显示器 | ≥21寸全触摸显示器，无实体鼠标键盘操作简单便于消毒。具备图片调阅及编辑功能 |
| 1.12 | 曝光开关 | 三联脚踏开关、可分别正位、侧位、正侧位曝光 |
| 1.13 | 影像传输 | 具备DICOM3.0接口 |
| ★1.14 | 机架最大高度 | ≤205CM（附检测报告） |
| ★1.15 | 机架最小开口 | ≥90cm（附检测报告） |
| #2 | 数字图像处理软件 | 1套 |
| 2.1 | 高级全脊柱拼接成像功能 | 具备 |
| 2.2 | 高级画中画融合成像功能 | 具备 |
| 2.3 | 导航或机器人对接升级 | 具备（附已连接过图片证明） |
| 售后服务要求 |
| 1 | 质保期 | 壹年 |
| 2 | 备件库 | 国内有备件库 |
| 3 | 维修站 | 西安有维修站 |
| 4 | 收费标准 | 质保期外配件及维修只收取成本费，免人工费 |
| 5 | 培训支持 | 现场培训 |
| 6 | 维修响应 | 4小时内响应，24小时内到达现场，48小时故障排除 |
| 7 | 到货时间 | 合同签订20天内。 |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。售后服务要求尽量填写，没有要求的可不填。