技术参数

| 项目编号 | 2021-JK15-W1524 |
| --- | --- |
| 货物名称 | 数字化摄影X射线机（DR） |
| 数量 | 1台 | (国产 (进口 |
| 最高投标限价 | 人民币120万元 |
| 设备功能要求 |
| 数字化医用X射线摄影系统，用于头颅、脊柱、四肢、胸部、腹部等全身站立位和卧位的数字X线摄影系统，采用落地立柱式机架设计，配置无线移动式平板探测器，可从拍摄床及胸片架中自由切换，并可作自由拍摄。配置固定式摄影平床；配置立式摄影架；具备智能图像处理，支持各项DICOM服务功能，保证图像最优化。具备低剂量技术和辐射剂量显示功能。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描 述 | 数量 |
| 1 | 落地立柱式胸片架 | 1个 |
| 2 | 固定式摄影床 | 1张 |
| 3 | 无线式移动平板探测器 | 2个 |
| 4 | 电源线缆 | 1根 |
| 5 | 高压发生器及球管组件 | 1套 |
| 6 | 一体化控制台 | 1个 |
| 7 | 使用说明书及软件安装光盘 | 1个 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 一、 | 产品总体要求： |  |
| 1. | 设备用途： | 数字化X线摄影系统（DR），采用数字化平板探测器，实现一机多用，可以完成门诊、急诊、住院部患者的全身各部位、各体位、多角度的全面数字X线摄影检查，以满足医院临床和体检工作中的数字化放射诊断需求。 |
| ★2. | 设备要求: | 为保证产品在临床使用中机器的兼容性、稳定性、及图像清晰度，要求所投DR和图像诊断处理软件为同一品牌。 |
| 3. | 设备构成： | 数字化非晶硅平板探测器+落地式X射线系统+固定摄影床+立式胸片架 |
| 二、 | 技术要求： |  |
| 1 | 设备名称 | 数字化落地式X线摄影系统 |
| 2 | 数量 | 一套 |
| ★3 |  | 进口品牌 |
| ★4 |  | 品牌商的DR低剂量技术获得FDA认证。 |
| 5 | 主机 |  |
| ★5.1 |  | 原装进口高压发生器，提供报关单 |
| ★5.1.1 |  | 最大输出功率≥65KW |
| 5.1.2 |  | 管电压(KV)范围40KV－150kV |
| 5.1.3 |  | 管电流≥650mA（100kV时） |
| 5.1.4 |  | 最短曝光时间≤1ms |
| 5.1.5 |  | 最长曝光时间≥6.3s |
| 5.1.6 |  | 自动曝光控制 (AEC) ≥三室电离控制，多点自动曝光功能 |
| ★5.1.7 |  | 高压逆变频率≥100kHz |
| 5.2 | 高速Ｘ线管球 |  |
| ★5.2.1 |  | 球管阳极热容量≥300kHU |
| 5.2.2 |  | 球管焦点：小焦点≤0.6 mm 大焦点≤1.2mm |
| 5.2.3 |  | 球管焦点功率：小焦点≥20kW大焦点≥50kW |
| 5.3 | 机械结构 |  |
| 5.3.1 |  | 机械结构类型：可升降立柱式球管+胸片架+浮动平床 |
| 5.3.2 |  | 球管立柱沿摄影床纵向移动距离≥170厘米 |
| 5.3.3 |  | 球管焦点距地面最小距离≤70厘米 |
| 5.3.4 |  | 立柱自身回转：自转为+180°～-180°且相隔90°处均能定位； |
| 5.3.5 |  | 立柱应有指示X射线源组件焦点到滤线栅高度的标尺 |
| 5.4 | 立式胸片架 |  |
| 5.4.1 |  | 探测器上下移动范围: ≥ 130cm |
| 5.4.2 |  | 滤线栅，栅格比≥10：1 |
| 5.5 | 平板探测器 |  |
| ★5.5.1 |  | 提供与整机同品牌平板探测器，提供报关单。 |
| 5.5.2 |  | 类型:非晶硅，整板成形 |
| 5.5.3 |  | 探测器面积:≥35cm × 43cm |
| 5.5.4 |  | 像素矩阵:≥2500×3070 |
| ★5.5.5 |  | 像素尺寸≤140微米 |
| 5.5.6 |  | 像素≥780万 |
| 5.5.7 |  | 空间分辨率≥3.5线对/毫米 |
| 5.5.8 |  | 灰阶度≥14 bit |
| ＃5.5.9 |  | 自然冷却，平板无须额外特殊冷却 |
| 5.5.10 |  | 从曝光到预显图像时间 ≤3s |
| 5.5.11 |  | 探测器数量：2块 |
| 5.6 | 摄影平床 |  |
| 5.6.1 |  | 摄影床类型：固定安装式四向浮动摄影床(非轮式移动型) |
| 5.6.2 |  | 床面尺寸≥ 210x80厘米 |
| 5.6.3 |  | 带有电磁锁定方式 |
| 5.6.3 |  | 床面纵向移动范围：≥ 85cm |
| 5.6.4 |  | 床面横向移动范围：≥ 18cm |
| 5.6.7 |  | 最大承重≥320kg |
| 5.6.9 |  | 滤线栅，栅格比≥10：1 |
| 5.7 | 图像采集工作站 |  |
| 5.7.1 |  | 专用数字化图像处理工作站 |
| 5.7.2 |  | 主机工作站操作台内存：≥4GB |
| 5.7.3 |  | 硬盘：≥500G*2 |
| ＃5.7.4 |  | 显示器≧22寸彩色触摸屏 |
| ＃5.7.5 |  | 中文操作界面 |
| ＃5.7.6 |  | 一体化主机控制台，高压发生器高度集成, 可直接在主机工作站上进行曝光参数的设置 |
| 5.7.7 |  | 支持任务清单；自动/手动输入病人资料，已输入的病人资料在列表中配对确认。 |
| 5.7.8 |  | 具有按解剖部位自动设置摄影条件，曝光条件自动选择功能 |
| 5.7.9 |  | 根据解剖部位自动进行图像优化处理 |
| 5.7.10 |  | 具备自动图像范围探测、修整功能 |
| ＃5.7.11 |  | 配备最先进的原厂专利软件（报软件名及功能介绍），精细图像处理软件，图像优化算法分层数量 ≥12层 |
| 5.7.12 |  | 具有图像窗宽窗位调整、动态范围调整、整幅图放大、局部放大、旋转、注解、边缘增强等通用图像处理技术、 |
| 5.7.13 |  | 多频率窗/多灰度窗图像优化处理，提高图像显示动态范围，能够保证图像中的高密度和低密度区域影像细节对比度清晰显示 |
| ＃5.7.14 |  | DIOM3.0：有DICOM存储、打印，worklist等功能支持HIS / RIS 连接 |
| 售后服务要求 |
| ★1 | 质保期 | 整机2年 |
| 2 | 备件库 | 国内有备件库 |
| ＃3 | 维修站 | 西安有维修站，国内有维修站，国内维修站≥5个 |
| 4 | 收费标准 | 质保期外配件及维修价格优惠 |
| 5 | 培训支持 | 厂家培训支持 |
| 6 | 维修响应 | 维修响应时间2小时，24小时到位 |
| 7 | 到货时间 | 签订合同后三个月 |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。售后服务要求尽量填写，没有要求的可不填。