技术参数

| 项目编号 | 2021-JK15-W1547 |
| --- | --- |
| 货物名称 | X射线辐照仪 |
| 数量 | 1台 | □国产 (进口 |
| 最高投标限价 | 人民币250.00万元(免税） 注：投标人所提供的投标报价需按免税报价，否则视为无效报价。 |
| 设备功能要求 |
| 本次拟采购X射线辐照仪，要求具有：1、完全自屏蔽的能力，运行时外界剂量率达到国家安全标准，无需外界屏蔽；2、具有足够的射线剂量率和穿透力，并且需要有较强的铍窗过滤；3、具有消除边缘效应的功能，具有较好的剂量均一性；4、具有较高通量的局部辐照能力，能同时对多只小鼠进行局部辐照；5、设备为一体机，占地小，并且重量不需要额外增加承重措施，最好有脚轮，方便移动和使用；6、设备具有高精度的剂量检测和校准能力；7、具有监测环境安全性的能力，并且具有报警功能。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描 述 | 数量 |
| 1 | X射线辐照仪主机 | 1台 |
| 2 | 碳化硼反射体 | 1个 |
| 3 | 离子室剂量检测仪 | 1台 |
| 4 | 高通量局部辐照器 | 1套 |
| 5 | 小动物过滤辐照笼 | 3个 |
| 6 | 高通量分隔式辐照笼 | 1个 |
| 7 | 过滤片 | 1套 |
| 8 | 环境剂量监测仪 | 1个 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | ★X射线球管 | 最大电压225 kV, 最大功率≥3000W；使用寿命≥2000小时。 |
| 2 | ＃X射线球管固有过滤 | 铍窗≥1mm； |
| 3 | ＃X射线剂量率范围 | 0.01~40Gy/min（不小于此范围）； |
| 4 | 球管电压、电流设定精确度 | ≥98%； |
| 5 | 辐照时间 | 1秒-99分钟99秒； |
| 6 | ＃均一性辐照仓 | 碳化硼材质，可容纳一个小动物辐照笼或3块细胞培养板 |
| 7 | 水平剂量均一性 | ≥95%； |
| 8 | 控制系统 | PLC控制系统，在电磁干扰的环境中，具有很好的耐用性和稳定性； |
| 9 | ★剂量检测 | 配备电离室探头的剂量检测仪，精确度≥97%；可以独立取出进行剂量校准； |
| 10 | 软件系统 | 具备剂量和时间双重反馈控制模式，既可以设定辐照时间、也可以设定辐照剂量；还可以调节样品源距、过滤片数量等辐照参数； |
| 11 | 账号管理 | 具有账户管理功能，可以设定多个账户，并设定不同权限；可以存储任意多辐照程序； |
| 12 | 安全关联门锁 | 至少具备两重安全及故障报警装置；并配有专用开启钥匙； |
| 13 | ★高通量全身辐照功能 | 配备高通量分隔式全身辐照笼，可同时辐照12只小鼠； |
| 14 | ★局部辐照功能 | 配备小动物高通量局部辐照器，可同时对5只小鼠进行局部辐照，辐照范围连续可调，且不小于0.5-3cm，并且小鼠间受到的辐照剂量差异小于6%； |
| 15 | ＃环境杂散剂量 | 仪器运行时，距离机器任何表面5cm处的杂散剂量率≤1μSv/h； |
| 16 | 延迟启动功能 | 设备具有延迟启动功能，在按下启动按钮后等待5秒启动，进一步提高安全性。 |
| 17 | 环境剂量监测 | 配备环境剂量监测仪，实时显示环境剂量率，可设定阈值，超过阈值即报警提示； |
| 18 | 过滤片 | 配备0.3mm铜过滤片、0.5mm铝过滤片，可以适用于细胞、小动物皮下以及深层次骨骼样品辐照的过滤需求。 |
| 19 | ★一体化设计 | 冷却系统与高压系统必须在主机内部：为避免高压放电安全隐患，射线管和高压电缆必须为封闭式设计，无裸露；冷却系统必须位于仪器内部，且不需要实时进水和排水； |
| 20 | ＃冷却系统 | 采用双重水冷-风冷系统，水箱容积不小于50L； |
| 21 | ＃设备重量 | 设备总重量不高于800KG，并且配备脚轮。 |
| 售后服务要求 |
| 1 | 质保期 | 3年 |
| 2 | 备件库 | 国内有备件库 |
| 3 | 维修站 | 国内有维修站 |
| 4 | 收费标准 | 质保期外维修及配件购买有优惠折扣 |
| 5 | 培训支持 | 培训用户熟练操作使用仪器 |
| 6 | 维修响应 | 响应时间8小时，48小时到达现场 |
| 7 | 到货时间 | 签订正式合同后三个月内 |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。售后服务要求尽量填写，没有要求的可不填。