技术参数

| 项目编号 | 2021-JK15-W1541 |
| --- | --- |
| 货物名称 | 荧光分光光度计 |
| 数量 | 1 | □国产 (进口 |
| 最高投标限价 | 人民币24.00万元 |
| 设备功能要求 |
| 具有更高灵敏度和宽动态范围的荧光光谱和生物发光、化学发光、电致发光光谱测量。 高速三维荧光采集。激发和发射光谱的自动光谱校正。可以测量荧光量子产率和绝对荧光量子效率。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描 述 | 数量 |
| 1 | 荧光分光光度计主机 | 1 |
| 2 | 微量比色皿 | 2 |
| 3 | 品牌商务电脑（I5处理器4G内存500G硬盘）以上 | 1 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 光源 | ≥145W稳态氙灯，自动去臭氧灯室设计 |
| 2 | 光栅 | ≥1250线/mm全息闪耀凹面光栅 |
| 3 | 检测器 | 光电倍增管R928（发射侧），硅光电二极管（参比侧） |
| ★4 | 光谱范围 | 200-890nm |
| #5 | 光谱带宽 | 激发侧≥1.5nm,3nm,5nm,10nm,15nm五档自动可调；发射侧≥1.0nm,3nm,5nm,10nm,15nm |
| #6 | 光谱带宽 | ≥4档自动可调 |
| #7 | 光谱分辨率 | ≤1.0nm（发射光谱） |
| ★8 | 波长准确度 | ≤±1.2nm |
| #9 | 波长重复性 | ≤±0.25nm |
| ★10 | 波长扫描速度 | 20nm/min-59000nm/min， |
| ★11 | 波长扫描速度档位 | ≥8档自动可调 |
| ★12 | 波长切换速度 | ≥59000nm/min |
| ★13 | 信噪比 | 1000:1（RMS值），350:1（峰-峰值），水的拉曼峰（取峰值点抖动，而非远端基线点噪音），激发波长350nm，激发和发射光谱带宽5nm，积分时间≤2.5秒 |
| 14 | 软件功能模块 | 包括光谱扫描、三维荧光扫描、时间程序测定、定量测定、光度测定、报告打印、原始数据导出、仪器性能认证等 |
| 15 | 光谱测量模式 | 可测量激发荧光光谱、发射荧光光谱、同步荧光光谱、三维荧光光谱和生物发光光谱、化学发光光谱、电致发光光谱 |
| ★16 | 光谱校正 | 可实现激发光谱和发射光谱的自动光谱校正（荧光强度标准化） |
| #17 | 配套服务 | 配套2-3天的系统技术培训，并进基础理论、上机操作、实验演练、考试、发证等环节，确保技术人员完全掌握仪器相关技术。 |
| 售后服务要求（每一项都是“★”） |
| 1 | 质保期 | 壹年 |
| 2 | 备件库 | （西安有备件库，国内有备件库） |
| 3 | 维修站 | （西安有维修站，国内有维修站） |
| 4 | 收费标准 | （质保期外配件及维修价格优惠折扣7折） |
| 5 | 培训支持 | 安装完毕后支持培训 |
| 6 | 维修响应 | 2小时响应，12小时内上门 |
| 7 | 到货时间 | 合同签订后90天 |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。售后服务要求尽量填写，没有要求的可不填。