技术参数

| 项目编号 | 2021-JK15-W1544 |
| --- | --- |
| 货物名称 | 全自动五分类血液分析仪 |
| 数量 | 1台 | □国产 (进口 |
| 最高投标限价 | 人民币75.00万元(免税） 注：投标人所提供的投标报价需按免税报价，否则视为无效报价。 |
| 设备功能要求 |
| 1、可对多种动物血液进行分析，大鼠、小鼠、狗、猫、兔、牛等及其亚种进行血液五分类； 2、具有网织红细胞检测功能、具有独立的血小板检测通道，能解决其他有形成分干扰问题； 3、可对多种类型标本进行分析，全血标本、体液标本都能进行血液分析且用血量小。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描 述 | 数量 |
| 1 | 全自动五分类血液分析仪 | 1台 |
| 2 | 动物血液分析软件 | 1套 |
| 3 | 台式电脑 | 1台 |
| 4 | 试剂盒 | 5套 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 检测范围 | 至少包括常见动物的固定模式：狗、猫、马、大鼠、小鼠、NHP（非人类灵长动物）、兔、牛、猪、迷你猪、豚鼠、沙鼠，雪貂、仓鼠、山羊、绵羊等 |
| 2 | 检测原理 | 流式细胞技术+核酸荧光染色技术 |
| 3 | 报告参数 | WBC, LYMPH#, MONO#, NEUT#, BASO#, EO#, LYMPH%, MONO%, NEUT%, BASO%, EO%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-SD, RDW-CV, PLT-F, PDW, MPV, P-LCR, PCT, IPF；RET#, RET%, IRF, LFR, MFR, HFR, RET-He, NRBC#, NRBC% |
| 4 | #检测速度： | CBC+DIFF+NRBC ≥100样本/小时、网织红细胞检测速度：≥80样本/小时 |
| 5 | #检测通道 | 至少包含白细胞分类通道、白细胞/嗜碱性细胞/有核红细胞通道、低值血小板通道、网织红细胞通道、红细胞/血小板通道、血红蛋白通道； |
| 6 | ★网织红功能 | 使用核酸荧光染色技术，全自动网织红细胞计数和对网织红细胞进行成熟度的分类，定量报告检测网织红细胞血红蛋白含量的功能。 |
| 7 | #体液检测功能 | 可以检测脑脊液、胸水、腹水、关节腔积液等体液标本。 |
| 8 | 进样模式 | ≥4种，包含：全自动进样、手动闭盖进样、手工开盖进样和末稍血预稀释 |
| 9 | ＃吸样量 | 穿刺进样模式≤100ul；手工全血进样模式≤100ul；微量血模式≤50 ul |
| 10 | 自动进样架装载量 | ≥50样本 |
| 11 | 数据储存 | ≥30000个结果（含散点图、直方图），并可提供原厂数据管理软件， |
| 12 | #质控品 | 原厂配套的在CFDA注册的全套质控品。能提供体液质控。 |
| 13 | #校准品 | 原厂配套的在中国CFDA注册的校准品。 |
| 14 | 线性范围（静脉血） | 白细胞：0-440×103/uL 红细胞：0-15.00×106/uL 血小板：0-5000×103/uL |
| 15 | 认证性增值服务 | 可提供IQ,OQ,PQ文件 |
| 16 | 电脑 | 品牌电脑，CPU 11代酷睿i7以上，内存≥8G，存储1T以上，显示器24寸以上，带有USB3.0口，正版win10以上专业版操作系统和正版办公软件。 |
| 售后服务要求 |
| 1 | 质保期 | 三年 |
| 2 | 备件库 | 西安有备件库 |
| 3 | 维修站 | 西安有维修站 |
| 4 | 收费标准 | 出质保后零配件按市场价格的70%供应，维修免费。购买试剂盒5折。 |
| 5 | 培训支持 | 派遣专业工程师进行不少于2次的培训 |
| 6 | 维修响应 | 维修2小时内电话响应时间，8小时内到场，7天内未能维修完毕提供备用机。 |
| 7 | 到货时间 | 签订合同后90天内 |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。售后服务要求尽量填写，没有要求的可不填。