| 设备名称 |  | 双光子显微镜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最高限价 |  | 人民币450万元（免税） |  |  |  |  |  | 设备数量 |  |  | 1台 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | □国产 进口 |  |  |  |
| 设备功能要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、为在体观察提供最大的空间，可以进行小型动物如小鼠、大鼠等的活体成像，尤其是能实现低激光、低热损伤、高信噪比的活体成像，以保证小鼠等小型动物的长时期内（3-6个月）的多次、反复成像。 2、能够实现多染料以及CFP、GFP、YFP、DsRed、mCherry等荧光蛋白的最佳激发。 3、能够实现活体或活细胞超高速成像，如血流、离子浓度检测等快速变化的应用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 软硬件配置清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  | 描述 |  |  |  |  | 数量 |  |  |
| 1 |  |  |  | 红外脉冲飞秒激光器 |  |  |  |  | 1套 |  |  |
| 2 |  |  |  | 全电动正置显微镜系统 |  |  |  |  | 1套 |  |  |
| 3 |  |  |  | 双光子专用物镜 |  |  |  |  | 4颗 |  |  |
| 4 |  |  |  | 计算机工作站 |  |  |  |  | 1台 |  |  |
| 5 |  |  |  | 分析软件系统 |  |  |  |  | 1套 |  |  |
| 6 |  |  |  | 配套设备 |  |  |  |  | 2台 |  |  |
| 技术参数要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 |  |  |  |  | 技术参数 |  |  |  |  |  |
| 1 | #红外脉冲飞秒激光器 |  |  |  |  | （1）带有负色散补偿光路，波长范围690-1040nm连续可调，全自动调节，脉冲宽度≤120fs。 （2）AOM控制，可0.1%级别连续调节激光强度，有快速光闸控制功能，可使用红外脉冲激光进行局部的随意感兴趣区域扫描（ROI），并有效保护样本。 |  |  |  |  |  |
| 2 | #深焦模式 |  |  |  |  | 具有深焦观察模式，光束自动调整，可根据保本的散射情况自动调整激光光束，可以使更多的光子到达位于标本深处的激发焦点，可以在高分辨率和深焦成像模式之间自由选择。 |  |  |  |  |  |
| 3 | #光轴四轴自动校正功能 |  |  |  |  | 具有光轴四轴自动校正功能，调整任一激光波长，激光光斑角度和位置均可自动调整，达到两个光斑完全重合，自动校正光束偏移和像素移动，保证荧光信号的共定位（提供证明材料）。 |  |  |  |  |  |
| 4 | #红外波长透过范围 |  |  |  |  | 透过率范围可达到红外区1500nm以上。 |  |  |  |  |  |
| 5 | 扫描单元 |  |  |  |  | 配备2套扫描银镜，包括1套常规扫描镜、1套共振高速扫描镜；常规扫描镜和与共振扫描镜间直接通过软件切换，无需重新启动设备。 |  |  |  |  |  |
| 6 | 扫描速度 |  |  |  |  | ≥30幅/秒（512X512），≥438幅/秒（512x32） |  |  |  |  |  |
| 7 | ＃检测单元 |  |  |  |  | ≥4色双光子荧光探测通道，可以同时采集多个波段的多光子激发荧光。 |  |  |  |  |  |
| 8 | ★Z轴精度 |  |  |  |  | 电动Z轴最小步进精度≤10nm。 |  |  |  |  |  |
| 9 | ＃全自动正置荧光显微镜 |  |  |  |  | 显微镜主机采用门型设计，电动激发块转盘≥7孔位。 荧光光源：金属卤化物光源，寿命2000小时以上。 |  |  |  |  |  |
| 10 | ★观察空间 |  |  |  |  | 配备可拆卸的XYZ载物台，可对高度进行调整，在体观察的空间≥（600 (W) x 300 (H) x 500 (D) mm），可以进行中型动物如小鼠、大鼠、狨猴等的活体成像及结合行为学的相关成像。原厂设计不接受定制改造。 |  |  |  |  |  |
| 11 | 物镜 |  |  |  |  | 5X物镜：数值孔径NA≥0.10，工作距离WD≥20 mm |  |  |  |  |  |
| 12 | ★物镜 |  |  |  |  | 10X物镜：数值孔径N.A≥0.6，工作距离W.D≥8mm，透过率范围400-1600nm，具备玻片厚度校正功能，介质折射率1.33-1.52；支持Clarity/ScaleView等多种透明化试剂，用于组织大视野深层成像；（提供证明材料） |  |  |  |  |  |
| 13 | ★物镜 |  |  |  |  | 25X物镜：数值孔径N.A≥1.05，工作距离W.D≥2mm，透过率范围400-1600nm，具备玻片厚度校正功能，对于盖玻片和组织深度进行校准，有扫描深度校正环，注射夹角(显微操作针注射角度)≥30º ,方便兼容电生理设备；（提供证明材料） |  |  |  |  |  |
| 14 | ＃物镜 |  |  |  |  | 60X长工作距离红外高通水镜：数值孔径NA≥1.0，工作距离WD≥2mm。 |  |  |  |  |  |
| 15 | 同步记录系统 |  |  |  |  | 模拟信号输入和TTL数字信号输入及输出，将电压信号记录为图像数据，不低于3个模拟信号输入通道，4个数字TTL触发输入通道，4个数字TTL触发输出通道。 |  |  |  |  |  |
| 16 | 软件分析系统 |  |  |  |  | （1）所有硬件控制，界面暗室匹配设计，用户自由排列界面； （2）全自动控制采集光路，全自动调整激光光斑位置和角度； （3）时间控制编程模块：全自动实验流程的设计和实现，不同成像任务之间按编辑逻辑快速切换，时序控制制器保持毫秒精度以保证数据完整性； （4）自动调节激光光束直径； （5）荧光强度测量、荧光强度曲线、表面分析、直方图分析等功能； （6）随成像深度不同，可以随意线性或非线性调节激光强度和检测器灵敏度； （7）多维图像采集，具有不少于Alphablend，Isosurface，MIP等多种三维渲染模式，并在成像过程中实时三维重构； （8）可以快速调用以往荧光成像信息，自动将成像信息还原为硬件设置。 |  |  |  |  |  |
| 17 | 计算机工作站 |  |  |  |  | CPU Intel Xeon E5-1620v以上；Windows 10 64位 英文专业版系统；内存64G；256G SSD固态硬盘以及2TB SATA 硬盘；独立显卡2G；1个32英寸液晶显示屏；带DVD刻录机。 |  |  |  |  |  |
| 18 | 配套设备 |  |  |  |  | （1）光学防震平台，一台 （2）稳压电源一台：不间断电源断电延迟时间大于60min。 |  |  |  |  |  |
| 售后服务要求（每一项都是“★”） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 质保期 |  | 3年 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 备件库 |  | 在西安有备品库，提供备件库营业执照。 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 维修站 |  | 厂家在西安设有售后服务机构，提供维修机构营业执照及生产企业或上级代理企业对本级维修站授权证明资料，同时具备至少3名经过厂家认证并持有证书的工程师。 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 收费标准 |  | 零配件及耗材价格享受市场统一价格的80%优惠。 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 培训支持 |  | 每年不少于2次的定期巡检维护； 免费现场应用技术培训，培训人数不限； |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 维修响应 |  | 1小时响应，2小时到达现场。 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 到货时间 |  | 120天 |  |  |  |  |  |  |
| 需求科室负责人 |  |  |  |  |  |  | 机关业务部门 |  |  |  |  |
| 专家组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。售后服务要求尽量填写，没有要求的可不填。