| 设备名称 | 透射电子显微镜 |
| --- | --- |
| 最高限价 | 人民币420.00万元（免税） | 设备数量 | 1台 |
|  |  | 国产 √进口 |
| 设备功能要求 |
| 作为一台在神经生物学、临床医学、消化系统、肿瘤细胞分析上使用的120KV透射电子显微镜，其必须要能够满足高分辨指标的要求，提供比光镜分析更深入的技术手段。同时，针对生物医学样品衬度普遍较低的原始诉求，高衬度的分析是此TEM要满足的关键性要素。同时，为了提高基础医学分析的准确性、及时性及高效率性，理应提供给操作人员一定的安全保障及便捷能力。所以，双隙物镜设计、高衬度高反差一体化的生物医学观测指标、一体化CMOS成像、三维重构、低剂量观察（预辐照功能）全数字化操作等是本项目购置TEM的关键性功能需求。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 120KV透射电镜主机 | 1台 |
| 2 | 正常启动必备的变压器、空压机、冷却循环水、机械泵 | 1套 |
| 3 | 双隙物镜系统 | 1套 |
| 4 | 直插式CMOS相机（1600万像素） | 1台 |
| 5 | 高速高灵敏CMOS荧光屏相机 | 1台 |
| 6 | 单倾样品杆 | 1个 |
| 7 | 三样品杆 | 1个 |
| 8 | 自动倾斜图像捕捉系统及3D重构软件系统 | 1套 |
| 9 | 自动图像导航系统 | 1套 |
| 10 | 六硼化镧灯 | 3个 |
| 11 | 钨灯丝 | 3盒 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 分辨率及电压范围 | 0.2nm（晶格），20-120KV |
| 2 | 电子枪系统 | 六硼化镧灯，具有电流自动控制灯丝计时，气压式自动升枪等功能。。 |
| 3 | ＃观察模式 | 不更换硬件的前提下，可在同一台仪器上实现高分辨（HR）和高反差（HC）模式的一键切换，无需任何等待。高反差下样品无需染色观察。 |
| 4 | ＃物镜系统 | 双隙物镜，焦距可变设计，高反差模式焦长：≥8.8mm； |
| 5 | ★显示系统 | 使用高速、高灵敏的COMS荧光屏相机取代传统荧光屏，图像无拖尾，帧率至少为160fps，像素至少为1024X1024。 |
| 6 | ★样品杆系统 | 两端支撑式高稳定样品杆。 |
| 7 | ＃图像观察及记录系统 | 双相机系统：标配CMOS荧光屏相机和直插CMOS主相机，实现电镜与相机一体化数字控制，主相机分辨率至少1600万像素 |
| 8 | 成像系统 | 不低于5级透镜：1级物镜、2级中间镜、2级投影镜 不少于4孔物镜可动光阑（15, 25, 90, 150 µm） |
| 9 | ＃真空系统 | 配全量程规，真空逻辑由测量值控制，操作界面上实时监测全真空范围；配置分子泵，抽速不低于300L/s；旋转泵，抽速不低于135L/min。换样真空时间≤30s。 |
| 10 | 自动功能 | 具有医学领域自动聚焦、自动定位、可无人值守拍摄多张照片的功能，准确定位并自动拍摄数量≥99； |
| 售后服务要求 |
| 1 | 质保期 | 2年 |
| 2 | 备件库 | 国内有备件库 |
| 3 | 维修站 | 国内有维修站 |
| 4 | 收费标准 | 在质保期内免费。质保期外，提供永久的备件供应及优惠的原厂售后服务。 |
| 5 | 培训支持 | 现场培训操作人员 |
| 6 | 维修响应 | 保修期内外，维修响应时间为均为2小时（法定工作时间内）。乙方维修人员达到甲方时间为48小时内。 |
| 7 | 到货时间 | 合同签订后180天内 |
| 需求科室负责人 |  | 机关业务部门 |  |
| 专家组 |  |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。售后服务要求尽量填写，没有要求的可不填.