| 设备名称 | 超分辨率转盘活细胞共聚焦 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最高限价 | 人民币万360万元（免税） |  |  |  |  |  | 设备数量 |  |  |  | 1台 |
|  |  |  |  |  |  |  | □国产 √进口 |  |  |  |  |
| 设备功能要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 用于活细胞，类器官等内部微细结构的高速实时超高分辨率成像，可获得水平分辨率为110nm超分辨成像图像，可配置硅油物镜，利用其独特的球差校准的系统，可获得深达100μm左右的超分辨图像，用于研究活细胞及亚细胞水平上，细胞生物分子、细胞器或离子等生物物质的定性、定量、定时和定位分布检测。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 软硬件配置清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  | 描述 |  |  |  | 数量 |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 固体激光器 |  |  |  | 4根 |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 高速双转盘 |  |  |  | 1套 |  |  |
| 3 |  |  |  |  | 全电动正置显微镜系统 |  |  |  | 1套 |  |  |
| 4 |  |  |  |  | 物镜（1.25X干镜、4X干镜、10X干镜、20X干镜、40X干镜和油镜、60X或63X水镜、100X油镜） |  |  |  | 8个 |  |  |
| 5 |  |  |  |  | 硅油物镜（30X） |  |  |  | 1个 |  |  |
| 6 |  |  |  | 软件系统 |  |  |  | 1套 |  |  |  |
| 7 |  |  |  | 同步控制系统 |  |  |  | 1套 |  |  |  |
| 8 |  |  |  | 箱体活细胞孵育系统 |  |  |  | 1套 |  |  |  |
| 9 |  |  |  | 光学防震平台 |  |  |  | 1套 |  |  |  |
| 10 |  |  |  | 不间断电源 |  |  |  | 1台 |  |  |  |
| 技术参数要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 指标名称 | 技术参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ★激光光源系统 | 高功率单模光纤输出的激光耦合器, 与显微镜同一品牌，确保最优的光学耦合效率，每个激光器都有独立开关和LED指示灯显示激光器工作状态，配置实时同步控制系统，激光强度调节范围：0.1%-100%，最小调节步进精度1%，独立激光超快速激光开关控制和强度控制,配置高速扫描激光刺激或漂白模块; 固体激光器：405±5nm 固体激光器：488±5nm 固体激光器：561±5nm 固体激光器：640±5nm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | ★高速转盘 | 扫描转盘为增强型微透镜双转盘, 可获取深层活体组织高分辨、高信噪比荧光图像，针孔间信号无“串孔”干扰。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | ★高分辨成像模块 | 成像分辨率≤110nm，可实现同步超高分辨率荧光检测器≥2个，高分辨成像速度≥200幅/秒；可电动切换超高分辨率成像与常规共聚焦成像,适合活细胞动态超高分辨成像，以及快速XYZT超高分辨成像； |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 成像通道 | 可实现双荧光通道同时成像，在同步显微控制系统的协调下，双相机同时成像可实现精准的同步采图，实现同步快速双色共定位成像； |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 成像模式 | 系统提供宽场、共聚焦和超高分辨率三种成像模式。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | ★成像系统 | 必须为两套相同参数科研级SCMOS相机，保证双通道同步性； 1.背照式传感器 2.分辨率≥2048*2048 3.峰值量子效率QE值≥95% 4.像素尺寸≥6.5um*6.5um 5.满阱容量：≥45000e 6.读出噪音≤1.0e 7.帧速：≥50PFS@2048*2048 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | ★齐焦距离 | 齐焦距离≤50mm，需提供制造商盖章的齐焦距离技术声明原件或制造商官网可公开查询的齐焦距离技术声明链接 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | #全自动倒置显微镜系统 | 1.最小Z轴步进精度≤10nm； 2.荧光转盘：≥电动7孔激发块转盘； 3.荧光光源：白光LED荧光光源，快速TTL开关控制≤20μs，光强连续可调1%调节精度，寿命≥20000小时； 4.精准超声电动载物台，XY精度≤0.1μm，重复精度≤1μm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 焦点防漂移系统 | 配置硬件焦点防漂移系统，能够实现一键式自动聚焦，自动锁焦，连续实时聚焦等功能； |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | ★干镜 | 物镜数值孔径不低于以下要求 1.25X干镜，数值孔径≥0.04 4X干镜，数值孔径≥0.16 10X干镜，数值孔径NA≥0.40 20X干镜，数值孔径NA≥0.80 40X 干镜，数值孔径NA≥0.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | ★高分辨水/油镜 | 物镜数值孔径不低于以下要求 40X油镜，数值孔径NA≥1.40 60X水镜，数值孔径NA≥1.20 100X油镜，数值孔径NA≥1.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | #硅油物镜 | 30X硅油物镜，数值孔径NA≥1.05，工作距离≥0.6mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 活细胞环境控制设备 | 黑色遮光大外箱设计，内置加热器，ISO Class 5(Fed. Std. 209D 100级)同等水平洁净度，内置LED光源方便实验操作；配备温度湿度CO2浓度与气体流量控制器，温度可控范围: 室温～40℃ (室温25℃的实验环境)，CO2可控范围：5-20% 配备活细胞培养系统，培养小室适配载物台，可以维持二氧化碳浓度，在室温25度条件下可以在20-37摄氏度范围内实现精度0.1度水平的样品温度控制。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | ★实时控制器 | 与显微镜同一品牌实时同步显微控制系统，可并行控制和协调各显微硬件同步工作，包括科研相机、激光器、光源、滤色片转轮和快门等，独立于电脑的中央控制器，配备有≥4个TTL输入端口、≥20个TTL输出端口、≥18个模拟输出端口，用于控制第三方供应商设备与其他设备同步采图，能够以微秒级的精度来协调控制激光和相机，降低激光对样品的光漂白和光毒性，保持细胞活性； |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 软件 | 1.多维显微成像控制：X, Y, Z, T等控制，实现多时间、多通道荧光、Z序列的自动采集和处理。 2.支持电动载物台进行切片和多孔板等全区域扫描，并提供整体图像相对位置的参照；可以进行大标本的高分辨率全视野无缝拼图采集；可控制和触发其他外部设备同步工作 3.可以针对所有类型的图像进行自动筛选、测量、计数等操作；所有测量结果均能导出到Excel文件，具备宏程序功能，并可利用宏程序进行批处理文件。 4.共定位定量分析：对于多标荧光图像进行共定位定量分析； 5.离子浓度图像：支持离子浓度图像获取，比例图像获取； 6.荧光能量共振转移（FRET）实验 7.专业实验管理功能，可轻松设计复杂流程实验，流程进行验证。拍摄条件、参数和流程均可保存，并随时调用查看； 8.提供多种反卷积算法，包括近邻法、非近邻法、Wiener滤镜和3D反卷积等国际公认计算模式，每个模式均有适合于共聚焦图像的专业算法； |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 工作站 | CPU Intel Xeon E7或更高；内存≥64GB；硬盘≥2TB HDD；SSD固态硬盘≥256GB；显卡显存8GB或更高；DVD writer；操作系统Windows 10 Professional 64bit；30英寸/4K液晶显示屏2套。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 防震平台 | 自动充气平衡光学减震平台，以减少外界震动干扰。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 稳压电源 | 不间断电源断电延迟时间不低于2小时。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务要求（每一项都是“★”） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 质保期 | 3年 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 备件库 | 在西安有备品库，提供备件库营业执照。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 维修站 | 厂家在西安设有售后服务机构，提供维修机构营业执照及生产企业或上级代理企业对本级维修站授权证明资料，同时具备至少3名经过厂家认证并持有证书的工程师。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 收费标准 | 零配件及耗材价格享受市场统一价格的80%优惠。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 培训支持 | 每年不少于2次的定期巡检维护； 免费现场应用技术培训，培训人数不限； |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 维修响应 | 1小时响应，2小时到达现场； |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 到货时间 | 90天 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 需求科室负责人 |  |  |  |  |  | 机关业务部门 |  |  |  |  |  |
| 专家组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。售后服务要求尽量填写，没有要求的可不填。