| 设备名称 |  | 小动物3D活体成像系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最高限价 |  | 人民币330.00万元（免税） |  |  |  |  | 设备数量 |  | 1台 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 进口 □国产 |  |  |  |
| 设备功能要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 具备高灵敏度的生物发光及荧光二维成像功能； 1.2 具备高灵敏度的生物发光及荧光三维成像功能； 1.3 具备基于切伦科夫辐射原理的放射性同位素成像功能； 1.4 具备多模式成像功能，可与CT等其他分子影像系统联用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 软硬件配置清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 描述 |  |  | 数量 |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 主机 |  |  | 1台 |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 气体麻醉系统 |  |  | 1套 |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 与CT联用适配器及影像融合软件 |  |  | 1套 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 分析软件 |  |  | 5套 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 计算机工作站 |  |  | 1台 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 笔记本电脑 |  |  | 1台 |  |  |  |  |
| 技术参数要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 |  |  | 技术参数 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ★成像功能 |  |  | 具备三维生物发光及荧光成像功能，能够获得成像动物横断面、矢状面及冠状面任意层面的光学信号图像及三维重建影像，能够对信号源体积、深度、强度进行三维定量分析； |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ★CCD相机 |  |  | 科研级背照射、背部薄化科学一级CCD，成像工作温度≤绝对-90℃，温度可视化； |  |  |  |  |  |  |
| 3 | #CCD尺寸 |  |  | CCD芯片尺寸≥2.4cm×2.4cm，有效像素数量≥400万； |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 读数噪音 |  |  | < 3 electrons for bin = 1, 2, 4; < 5 electrons for bin = 8, 16； |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 量子效率 |  |  | >85%（500-700nm）； |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ＃灵敏度 |  |  | 检测灵敏度：最小检测光子数≤80光子/秒/弧度/平方厘米，可检测小鼠皮下≤50个生物发光细胞（需提供SCI文献证明）； |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 动物台 |  |  | 载物台配备温控系统：温控范围20-40℃，且即时温度可通过软件显示； |  |  |  |  |  |  |
| 8 | #荧光光源 |  |  | 采用近红外增强型金属卤素灯；光源功率≥150W； |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ＃镜头 |  |  | 采用定焦镜头，最大光圈f/1，可自动对焦； |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 成像视野 |  |  | 最小视野≤4cm×4cm，最大视野范围≥20cm×20cm； |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ＃成像光路 |  |  | 同时具备荧光反射及底部点透射光路； |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 激光扫描器 |  |  | 具备激光扫描器，用于三维成像时动物体表拓扑结构的绘制； |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 激发光滤光片 |  |  | 可同时装载激发光滤光片数量≥10个；标配滤光片数量≥9个； |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ★发射光滤光片 |  |  | 可同时装载发射光滤光片数量≥20个；标配滤光片数量≥18个； |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ＃光谱分离 |  |  | 具备光谱分离功能，可实现多探针分离、背景光去除、探针纯光谱信息提取、信号光谱特征分类、图像叠加等； |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ＃软件功能 |  |  | 具备生物发光及荧光三维结果定量方法，能给出光学信号在体内的深度、发光体积、定位、三维发光强度等三维定量信息，并结合细胞或荧光探针的体外微孔板成像结果，给出体内发光细胞的数量或荧光探针的浓度信息；以动物体表单位时间、单位面积、单位弧度发出的光子数作为定量单位； |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ＃多模式联用模块 |  |  | 具备与小动物CT联用适配器和融合软件，可进行光学与CT多模式成像分析； |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 麻醉系统 |  |  | 要求蒸发罐、真空泵、流量控制、尾气吸收等装置均一体化集成； |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 预麻醉盒 |  |  | 容积≥2.5L，用于实验动物成像麻醉前的预麻醉，可同时麻醉三只以上小鼠； |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 麻醉气体回路 |  |  | 具备四个独立带流量控制回路，除诱导麻醉盒和主机外，还可额外供给两台设备仪器的气麻操作，且四个通路均可同时运行； |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 麻醉气体浓度控制 |  |  | ≥0.0-5.0%； |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 废气处理 |  |  | 三个独立回路，流量在≥0.0–4.0 LPM之间可调； |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 台式计算机 |  |  | 操作系统为Windows 10、核心处理器为Intel Xeon Processor W-2123 3.6HGz或以上、内存容量≥32GB、硬盘容量≥2T、显示器为尺寸≥24寸； |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 笔记本电脑 |  |  | 14寸品牌笔记本，CPU：11代i5及以上，内存：16G及以上，存储：512G SSD及以上。 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务要求（每一项都是“★”） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 质保期 |  |  | 3年 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 备件库 |  |  | 国内有备件库 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 维修站 |  |  | 西安有维修站 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 收费标准 |  |  | 质保期外仪器维修无差旅费和上门费；配件按照原厂价格8折收取。 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 培训支持 |  |  | 到用户所在地提供2-3个工作日原厂培训；终身提供免费技术支持； |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 维修响应 |  |  | 提供本地化原厂售后服务，响应时间4小时内，到场时间24小时内 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 到货时间 |  |  | 合同签订后3个月 |  |  |  |  |  |  |
| 需求科室负责人 |  |  |  |  | 机关业务部门 |  |  |  |  |  |
| 专家组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。售后服务要求尽量填写，没有要求的可不填。