设备技术参数会审表

| 设备名称 |  | 超高分辨共聚焦显微镜 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算金额 |  | 人民币340.00万元（免税） |  |  |  | 设备数量 |  | 1套 |  |
| 进口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备功能要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 该设备主要用于生命科学、细胞成像、荧光测定、荧光标记、高分辨荧光成像、分析生物学等研究）和交叉学科，可满足生命、医学、药学、化学等学科的使用需求。 该设备可用于活细胞结构（细胞器或细胞膜内部结构的）及特定分子、离子的生物学变化，定量分析，以及实时定量测定等。在细胞间通讯、单分子成像、荧光的定量定位分析、细胞物理化学测定、pH、细胞内离子分析、组织光学切片及三维图像重建、超高分辨率分子定位等研究中都起到了重要作用；配置的超高分辨成像系统和快速扫描系统，可以研究纳米材料与细胞及细胞器间的相互作机理，可以无损快速检测细胞结构，横向分辨率可达120nm左右。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 软硬件配置清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 描述 |  | 数量 |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 连续波长激光器系统 |  | 2套 |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 脉冲波长激光器系统 |  | 1套 |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 扫描检测系统 |  | 2套 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 荧光寿命传感成像分析系统 |  | 1套 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 激光共聚焦超高分辨系统 |  | 1套 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 全自动倒置显微镜 |  | 1套 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 计算机工作站 |  | 1套 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 软件系统 |  | 1套 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 同品牌离线软件（含基础分析） |  | 1套 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 原厂配备防震台、电脑桌一套，UPS电源 |  | 1套 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 活细胞孵育系统 |  | 1套 |  |  |  |  |
| 技术参数要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 |  | 技术参数 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 连续波长激光器 |  | 405nm±5nm：最大功率≥50mW；488nm±5nm：最大激光功率≥20mW |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 脉冲波长激光器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ★脉冲式连续谱线激光器一套或一组脉冲式固体激光器 |  | 激光器波长范围覆盖490nm-670nm，步进精度≤1nm，自由选择激发谱线进行成像，至少可发出180根激发谱线，满足激发光谱扫描功能；同时输出脉冲激光谱线≥8条或8根脉冲式固定谱线激光：488nm±5nm、514nm±5nm、532nm±5nm、543nm±5nm、561nm±5nm、594nm±5nm、638nm±5nm、647nm±5nm |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 激发谱线 |  | 由声光器件控制，无需滤光片和机械切换，最多可同时调节出8根激发谱线，每根激发谱线的强度均可独立调节，调节精度≤0.01% |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 共聚焦扫描系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | ＃扫描方式 |  | 能够进行X、Y、Z、T、λ（发射光谱扫描）、θ（旋转角度）、I（荧光强度）、A（区域）、Λ（激发光谱扫描）等多维组合扫描，可实现点扫描、线扫描、曲线扫描、区域扫描、光谱波长扫描等；系统可实现激发光的全光谱扫描 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 高效率棱镜分光系统或成熟反射光栅分光系统 |  | 光栅分光必须配备光子回收系统；连续检测荧光波长范围410～830nm，光谱分辨率5nm，发射光调节步进1nm； |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | ＃可见光波长范围 |  | 410～830nm |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | ＃最大扫描视场对角线 |  | ≥20mm |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | ★扫描分辨率 |  | 最大扫描分辨率不小于8000 × 8000像素（22mm扫描视野下） |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | ＃高分辨率扫描振镜 |  | 扫描速度：≥8帧/秒（512 x 512分辨率）；双向扫描速度≥5000线/秒；扫描速度调节步进1Hz，不少于100档扫描速度调节；光学扫描放大0.75×～48×，连续可调；最大扫描分辨率≥8000× 8000像素。 |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 | ＃高速扫描振镜 |  | 扫描速度≥28帧/秒（512 x 512分辨率）；双向扫描速度≥16000线/秒；扫描视野≥13mm |  |  |  |  |  |  |
| 3.8 | ＃高速扫描头 |  | 最高扫描分辨率≥2496×2496像素 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 检测系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | ★超高灵敏度光谱型荧光检测器 |  | 内置不少于4个独立的超高灵敏度光谱型荧光检测器（32通道检测器视为1个独立检测器），每个荧光检测器都可做全光谱自由扫描和成像；检测器均为超高灵敏度的硅基阵列式雪崩型二极管混合型检测器。 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | ＃高灵敏度荧光检测器 |  | 在500nm处光子探测效率：≥55%，检测范围：410-830nm；数量≥2个； |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2 | 荧光检测器 |  | 在500nm处光子探测效率：≥45%，检测范围：410-750nm；数量≥2个； |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | ★时间分辨成像功能 |  | 每个超高灵敏度检测器具备时间分辨成像功能，可在0-12ns间调节检测时间，实现特定波段门控成像以过滤杂散光或样品自发荧光。 |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | 透射光明场检测器 |  | 1个PMT检测器。 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 荧光寿命传感成像分析系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | ＃检测器 |  | 单分子级别硅基阵列式雪崩型二极管混合型检测器，在500nm处量子探测效率不小于50%，光子计数速度160 million counts/s，具有0、1、2三个维度来精确检测光子。额外配备外部制冷设备。 |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | 光谱范围 |  | 使用脉冲式白激光或脉冲式固体激光器作为激发光源，光谱范围485-685nm，调节步进1nm。 |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | 时间分辨率 |  | ≤100ps |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | 计数速率 |  | ≥160 million counts/s。 |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 | 信号获取 |  | 系统可以基于实时2通道不同荧光寿命的数据采集去除反射光和样品自发荧光，提高图像反差，同时可以截取两个光子到达时间窗口来获取有效信号 。 |  |  |  |  |  |  |
| 5.6 | ★荧光寿命（FLT）检测 |  | 具备荧光寿命检测的功能。 |  |  |  |  |  |  |
| 5.7 | ★荧光拆分 |  | 系统通过测量平均荧光到达检测器的时间，直接对相近波段的染料得到最有效的分离，得到准确的多组分信息。能帮助分析生物样本组分，而无需进行多次标记及多次成像。 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 超高分辨率系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | ＃成像分辨率 |  | XY方向≤120nm，Z方向≤250nm，在高分辨率模式下支持在线大视野拼图 |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | ＃120nm高分辨率成像速度 |  | 不低于10 幅/秒（512×512分辨率） |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | 多色成像 |  | 同一个实验中可实现蓝、绿、红、红外4种颜色的高分辨率成像，通过线粒体膜蛋白标记，在XY层面能观察到线粒体为中空的腔体结构；也能保证活细胞实验中，同时4色高分辨率成像。 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 光学显微镜系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 研究级全自动倒置显微镜 |  | 具备明场、荧光、微分干涉观察功能。显微镜控制可通过彩色触摸屏、遥控器、机身按钮、共聚焦软件来控制 |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | 显微镜透射光源 |  | LED光源，色温4500K |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | ＃Z轴 |  | 镜体电动调焦，步进精度≤5nm，调焦行程≥11mm |  |  |  |  |  |  |
| 7.4 | 电动模块 |  | 电动聚光镜，电动照明光轴，电动调节透射光和荧光的孔径光阑和视场光阑 |  |  |  |  |  |  |
| 7.5 | 全自动DIC调节 |  | 当改变物镜倍数时，该倍数DIC所需要的起偏器，检偏器，物镜棱镜，聚光镜自动转移到光路中，可直接在成像软件中直接调节棱镜角度，改变DIC浮雕效果 |  |  |  |  |  |  |
| 7.6 | 荧光光源 |  | 长寿命荧光光源，灯泡工作寿命≥2000小时，光纤导光，对镜体无热辐射 |  |  |  |  |  |  |
| 7.7 | 光强调节 |  | 电动6孔荧光滤色块转盘，自动荧光强度管理系统，5档荧光光强调节，12个可调视场光阑 |  |  |  |  |  |  |
| 7.8 | 荧光激发块 |  | 紫外激发单色滤块： 激发320-360nm； 阻挡400nm；发射：LP425nm 蓝色激发单色滤块：激发460-500nm； 阻挡505nm； 发射： 512-542nm 绿色激发单色滤块： 激发510-560nm； 阻挡580nm； 发射：LP590nm |  |  |  |  |  |  |
| 7.9 | 双目观察筒 |  | 宽视野双目观察筒，倾角45º，瞳距调节55-75mm，视场数25mm |  |  |  |  |  |  |
| 7.10 | 目镜 |  | 宽视野平场目镜10倍，视场数25mm，屈光度可补偿调节 |  |  |  |  |  |  |
| 7.11 | 载物台 |  | 行程83mm x 127mm，配备通用样品夹，适合直径24-68毫米的培养皿，适合长度≤120毫米的玻片；最小步进：0.02µm，重复精度：< 1µm，外接控制器，可电脑控制或控制器移动载物台 |  |  |  |  |  |  |
| 7.12 | #对焦系统 |  | 内置远红外LED光源对样本快速和稳定长时间对焦 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 物镜 |  | 10倍共聚焦专用干镜，数值孔径N.A.≥0.4； 20倍共聚焦专用干镜，数值孔径N.A.≥0.75； 40倍共聚焦专用干镜，数值孔径N.A.≥0.95； 63倍共聚焦专用油镜，数值孔径N.A.≥1.40 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ★计算机工作站 |  | 高配置品牌专业工作站不低于：10核CPU( Xeon E5-2650 V4)≥2.3 GHz，内存≥64GB，高性能CUDA GPU显卡3072个内核，显存≥24GB，液晶真彩4K高清显示屏(2个)≥31寸，显示屏分辨率≥4096 x 2160，固态硬盘768GB（256+512GB），硬盘≥3T，16x DVD+/- RW刻录，Windows 10 Professional (64 位)操作系统。 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 软件系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 |  |  | 控制硬件的功能：控制电动显微镜、选择激光波长、调节激光强度、拍摄2~5维图像、选择光谱拍摄范围、成像分辨率、实验条件实时记录、一键式恢复等。 |  |  |  |  |  |  |
| 10.2 |  |  | 可进行时间记录，可设置时间循环，具有自动聚焦功能，具有荧光亮度校正、补偿功能（在Z轴方向上补偿荧光亮度的变化），可在软件中对DIC效果进行调节。 |  |  |  |  |  |  |
| 10.3 |  |  | 三维重构软件：具有多种三维重构渲染方式，包括最大强度投影、透明、深度标识和阴影投影等方式，允许xy、xz、yz任意角度进行切面观察，可对重构图进行任意角度旋转、平移、放大和缩小，可对每个荧光通道的强度、灰阶、伽马值及透明度进行独立调节，可根据用户需要对不同荧光通道进行颜色分割显示，可将复杂的3D重构效果导出成电影文件。 |  |  |  |  |  |  |
| 10.4 |  |  | 光谱拆分软件：能对样品发射荧光进行从400-830nm光谱扫描，可实现在线光谱拆分和扫描后光谱拆分。 |  |  |  |  |  |  |
| 10.5 |  |  | 共定位分析软件：通过散点图法对双色荧光数据进行共定位分析，可分别对每个通道的背景及阈值进行调节，得出共定位百分比及皮尔森相关系数等统计数据，数据可导出至Excel表格。 |  |  |  |  |  |  |
| 10.6 |  |  | 多功能全标本导航，全标本拼图。能进行自定义ROI形状的拼图，能拼接出长条形或圆形的大图，节省不必需的区域成像，加快拼图速度。能指定不同ROI区域使用不同的物镜进行拼图。能一次性批量化扫描多个标本多个ROI拼图。 |  |  |  |  |  |  |
| 10.7 |  |  | #能进行全片无缝拼图扫描，带聚焦地形图功能，能适应标本高低不同的焦面进行多焦点自动对焦及拼图。用户能自定义多个不同的焦点。能结合电动Z轴进行三维拼图，拼接结果能根据需求进行大图三维重建、大图三维叠加； |  |  |  |  |  |  |
| 10.8 |  |  | 针对不同的耗材/器皿，软件能调出并校正6，12，24，48，96孔板的分布图，以及35mm/50mm/60mm培养皿的分布图，2、4、8、16孔等多种chamber coverglass培养小室的分布图等；通过点击软件界面中每个孔，能预览、扫描、定义对应的该孔的细胞图像。能进行多孔板分别每孔的自动对焦、焦点记忆与重返。能进行多孔板分别每孔的拼图、多孔多视野成像。 |  |  |  |  |  |  |
| 10.9 |  |  | #三维图像测量分析：包含三维交互式测量和三维自动测量，可得出三维空间距离、体积、表面积、角度等数据。三维自动测量具有流程向导功能，包含从图像前处理、阈值调整、生成3D二进制掩膜、测量到生成报告一系列流程。用户定义的分析流程可存储并用于其他数据，分析结果可与实验一起保存，或与曲线和图像一起输出为Excel报告，用于记录或进一步分析，可一次进行多个实验数据集的批处理分析。 |  |  |  |  |  |  |
| 10.10 |  |  | 具备快捷简便的成像设置导航系统，拖放式设置共聚焦成像，界面简单，一目了然，提高共聚焦的使用效率。 |  |  |  |  |  |  |
| 10.11 |  |  | ★具有专业的FRET（荧光共振能量转移）、FRAP（荧光漂白恢复）、FLIP（光漂白荧光损失）分析软件模块，在做FRAP时,可双向扫描,一方向漂白,另一方向成像，达到快速漂白成像效果，可进行xyt三维和xyzt四维FRAP实验。 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 配套设施 |  | 原厂配备防震台、电脑桌；UPS稳压电源，额定容量不小于6KVA。 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 活细胞系统 |  | 可进行细胞长时间在线培养，配有全套配件，温度控制单元（控制精度：0.1℃），范围室温-60℃；CO2控制单元 （控制精度：0.1%），CO2控制浓度5%—20%；加湿装置加热器；防蒸发附件。 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务要求（每一项都是“★”） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 质保期 |  | 整机质保叁年（必须提供厂家盖章质保说明） |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 备件库 |  | 西安有备件库 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 维修站 |  | 西安有维修站 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 收费标准 |  | 质保期外配件及维修价格优惠供应 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 培训支持 |  | 不少于3人次培训 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 维修响应 |  | 30分钟内电话相应，4小时到现场，正常情况下7天内解决问题 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 到货时间 |  | 合同签订后90日 |  |  |  |  |  |  |
| 需求科室负责人 |  |  |  | 机关业务部门 |  |  |  |  |  |
| 专家组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。售后服务要求尽量填写，没有要求的可不填。