技术参数

| 项目编号 |  |  |  | 2021-JK15-W1411 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物名称 |  |  |  | 扫描成像系统 |  |  |  |  |
| 数量 |  |  |  | 1 |  |  | □国产 R进口 |  |
| 最高投标限价 |  |  |  | 125万元（不含税） |  |  |  |  |
| 设备功能要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 观察各种染色、非染色、荧光标记的组织、细胞等，包括细胞组织结构的精确描绘、定位（二维和三维）和上述结构的动态变化，快速和准确的定性，定量，定时和定位分布观察； - 细胞生物物质、离子的准确定量、定时和定位分布检测，细胞离子通道的直观观察和变化的动态描绘，定时记录； - 进行长时间的活细胞荧光观察及图像分析； - 药理学：药物对细胞的作用及其动力学； - 神经细胞结构、神经递质的成分、运输和传递、递质受体、离子内外流、神经组织结构、细胞分布； - 微生物学和寄生虫学：细菌、寄生虫形态结构； - 遗传学和组胚学：细胞生长、分化、成熟变化、细胞的三维结构、染色体分析、基因表达、基因诊断； 细胞生物学：细胞结构、细胞骨架、细胞膜结构、流动性、受体、细胞器结构和分布变化、细胞凋亡。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 软硬件配置清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 描 述 |  |  |  |  | 数量 |
| 1 |  |  | 倒置显微镜 |  |  |  |  | 1 |
| 2 |  |  | 激光器系统 |  |  |  |  | 1 |
| 3 |  |  | 扫描头 |  |  |  |  | 1 |
| 4 |  |  | 控制器 |  |  |  |  | 1 |
| 5 |  |  | 电脑工作站 |  |  |  |  | 1 |
| 6 |  |  | 防震台及UPS |  |  |  |  | 1 |
| 技术参数要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 指标名称 |  |  | 技术参数 |  |  |  |
| ★1 |  | 激光器 |  |  | 4谱线激光，各激光具有单独开关和指示，独立AOTF控制。从0-100%连续调节，调节步进0.01% 1.1固体激光器谱线 405nm，功率≥40mW 1.2固体激光器谱线 488nm，功率≥40mW 1.3半导体激光器谱线561nm，功率≥40mW 1.4固体激光器谱线 639/640nm，功率≥40mW |  |  |  |
| 2 |  | 扫描模式 |  |  | 可进行X-Y、X-T、X-Z、XY旋转、自由线、线-Z扫描，所有参数任意组合扫描。 |  |  |  |
| ★3 |  | 扫描视野 |  |  | ≥20mm |  |  |  |
| 4 |  | 扫描速度 |  |  | 最快速度≥10幅/秒（512×512 pixels）；200幅/秒（512×16 pixels） |  |  |  |
| #5 |  | 针孔尺寸 |  |  | 连续可变的针孔，调节范围：最小针孔尺寸≤15um |  |  |  |
| ★6 |  | 成像分辨率 |  |  | XY≤120nm，Z≤300nm |  |  |  |
| #7 |  | 倒置显微镜齐焦距离 |  |  | ≥45mm |  |  |  |
| #8 |  | ZOOM功能 |  |  | 具有≤1的倍率 |  |  |  |
| 9 |  | 检测器数量 |  |  | 具备≥4个荧光检测器及1个透射光检测器 |  |  |  |
| #10 |  | 荧光检测器 |  |  | 高灵敏度检测器数量≥2 |  |  |  |
| 11 |  | 活细胞孵育装置 |  |  | 100% CO2输入控制器，内置数字气体混合器；四层加热，温度设定精0.1℃；带有物镜加温功能和温度反馈功能；支持35mm培养皿及多孔板等观察。 |  |  |  |
| 12 |  | 软件功能 |  |  | - 硬件控制：电动显微镜组件、激光器、扫描系统、检测系统、目视显微观察和共聚焦照相这两种状态之间可实现一键式切换 - 图像采集：1D扫描：线扫描方式，可完成时序线扫描荧光采集任务，并可实时显示荧光强度变化曲线；可采集XZ、自由线Z系列图像；XY图像采集：通过快速图像预览，轻松设定图像采集的参数，进行二维图像采集 - XY多通道图像采集：具有预防通道串色的序列式XY图像采集设定，可自动采集无串色的多通道荧光图像；具有Zoom、旋转、ROI、Crop、stitching、大视野拼图等多种灵活的图像采集方法 - XY时序图像采集：可轻松地设定拍摄持续时间及时间间隔，进行时间间隔照相 - XYZ图像采集：可轻松设定图像采集的Z轴范围，通过预置的Z轴扫描步距，可以方便地进行Z轴序列图像采集 - 轴深度补偿：在Z轴序列图像采集时，具有自动的亮度补偿校正功能 |  |  |  |
| 13 |  | 电脑工作站 |  |  | 英特尔(R)至强Xeon工作站专用四核处理器，主频不低于3.0GHz。RAM： ≧32GB ECC（校验型） 内存。硬盘： ≧240GB SSD固态硬盘。显卡： Nvidia P2000。刻录机：16X DVD+/-RW。显示器：≥30寸1台，专业级广色域显示器。预装64位Windows 10操作系统。 |  |  |  |
| 售后服务要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 质保期 |  |  |  |  | 整机一年 |  |  |
| 2 | 备件库 |  |  |  |  | 国内有备品备件库 |  |  |
| 3 | 维修站 |  |  |  |  | 国内有维修站点 |  |  |
| 4 | 收费标准 |  |  |  |  | 质保期限外设备维修费及配件需提供优惠 |  |  |
| 5 | 培训支持 |  |  |  |  | 提供现场培训 |  |  |
| 6 | 维修响应 |  |  |  |  | 维修相应时间小于24小时 |  |  |
| 7 | 到货时间 |  |  |  |  | 签订合同后3个月内 |  |  |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。售后服务要求尽量填写，没有要求的可不填。