| 设备名称 | 气相液氮罐系统 |
| --- | --- |
| 预算金额 | 人民币355.00万元（含税） |
| 设备数量 | 1套 | 是否必须 进口 | (是 □否 |
| 设备功能要求 |
| 用于长期低温保存珍贵的生物样本，样品不直接浸入液氮中，降低样品间的交叉污染，且样品的冻存温度能维持在-194℃，保证样本生物活性。根据样本库规模，配置一套气相液氮罐系统。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 液氮罐1+桶盖一体式旋转装置 | 5套 |
| 2 | 液氮罐2+桶盖一体式旋转装置 | 2套 |
| 3 | 液氮罐3+桶盖一体式旋转装置 | 2套 |
| 4 | 自动充氮及监测控制器 | 1套/台，共9套 |
| 5 | 气体排出系统 | 1套/台，共9套 |
| 6 | 同品牌原装液氮传输管 | 1套/台，共9根 |
| 7 |  |  |
| 7.1 | 液氮罐1不锈钢冻存架（含冻存盒） | 14套/台 |
| 7.2 | 液氮罐2不锈钢冻存架（含冻存盒） | 28套/台 |
| 7.3 | 液氮罐3不锈钢冻存架（含冻存盒） | 28套/台 |
| 8 | 同品牌原装脚踏阶梯 | 1个/台，共9个 |
| 9 | 液氮补给存储单元 | 至少1000L |
| 10 | 液氮自动补给管路系统 | 1套（且含液氮稳压器1个、低温调节器10个，安全阀1个，液氮过滤器1个） |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 液氮罐1 |  |
| 1.1 | ★液氮容量（升） | 液氮容量≥70L |
| 1.2 | ＃冻存管存放数量(2ml) | ≥16000支 |
| 1.3 | 外部高度尺寸（mm） | ≤1300 |
| 2 | 液氮罐2 |  |
| 2.1 | ★液氮容量（升） | 液氮容量≥90L |
| 2.2 | ＃冻存管存放数量(2ml) | ≥36000支 |
| 2.3 | 外部高度尺寸（mm） | ≤1300 |
| 3 | 液氮罐3 |  |
| 3.1 | ★液氮容量（升） | 液氮容量≥140L |
| 3.2 | ＃冻存管存放数量(2ml) | ≥42000支 |
| 3.3 | 外部高度尺寸（mm） | ≤1400 |
| 4 | 平均挥发量（升/天） | ≤9L/天 |
| 5 | ＃取样方式 | 具备一体式桶盖旋转装置，可转动内部样品到取样口，无需移动冻存架，顶盖可完全打开，可一次性置入大量样品。 |
| 6 | 罐体结构 | 圆形省空间设计，底部安装滑轮，不锈钢桶体，环型充氮管路及探头管；可锁式顶盖，内配绝热密封盖垫。 |
| 7 | ★液氮存储结构 | 液氮夹层设计，液氮夹层位于桶壁四周及底部，冻存腔内无液氮。 |
| 8 | 冻存区域温度范围 | 冻存腔内温度温度为-190℃～-195℃，腔内温度差降至最小，以达到最稳定的冻存状态。 |
| 9 | #控制面板功能 | 锁控式控制面板，可调节液面高度及报警设定；温度、液面高度数字显示，可连接远程报警；手动/自动充氮开关。 |
| 10 | ＃警报系统 | 在下列状态时均可设定开启声：高低液面、温度警报、温度探头及液氮供应、液氮气体、充氮阀、排气探头、断电警报，手动充氮开启或结束，自动充氮，液面探头故障。 |
| 11 | ★自动监控系统 | 多行显示大屏幕液晶显示器，显示内容应包括：实际液面高度，顶部温度，高低液面限制，系统状态，充液/启动或停止、报告。记忆储存所有功能，可与电脑连接，打印报告，锁控电源与程序，加热排气功能 。 |
| 12 | USB端口 | 具有USB接口，可导出历史数据 |
| 13 | 液氮补给存储单元 |  |
| 13.1 | ★有效容积（L） | ≥1000L |
| 13.2 | 静态液氮日蒸发量（升/天） | ≤5.5L/天 |
| 13.3 | 罐体标准工作压力 | ≥0.05Mpa |
| 13.4 | 最高工作压力 | ≤0.09Mpa |
| 13.5 | 压力表指示范围 | 0～0.25Mpa |
| 13.6 | 材质 | 不锈钢罐体 |
| 13.7 | 质量检验 | 需提供该型号或同系列型号国家低温容器质量监督检验中心出具的《检验报告》 |
| 14 | 液氮管道 | 主管道为不锈钢真空管，分支软管为不锈钢真空软管，带有稳压器，低温调节器（10个），安全阀及液氮过滤器 |
| 售后服务要求（每一项都是“★”） |
| 1 | 质保期 | 整机验收后质保一年，罐体真空层质保5年 |
| 2 | 备件库 | 西安有备件库 |
| 3 | 维修站 | 西安有维修服务站 |
| 4 | 收费标准 | 保修期内免任何费用，保修期外根据厂家定价收取成本费用 |
| 5 | 培训支持 | 专业技术人员免费上门面对面培训，具体时间按客户要求 |
| 6 | 维修响应 | 30分钟内电话响应，8小时内到现场,正常情况下7天内解决仪器故障 |
| 7 | 到货时间 | 签订合同后90日 |
| 需求科室负责人 |  | 机关业务部门 |  |
| 专家组 |  |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。售后服务要求尽量填写，没有要求的可不填。