技术参数

| 设备名称 |  |  | 过氧化氢灭菌设备 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备最高限价 |  |  | 104.00万元人民币 |  |  |
| 耗材（消毒液）最高限价 |  |  | 1150元/升 |  |  |
| 设备数量 |  |  | 4台 |  | 国产 |
| 设备功能要求 |  |  |  |  |  |
| 用途：医院医疗环境及物表消毒，包括检验科，病房，手术室，ICU，核酸检查室及实验室，发热门诊及CT室的全院消毒。 要求：对污染的环境及物表 病性病原体污染病房空间和表面进行终末消毒处理， 对感染性空间进行环境和物体表面的全方位、无死角消毒灭菌处理；对受细菌、病毒污染环境的快速消杀，使之快速重新投入使用；对常见的耐药菌，流感，病毒等有效， 对医疗设备无腐蚀性，对医护工作人员的生物安全防护，是安全，环保有效的新技术。 |  |  |  |  |  |
| 软硬件配置清单 |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 描述 |  | 数量 |  |
| 1 |  | 主机 |  | 4 |  |
| 技术参数要求 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |  |  |  |
| 1 | 主机 | 轮式设计，便于移动，轻便（非外配移动装置）。 |  |  |  |
| #2 | 工作方式 | 常温高压：通过常温高压压缩”汽化”技术，将过氧化氢消毒剂汽化成不可见气体，喷洒于空间中，释放游离的羟基自由基，对微生物进行氧化破坏，从而达到对物体表面和空气消毒的目的（非高温汽化） |  |  |  |
| ★3 | 过氧化氢消毒剂 | 配套消毒液为含银离子低浓度复合型过氧化氢消毒液，过氧化氢（H2O2）浓度要求≤5%。不得使用属于国家危险化学品目录管控的＞8%高浓度过氧化氢消毒液。不得使用需要在现场勾兑稀释浓度的过氧化氢（H2O2）消毒剂。 |  |  |  |
| ★4 | 消毒效果 | 能够杀灭细菌、病毒等致病微生物，并能提供以具有CMA 资质的检测机构出具的检测报告为依据。 |  |  |  |
| ★5 | 灭菌空间 | 消毒系统配置的消毒最大灭菌空间范围：≥600m3，对安全防护区域的大小空间，能进行全覆盖或者独立的分别消毒。 |  |  |  |
| 6 | 消毒剂储存容量 | 保持设备使用的连续性，消毒剂容积量≥7 升 |  |  |  |
| #7 | 消毒剂雾化速率 | 保证空间消毒剂浓度的快速上升及最短的消毒时间，投标产品对消毒剂进行雾化的最大效率≥30ml/min |  |  |  |
| 8 | 干雾颗粒 | 整个空间内的干雾颗粒直径保持10μm左右，达到最好的扩散性 |  |  |  |
| ★9 | 消毒剂有效期 | 设备配套使用的过氧化氢消毒剂应至少具有2年的稳定保存期，提供具有CMA资质的检测机构出具的检测报告为依据。 |  |  |  |
| 10 | 无线连接，远程智能控制 | 通过“蓝牙”及“WIFI”无线，设备可连接至移动端从而实现远程智能控制功能，既可以自动控制机器的启动和结束，又能够共享并记录消毒数据。 |  |  |  |
| 11 | 面板控制及报警 | 设备具有液晶控制面板，可根据实际空间大小设置消毒时长，并且具备颜色可识别的报警装置。 |  |  |  |
| ★12 | 耗材参数 | 12.1 机器使用消毒剂为杀芽孢型低浓度复合过氧化氢消毒液，过氧化氢（H2O2）浓度5%+0.01%银离子。 |  |  |  |
|  |  | 12.2 具有中国的灭菌消毒细菌、病毒、冠状病毒、真菌、芽孢的检验报告。 |  |  |  |
|  |  | 12.3 设备配套使用的过氧化氢消毒剂应具有2年的稳定保存期，提供相关资质。 |  |  |  |
| 13 | 耗材规格 | 3850ml/桶（1加仑） |  |  |  |