| 设备名称 | 关节翻修用超声手术设备 |
| --- | --- |
| 项目编号 | 2020-JK15-W3151 |
| 最高限价 | 180万元 |
| 设备数量 | 1套 | 进口 |
| 设备功能要求 |
| 适用于需要同时切割和移除骨水泥（聚甲基丙烯酸甲酯即PMMA）及有助于非水泥型部件移除的关节翻修手术。使用关节返修用超声手术设备，外科医生能够区分骨头和水泥，这样能显著降低意外骨损伤的概率。因此，此设备可缩短手术时间，减少出血的同时能保留骨组织。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 主机 | 1 |
| 2 | 手柄 | 1 |
| 3 | 脚踏 | 1 |
| 4 | 扳手 | 1 |
| 5 | 冲洗器夹 | 1 |
| 6 | 骨水泥塞取出器 | 1 |
| 7 | 滑锤 | 1 |
| 8 | 冲洗导管 | 1 |
| 9 | 刀具耗材（全型号） | 1 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 频率 | 40 KHz |
| 2 | 功率输出调节范围 | 30%～100% |
| 3 | 刀头速度 | ≥40000循环/秒 |
| 4 | 蠕动泵 | 水流速最大250ml/分钟 |
| 5 | 刀头功率显示 | 三种颜色区分，绿色表示正常，黄色表示接近过载，红色表示过载，方便识别，安全保障手术正常开展。 |
| ★6 | 手柄 | 可高温高压消毒 |
| 7 | 主机智能识别功能 | 能识别骨水泥及骨组织，当刀头接触骨质时，刀头会立即停止工作，有效防止骨损伤及最大限度保留骨组织。 |
| 8 | 主机故障自动诊断功能 | 主机面板上具有故障指示灯 |
| 9 | 刀头延长杆 | 具备延长杆长度≥3种型号，弧度延长杆≥3种型号，适应各种复杂手术需求 |
| 10 | 脚踏 | 可单独控制冲洗流量功能及同时控制冲洗流量、超声功率输出功能 |
| ★11 | 耗材 | 各型号一次性超声刀头（凿，钻头，刀头、磨头）和延长杆，单价固定。 |