| 项目编号 | 2021-JK15-W1474 |
| --- | --- |
| 货物名称 | 磁场刺激仪 |
| 数量 | 3 | ☑国产 □进口 |
| 最高投标限价 | 人民币148.80万元 |
| 设备功能要求 |
| 1. 临床治疗：抑郁症、焦虑症、精神分裂症（含阴性症状和幻听）、睡眠障碍、强迫症、双相情感障碍、创伤后应激障碍等； 2. 检测评估：运动阈值（MT）、运动诱发电位（MEP）、中枢传导时间（CMCT）、皮质静息期（CSP）等； |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描 述 | 数量(单套数量) |
| 1 | 主机系统 | 1台 |
| 2 | 与惰性液态内冷系统配套的线圈拍 | 1副 |
| 3 | 惰性液态内冷系统 | 1套 |
| 4 | 重复刺激定位帽 | 10套 |
| 5 | 两通道MEP模块 | 1套 |
| 6 | 一体式线圈支架 | 1副 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 主机 |  |
| 1 | ＃产品适用范围： | 刺激人体中枢神经和外周神经，用于人体中枢神经和外周神经功能的检测、评定、改善，对脑神经及神经损伤性疾病的辅助治疗。（以《医疗器械注册证》中产品适用范围为准） |
| 2 | 刺激频率 | ≥40Hz |
| 3 | ★冷却系统 | 为惰性液态内冷系统，非风冷（以《医疗器械注册证》中结构及组成内容为准） |
| 4 | ★刺激线圈 | 能实现双面双向刺激。（应出具刺激线圈图样，线圈背部加装冷却系统的不具备此功能） |
| 5 | ★单面最大刺激强度 | ≧5Tesla |
| 6 | 磁感应强度最大变化率 | 30KT-70KT |
| 7 | ＃单个脉冲持续时间（脉冲宽度 | 340μs±20μs |
| 8 | 脉冲上升时间 | 60μs±10μs |
| 9 | ＃刺激线圈可选配 | a)8字形线圈拍、圆形线圈拍、动物线圈拍、枕形线圈拍； b)近红外系统连用线圈拍（附图片） |
| 10 | ★设备升级 | 预留增配一个刺激线圈的升级接口，主机可以实现集成两个刺激线圈拍同时工作。 |
| 11 | ＃设备结构 | 一体式可推移整机结构： a)静音脚轮设计； b)可固定线圈支架； |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。一般技术指标参数不作标记。投标人须提供所有技术参数的支持资料，包括但不限于生产商公开发布的资料（含生产商出具的产品规格表、产品宣传彩页、技术白皮书、制造商官方网站发布的产品信息、说明书等或检测机构出具的检测报告等）。并在技术参数偏离表注明支持材料在标书中的页码并显著标记，凡未提供有效证明文件的响应不予认可。