| 设备名称 |  |  | 激光共聚焦显微镜 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算金额 |  |  | 人民币360万元（免税） |  |  |  | 设备数量 |  | 2台 |  |
| 进口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备功能要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 用于细胞，组织，活细胞内部微细结构的高分辨率成像，三维图像重建分析；研究活细胞及亚细胞水平上，细胞生物分子、细胞器或离子（如钠、钙、镁、PH等离子）等生物物质的定性、定量、定时和定位分布检测；神经细胞结构、神经递质的成分、运输和传递、递质受体、离子内外流、神经组织结构、细胞分布；细胞结构、细胞骨架、细胞膜结构、流动性、受体、细胞器结构和分布变化、细胞凋亡等研究。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 软硬件配置清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  | 描述 |  |  |  | 数量 |  |  |
| 1 |  |  |  | 固体激光器 |  |  |  | 5个 |  |  |
| 2 |  |  |  | 光谱型荧光检测器 |  |  |  | 4个 |  |  |
| 3 |  |  |  | 全自动倒置显微镜系统 |  |  |  | 1套 |  |  |
| 4 |  |  |  | 共聚焦专用物镜 |  |  |  | 8只 |  |  |
| 5 |  |  |  | 高分辨模块 |  |  |  | 1套 |  |  |
| 6 |  |  |  | 计算机工作站 |  |  |  | 1台 |  |  |
| 7 |  |  |  | 分析软件系统 |  |  |  | 1套 |  |  |
| 8 |  |  |  | 配套设备 |  |  |  | 2台 |  |  |
| 技术参数要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 指标名称 |  |  |  | 技术参数 |  |  |  |  |
| 1 | ★激光器 |  |  |  |  | 5个固体激光器，所有激光谱线均由AOTF控制，可连续调节激光强度（0.1%-100%连续可调，0.1%步进） 405nm±5nm固体激光器，功率≥20mW 488nm±5nm固体激光器，功率≥20mW 561nm±5nm固体激光器，功率≥20mW 594nm±5nm固体激光器，功率≥5mW 638nm±5nm固体激光器，功率≥5mW |  |  |  |  |
| 2 | #耦合方式 |  |  |  |  | 共聚焦荧光检测器与显微镜直接耦合，一体化设计，非外置通过光纤连接； |  |  |  |  |
| 3 | #光谱检测器 |  |  |  |  | ≥4个独立荧光光谱检测器,光谱范围400-800nm； |  |  |  |  |
| 4 | 扩展检测器 |  |  |  |  | 可扩展近红外检测器，检测波长380-900nm. |  |  |  |  |
| 5 | #光谱功能 |  |  |  |  | ≥4个独立的光谱型荧光检测器（32通道检测器视为1个独立检测器），每个荧光检测器都可做全光谱扫描和成像，且4个检测器可同时并行进行光谱扫描检测，全光谱扫描波谱范围: 400nm-800nm，每个检测器的光谱检测精度 ≤3nm； |  |  |  |  |
| 6 | 旋转扫描 |  |  |  |  | 0-360°自由旋转扫描，0.1°步进。 |  |  |  |  |
| 7 | ★扫描速度 |  |  |  |  | 扫描速度≥13幅/秒（512×512） |  |  |  |  |
| 8 | 扫描模式 |  |  |  |  | 点扫描，矩形扫描，旋转扫描，任意线扫描，任意区域扫描，任意角度扫描，光谱扫描或者X、Y、Z、T、λ（波长）、θ（角度）、I（光强度）、A（区域）扫描，双向扫描，相向扫描等多维组合扫描； |  |  |  |  |
| 9 | #光刺激扫描 |  |  |  |  | 具备用于光刺激的龙卷风扫描模式； |  |  |  |  |
| 10 | ★齐焦距离 |  |  |  |  | 齐焦距离≤50mm，需提供制造商盖章的齐焦距离技术声明或制造商官网可公开查询的齐焦距离链接； |  |  |  |  |
| 11 | #全自动倒置荧光显微镜系统 |  |  |  |  | （1）Z轴电动步进精度≤10nm； （2）≥电动6孔位物镜转盘： （3）可倾斜式观察筒，观察角度35-85°可调； （4）≥电动7孔位荧光激发块转盘 （5）长寿命LED灯光源； （6）精准超声电动载物台，XY精度≤0.1μm，重复精度≤1μm |  |  |  |  |
| 12 | 物镜（干镜） |  |  |  |  | 1.25X干镜，数值孔径≥0.04 4X或5X干镜，数值孔径≥0.16 10X干镜，数值孔径≥0.40 20X干镜，数值孔径≥0.80 40X干镜，数值孔径≥0.95 |  |  |  |  |
| 13 | 物镜（水镜） |  |  |  |  | 60X或63X水镜，数值孔径≥1.20 |  |  |  |  |
| 14 | #物镜（油镜） |  |  |  |  | 物镜数值孔径不低于以下要求(提供证明材料) 40X油镜，数值孔径≥1.38 100X油镜，数值孔径≥1.50 |  |  |  |  |
| 15 | ★高分辨成像模块 |  |  |  |  | XY分辨率≤120nm |  |  |  |  |
| 16 | 软件功能 |  |  |  |  | （1）4个荧光通道可同时扫描和实时叠加，扫描图像的同时可图像预览； （2）3D图像（X，Y，Z）共聚焦图像获取并重建三维可视图像，可对三维图像进行任意面空间切割，支持多维图像的灵活播放，并可将多维图像文件拆分成单帧图像集； （3）支持图像滤镜，图像运算，荧光强度分析，荧光共定位分析，离子浓度获取等功能并能生成分析图像及图表； （4）可制作影音软件识别的AVI，Movie等电影文件，可将图像转换成通用的图像浏览软件识别的图像格式，可用于共聚焦系统以外的任意计算机； （5）具有FRAP、FLIP、FRET、Ratio、离子浓度测量实验功能，FRAP 可实时交互式任意动态选择被漂白区；可引出或引入触发信号使形态学观察与电生理测量同步进行。 （6）时间控制编程模块：全自动实验流程的设计和实现； （7）Z轴荧光亮度校正、深度线性及非线性补偿功能； （8）专用图像数据库、专用荧光染料光谱曲线数据库； （9）可以快速调用以往荧光成像信息，自动将成像信息还原为硬件设置。 （10）支持1.25X-100X物镜成像，支持全幅大视野到微观高分辨成像，可实现从宏观到微观的共聚焦成像，宏观共聚焦单次扫描成像视野不低于10mm*10mm，配合电动台，轻松实现大视野成像. |  |  |  |  |
| 17 | 计算机工作站 |  |  |  |  | CPU Intel Xeon 2103及以上；Windows 10 64位 英文专业版系统；内存≥32G；256G SSD固态硬盘以及2TB SATA 硬盘及以上；独立显卡6G以上；1个32英寸4K液晶显示屏及以上；带DVD刻录机。 |  |  |  |  |
| 18 | 配套设备 |  |  |  |  | （1）光学防震平台：尺寸1mX1m，以减少外界震动干扰。 （2）稳压电源：不间断电源断电延迟时间大于30min。 |  |  |  |  |
| 售后服务要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 质保期 |  |  |  | 3年 |  |  |  |  |  |
| 2 | 备件库 |  |  |  | 在西安有备品库。 |  |  |  |  |  |
| 3 | 维修站 |  |  |  | 厂家在西安设有售后服务机构，提供维修机构营业执照及生产企业或上级代理企业对本级维修站授权证明资料，同时具备至少3名经过厂家认证并持有证书的工程师。 |  |  |  |  |  |
| 4 | 收费标准 |  |  |  | 零配件及耗材价格享受市场统一价格的80%优惠。 |  |  |  |  |  |
| 5 | 培训支持 |  |  |  | 每年不少于2次的定期巡检维护； 免费现场应用技术培训，培训人数不限； |  |  |  |  |  |
| 6 | 维修响应 |  |  |  | 1小时响应，2小时到达现场； |  |  |  |  |  |
| 7 | 到货时间 |  |  |  | 签订合同后90天内 |  |  |  |  |  |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。售后服务要求尽量填写，没有要求的可不填。