技术参数

| 项目编号 |  |  |  | 2022-JK15-W1079 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物名称 |  |  |  | 光遗传/光纤记录一体系统 |  |  |  |  |
| 数量 |  |  |  | 1套 |  |  | 是否进口：£是 R否 |  |
| 最高投标限价 |  |  |  | 人民币36万元 |  |  |  |  |
| 设备功能要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 用于研究生、专家教授科学研究。 2. 进行科学研究，技术开发，技术服务，研制而进行定性、定量、结构分析等 3. 光纤记录系统通过记录特定脑区群体神经元的荧光强度变化来表征神经元的群体活性变化。 在神经环路研究中，光纤记录系统可以对自由活动动物的群体神经元进行长时间稳定监测，进 而探究神经元活动与动物行为的相关性。 4. 三色多通道光纤记录系统具备410nm和470nm和560nm三种波长，可采集2种范围激发 光（500 ‒ 550nm，573 ‒ 647nm）其中特有的410nm可作为背景信号，保证有效获取真实荧 光数据。可同时采集不少于9个通道的数据，适用于多个脑区或多只动物的同步记录。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 软硬件配置清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 描 述 |  |  |  |  | 数量 |
| 1 |  |  | 三色多通道光纤记录系统主机 |  |  |  |  | 1台 |
| 2 |  |  | 记录分析软件 |  |  |  |  | 1套 |
| 3 |  |  | 工作站 |  |  |  |  | 1台 |
| 4 |  |  | 行为学相机及支架 |  |  |  |  | 1套 |
| 5 |  |  | 注射泵 |  |  |  |  | 2台 |
| 6 |  |  | 小动物麻醉机 |  |  |  |  | 1套 |
| 7 |  |  | 其他耗材 |  |  |  |  | 1套 |
| 技术参数要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 |  |  |  | 技术参数 |  |  |  |
| 1 | 系统光源 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ★光源类型 |  |  |  | 三种激发光源（410/470/560nm），410nm光源作为参考光源，470nm光源激发产生荧光荧光信号可用于记录绿色荧光钙离子荧光指示剂或神经递质荧光探针。560nm光源激发产生荧光荧光信号可用于记录红色荧光钙离子荧光指示剂或神经递质荧光探针 |  |  |  |
| 1.2 | 功率调节 |  |  |  | 激发光功率可直接在操作软件上调节，调节范围 0~100%，调节精度0.1μW。 |  |  |  |
| 1.3 | 认证 |  |  |  | 整机CE认证 |  |  |  |
| 2 | 数据采集 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 荧光模式 |  |  |  | 软件预设3种单色荧光输出、2种双色荧光输出荧光激发输出、1种三色荧光输出模式，可适用不同实验应用场景。 |  |  |  |
| 2.2 | 通道 |  |  |  | ≥9个通道，适用于多个神经核团同步记录。 |  |  |  |
| 2.3 | 采集相机 |  |  |  | 采用两个超高灵敏度的科研级SCMOS相机，可在同一通道分别记录500 ‒ 550nm，573 ‒ 647nm激发光，防止相互干扰，相机量子转换效率更高，采集频率最高可达300fps。曝光时间：1-100ms；增益倍数：1-100 |  |  |  |
| 2.4 | ＃分辨率 |  |  |  | SCMOS 摄像机分辨率 从2048*2048px~256*256px多档位可调。 |  |  |  |
| 3 | 记录分析软件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 数据分析 |  |  |  | 软件包含信号采集记录，数据分析以及行为学视频采集分析功能，可以直接对数据进行平滑处理、基线矫正、运动矫正处理，查看并输出处理过程；可灵活选择并增加事件标记，事件标记可再次保存；支持5组数据组间对比，一键分析并生成热图和mean±sem；可对数据进行有效峰值统计分析，可直接输出有效峰的数量，频率等参数；可直输出AUC分析结果，mean±sem可展示AUC分析。 |  |  |  |
| 3.2 | 其他数据 |  |  |  | 行为数据可以生成轨迹图和热图，行为学结果可导入实验背景图；荧光信号数据分析结果可导出CSV或SVG格式，以及 Heat-map，df/f，Z-Score，运动矫正，基线矫正，平滑处理等多种结果可对图片的时间轴0点进行编辑。结果图可以选择组别显示 |  |  |  |
| 3.3 | 打标功能 |  |  |  | 打标位置编辑和数据截取功能：可根据实际实验情况拖动校准打标位置；可选择感兴趣的时间段同步截取荧光数据和行为学视频，可同步播放，荧光数据进度轴及数据进度轴同步显示。 |  |  |  |
| 3.4 | 打标方式 |  |  |  | ≥10种手动标记和自动标记，可自定义快捷键、名称和颜色。 |  |  |  |
| 3.5 | 采集交互 |  |  |  | 采集阶段可在荧光信号大于设定的Δf/f 阈值或动物进入某个ROI区域时输出TTL 信号触发外部设备，可设定输出TTL信号的脉宽频率（0-500Hz）等参数，并可设置延迟及持续时间，可直接测试TTL信号输出。不同通道数据直接展示在窗口上，方便直接识别对比；不同通道荧光数据及不同波长荧光数据坐标轴可单独调节 |  |  |  |
| 3.6 | 绘制工具 |  |  |  | 圆形、方形、多边形，可设置当动物进入某ROI区域 |  |  |  |
| 4 | 行为学相机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 多通道 |  |  |  | 行为学视频采集可支持多个行为相机同时记录，行为学视频及荧光数据可在同个软件界面设定同步采集。 |  |  |  |
| 4.2 | 视频帧率 |  |  |  | 直接设定视频帧率（30-150FPS），分辨率：1920x1080 |  |  |  |
| 4.3 | ROI分析 |  |  |  | 支持设定行为分析的特定Area区域，并同时设置9个ROI区域并命名，3种ROI。 |  |  |  |
| 4.4 | ＃交互接口 |  |  |  | 一体化设计，集成信号采集与数字信号同步模块；光纤及接口类型：FC/PC接口；配置的4个Input接口，支持4种外部信号输入自动标记；4个Output接口，支持输出TTL信号触发外部第三方设备，满足闭环式研究。 |  |  |  |
| 5 | 微量注射泵 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 注射范围 |  |  |  | 4.3 英寸 WQVGA TFT 彩色液晶触控面板设置参数：注射器直径、注射速率、 注射量、注射/回抽操作方式 |  |  |  |
| 5.2 | ★注射范围精度 |  |  |  | 注射器范围（0.5μL-1ml），流速范围5 pl / min-3 ml / min，精度：≤±1％；1.8°步进电机，具有1/16微步进的微处理器，步进：27.5秒/微步- 52微秒，推杆行程：0.433 µm /分钟-228.97毫米/分钟。 |  |  |  |
| 6 | 麻醉机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 实验动物 |  |  |  | 用于大鼠、小鼠、兔子、猫、仓鼠、豚鼠等实验动物，空气泵最大流量 : 18L/min， 最大压力 : 18Kp |  |  |  |
| 6.2 | 给药方式 |  |  |  | Easy Fil封闭注药，内部容量50-120ml，浓度范围0-5%，精度小于±0.1％； |  |  |  |
| 6.3 | ★面罩 |  |  |  | 大小鼠全金属定位麻醉回收面罩可直接配套定位仪，大小鼠主动回收面罩，费用均可通过负压回收。 |  |  |  |
| 6.4 | ★废气回收 |  |  |  | 大、小鼠翻盖式诱导盒、麻醉面罩均连接废气回收罐，废气直接被吸收，既保证实验效果，又保护实验环境和操作，可配合脑立体定位仪仪，自动计量，3种报警模式，可实现饱和预警、2级报警，及超重报警，报警声光提示，一键归零，实时显示过滤罐重量，分辨率到1g。 |  |  |  |
| 6.5 | ＃认证 |  |  |  | CE、MSDS、ISO9001 |  |  |  |
| 6.6 | ＃用户文献 |  |  |  | 10+985高校（含附属医院），用户名单，提供合同及付款凭证，发表200+文献，《CELL》5+，提供目录证明 |  |  |  |
| 7 | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | ★给药胶囊 |  |  |  | 构成：流量调节器，储药器，半透膜，盐夹层，外壳，输注包配件，缓释给药。100支，3-28天可选。 |  |  |  |
| 7.2 | 其他耗材 |  |  |  | 陶瓷插芯夹持器（末端螺旋式固定；1.25mm,2.5mm各一个），激光功率计，陶瓷插芯，光纤。 |  |  |  |
| 售后服务要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 质保期 |  |  |  | 1年 |  |  |
| 2 |  | 备件库 |  |  |  | 西安有配件库 |  |  |
| 3 |  | 维修站 |  |  |  | 西安有维修站 |  |  |
| 4 |  | 收费标准 |  |  |  | 保修期内免费，每年不定期回访。 |  |  |
| 5 |  | 培训支持 |  |  |  | 资深工程师现场培训，后期有需要可以在线或者上门培训 |  |  |
| 6 |  | 维修响应 |  |  |  | 1小时响应，4小时到达现场 |  |  |
| 7 |  | 到货时间 |  |  |  | 合同签订后30天内 |  |  |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。售后服务要求尽量填写，没有要求的可不填。