技术参数

| 项目编号 | 2022-JK15-W1078 |
| --- | --- |
| 货物名称 | 超微型显微成像系统 |
| 数量 | 1套 | (国产 □进口 |
| 最高投标限价 | 人民币18万元 |
| 设备功能要求 |
| 在体荧光信号记录系统具备四色激发光源，其中特有的405nm或425nm可作为背景信号，保证有效获取真实钙信号探针荧光数据和递质探针荧光数据。可同时采集多通道的数据，适用于多个脑区或多只动物的同步记录，亦可进行深部脑区单个神经元荧光信号成像记录，配套行为软件及装置，检测在体动物荧光信号与实验动物行为关联，进而进行神经环路研究。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描 述 | 数量 |
| 1 | 超微型显微成像系统 | 1套 |
| 2 | 透镜埋置准直仪 | 1台 |
| 3 | 高清摄像系统 | 1台 |
| 4 | 进口微透镜 | 30根 |
| 5 | 视频同步采集分析软件 | 1套 |
| 6 | 工作站 | 1台 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| #1 | 重量 | 显微镜镜体重量不超过3g |
| ★2 | 成像视野 | 不小于700um*400um |
| #3 | 自动检测发光细胞 | 可自动检测到单个细胞的发光亮度，分别输出每一个单细胞的数据 |
| 4 | 激发光波长 | LED光源中心波长470nm,带宽40nm |
| 5 | 荧光波长 | 525nm±25nm |
| 6 | 滤光功能 | 采用二相色镜滤光功能，可透光波长为495nm |
| 7 | 物相分辨率 | 小于等于1um |
| #8 | 工作距离 | 50-200um可调 |
| 9 | 像素 | 不小于752H*480V |
| #10 | 有效采样率 | 采用CMOS光敏成像，可调曝光时间，采样帧率不小于60HZ |
| #11 | 系统要求 | 高速USB3.0图像采集卡，最大速度6Gb/s。SSD硬盘，采用i5以上处理器，CPU不小于3.0GHZ，内存不小于8G，硬盘容量不小于500G |
| 12 | 采集软件 | 采集软件配图像采集软件基于C++编写，支持像素合并及视频数据拼接适用于Windows 7及以上操作系统。可添加伪彩，选择不同模式的伪彩模式，统计亮度值，可输出时间亮度曲线，具有原始数据输出，可保存为excel,jpg或text格式文件 |
| ★13 | 高速摄像装置 | 系统配置高速摄像装置，同步记录动物的行为活动，采集的视频分辨率不小于2048*1536，最大帧率支持50FPS；同时在采集每帧视频的时候输出同步信号至系统采集卡，实现与胞体内荧光信号的同步记录； |
| 14 | 透镜埋置工具 | 透镜埋置准直仪 |
| ★14.1 | 五维调节 | 显微镜准直仪可在XYZ和α、β五个维度调节，α、β可调范围：±15°，精确度不超过0.05°； |
| ＃14.2 | 调节范围 | 三维x y z 行程范围±5毫米，精确度0.02毫米； |
| ＃14.2 | 具备功能 | 准直仪同时固定显微镜、头部固定板，埋置透镜，保证透镜植入位置精确 |
| 14.3 | 尺寸大小 | 15.5 透镜埋置准直仪长宽高：尺寸不超过75*60*88mm，方便固定脑立体定位装置上 |
| 15 | 工作站 | 工作站1台；SSD硬盘，采用i5以上处理器，CPU不小于3.0GHZ，内存不小于8G，硬盘容量不小于500G； |
| ★16 | 配置清单 | 超微型显微成像显微镜1套，高清摄像装置一套，视频同步采集分析软件1套，透镜埋置准直仪1台，进口直径0.5-1.0mm、长度4-8mm可定制GRIN透镜不低于30根，移动工作站一台 |
| 售后服务要求（每一项都是“★”） |
| 1 | 质保期 | 质保3年 |
| 2 | 备件库 | 国内有备件库 |
| 3 | 维修站 | 国内有维修站 |
| 4 | 收费标准 | 质保期外，只收取零部件成本法，无人工服务费及差旅费 |
| 5 | 培训支持 | 设备到货后进行现场实验操作演示及技术培训，详细介绍产品功能应用，培训人数不少于5人 |
| 6 | 维修响应 | 维修响应时间不超过4h,24h内到达现场并辅助解决相关问题 |
| 7 | 到货时间 | 正式合同签订后30天内 |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。售后服务要求尽量填写，没有要求的可不填。