| 项目编号 |  |  | 2022-JK15-W1051 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物名称 |  |  | 医学电子系统口袋实验平台 |  |  |  |
| 数量 |  |  | 20 |  | ☑国产 □进口 |  |
| 最高投标限价 |  |  | 人民币 48.00万元 |  |  |  |
| 设备功能要求 |  |  |  |  |  |  |
| 包括检测心率、呼吸、体温、脉搏、皮电、肌电等接触式、非接触式、可穿戴式等医学传感器，传感器模块集成传感器、放大器、滤波器等单元电路，输出信号可以与嵌入式与移动互联网口袋实验平台兼容。另外，医学传感器实验平台可以方便二次开发和使用，配备示教程序与代码。 |  |  |  |  |  |  |
| 软硬件配置清单 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 描 述 |  |  |  | 数量 |
| 1 |  | 医学传感器实验平台 |  |  |  | 20台 |
| 技术参数要求 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 |  |  | 技术参数 |  |  |
| 1 | 硬件技术参数 |  |  | 1. 单片机主控模块可插拔调换 2. 5个16位定时器，JTAG在线仿真功能 3. 传输方式：上位机采用USB通讯方式，下位机采用串口通讯方式。 4. 传输速率：USB2.0传输速度：115200bps 5. 应用软件可用于多平台（32位winxp/win7/win8），分辨率≥1024×768 ＃6.采样速率：100KHz ＃7.采样精度：12位 ＃8.传感器支持即插即用 ＃9. 5.1吋彩屏显示，800*480点阵 10. 提供内置信号发生器 11. 4导联心电采集模块,放大倍数可调，心电采集模块，心电输出信号1-50倍放大可调节。 12. 信号发生器频率可调，范围10Hz～500 kHz，输出有方波、正弦波 13. 具有1KHz低通滤波截止频率可调节。 ★14. 支持肺功能、温度、心电、血压、握力、心血管六种模块进行实验。 |  |  |
| 2 | 典型实验 内容 |  |  | ★1）心血管实验；包括信号采集、调理、计算机或单片机进行计算处理，显示结果。 功能：掌握循环系统血流动力流变学参数无创检测及实现方法，测量范围： 0～50g,，精度等级： 5%，具有二阶10Hz低通滤波，重复性误差： ≤3% ★2）肺功能实验；包括信号采集、调理、计算机或单片机进行计算处理，显示结果。 功能: 可以测量——最大肺活量、用力肺活量、最大呼气流量等，重复性误差： ≤0.1%，可选择二阶10Hz低通滤波 ，测量范围：0-10Kpa ，精度：0.25%。 ★3）心电实验；包括信号采集、调理、计算机或单片机进行计算处理，显示结果。 功能：相当于心电图机，可以测量——心率、P波幅度、R波幅度、T波幅度、P-R时间、QRS时间、Q-T时间、T波时间。30倍前级放大，后级放大可调具有二阶10Hz低通滤波，锂电池供电，含锂电池充电电路。 ★4）血压实验；包括信号采集、计算机或单片机进行计算处理，显示结果。 功能：掌握电子血压计的原理及实现方法，了解用于测量血压的压力传感器的特性。 测试参数：舒张压 收缩压，测量范围：40mmHg-280mmHg，测量精度：静态压力±3mmHg。 ★5）握力实验；包括信号采集、调理、计算机或单片机进行计算处理，显示结果 功能：显示实测握力和最大握力值，程序将握力转换成数字信号，测量范围：0—50Kg，精度等级：1%，重复性误差：≤0.5%。 ★6）温度实验；包括信号采集、调理、计算机或单片机进行计算处理，显示结果。 功能：相当于监护仪，可以实时监护病人的体温变化，恒流确保其稳定性，可选择二阶10Hz低通滤波，传感器可插拔，防高压瞬变，量程0-100°C 误差：<2.5% 稳定时间：30s。 |  |  |
| 3 | 传感器参数监测与实验教学平台 |  |  | ＃每套实验设备装置可以通过数据采集接口（硬件及软件功能：两路示波器。输入阻抗1M，示波器测量信号幅值Vpp最大12V，频率<20KHz，两路信号发生器。输出的频率范围在10Hz-5kHz，输出幅值范围5mV-3V，有正弦波、方波、锯齿波等波形，电流表：共有1mA，10mA，100mA等3个档位，电阻表：共有1K,100K,10M三档，数字逻辑：8个开关量输出，8个开关量输入显示，可以数码管方式显示）在每个教学周期内可以与学生唯一绑定，实现参数的在线采集与云服务平台的数据上传；开展实验时，自动生成实验数据记录表格，自动填入测量数据，限制学生随意输入数据，确保学生实验数据的真实性；教师机通过云服务平台进行设备与实验学生的绑定录入，实验项目资料共享，实验教学PPT共享，实验录像共享，实验数据成绩自动批改、PDF报告生成、成绩管理等功能。 |  |  |
| 4 | 功能特点 |  |  | ＃1、具有“联机”与“脱机”两种工作方式，测试数据及结果在PC机或LCD屏上显示，可适应不同的实验条件和环境 2、高性能单片机组成主控系统，实现信号采集、处理和数据通讯 3、模块化设计方便灵活选择和功能扩充 4、键盘设置实现信息输入，操作方便直观 ＃5、提供多个实验程序范例，可供演示和编程参考 6、提供实验用单片机处理器和JTAG在线仿真，可自行进行程序设计，深层次介入实验系统。 ＃7、具有多个模拟电路实验单元 8、心电实验采用锂电池供电，在线充电，安全可靠 |  |  |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。一般技术指标参数不作标记。投标人须提供所有技术参数的支持资料，包括但不限于生产商公开发布的资料（含生产商出具的产品规格表、产品宣传彩页、技术白皮书、制造商官方网站发布的产品信息、说明书等或检测机构出具的检测报告等）。并在技术参数偏离表注明支持材料在标书中的页码并显著标记，凡未提供有效证明文件的响应不予认可。