设备参数表

| 设备名称 | 生物分子相互作用仪 |
| --- | --- |
| 招标上限金额 | 人民币300.00万元（免税） | 设备数量 | 1台 |
| 是否必须 进口 | (是 □否 |
| 设备功能要求 |
| 可以检测两种分子结合的特异性，两种分子的结合力强弱，分子间识别的快慢和形成复合物的稳定性，了解生物分子的结合过程中共有多少个协同者和参与者，以及对样品中的有效成分进行活性浓度测定。广泛应用于各类生物分子间相互作用的测定，从各类有机小分子化合物、多肽、蛋白质、核酸及糖类分子，直至脂类、噬菌体、病毒和细胞等多种研究体系。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 生物分子相互作用仪主机 | 1台 |
| 2 | 偶联试剂盒 | 4套 |
| 3 | 再生试剂盒 | 2套 |
| 4 | 维护试剂盒 | 2套 |
| 5 | 偶联缓冲液 | 2套 |
| 6 | 再生液 | 2套 |
| 7 | 运行缓冲液 | 2套 |
| 8 | 生物传感芯片 | 80片 |
| 9 | 分析软件 | 1套 |
| 10 | 电脑工作站 | 1台 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 硬件性能指标 |  |
| 1.2 | ★原理 | 表面等离子共振原理（SPR原理） |
| 1.3 | 流速范围 | ≥1-80 μl /min |
| 1.4 | 上样体积 | ≥2-200 μl |
| 1.5 | ＃最小进样体积 | ≤3 μl |
| 1.6 | 流通池体积 | ≤0.1 μl |
| 1.7 | ★系统控温 | ≥4-40℃，精度≤4×10-3℃ |
| 1.8 | 自动化程度 | ≥36小时无人监管作业 |
| 1.9 | 样品分析时间 | ≤2-30 min |
| 1.10 | 样品容器类型 | 支持96孔板（深+浅，U+V）、384孔板（深+浅，U+V） |
| 1.11 | ＃有机溶估计校正 | 自动校正 |
| 1.12 | ★样品回收 | 全自动样品回收 |
| 2 | 检测性能指标 |  |
| 2.1 | 响应信号动态范围 | 1-60000 RU（RMS） |
| 2.2 | ★基线噪音 | ≤0.04 RU（RMS） |
| 2.3 | 基线漂移 | ≤0.4 RU/min |
| 2.4 | ★分子量检测下限 | 无分子量限制（对于有机分子） |
| 2.5 | ★结合速率常数范围 | ≥103-3×108 M-1s-1 |
| 2.6 | ＃解离速率常数范围 | ≥10-4-1 s-1 |
| 2.7 | ★样品浓度最小检测限 | ≤12 pM |
| 2.8 | ★浓度分析模式 | 无需标准曲线的浓度分析 |
| 2.9 | ＃热动力学分析模式 | 可计算分子相互作用的热力学参数，如焓变、熵变等 |
| 3 | 耗材及软件 |  |
| 3.1 | ★传感器芯片种类 | ≥ 15种 |
| 3.2 | 芯片使用重复性 | 80次以上 |
| 3.3 | 数据质量评估 | 软件具有智能数据质量评估系统，能够图形化显示评估结果 |
| 3.4 | ＃软件数据拟合模型 | ≥ 4种 |
| 3.5 | ＃免疫原性分析软件 | 包含免疫原性分析软件 |
| 3.6 | ＃软件合规性 | 符合美国FDA的标准、GxP认证、21 CFR Part 11认证 |
| 售后服务要求（每一项都是“★”） |
| 1 | 质保期 | 3年 |
| 2 | 备件库 | 西安有备件库 |
| 3 | 维修站 | 西安有维修站 |
| 4 | 收费标准 | 质保期外配件及维修价格8折 |
| 5 | 培训支持 | 每年2次免费上门技术培训，包括装机、调试及应用 |
| 6 | 维修响应 | 维修响应时间3小时，48小时到达现场帮助解决 |
| 7 | 到货时间 | 合同签订后3个月 |