设备参数表

| 设备名称 |  | 全自动定量病理扫描系统 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标上限金额 |  | 380人民币（ 万元） |  |  | 设备数量 | 1套 |  |
| 是否必须 进口 |  |  |  |  |  | ■是□否 |  |
| 设备功能要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 该设备主要用于获取清晰的高质量的以及超高分辨率的病理图像，可用于观测固定病理组织、细胞，活细胞的深层结构，得到清晰锐利的多层Z 平面结构（光学切片），及时间序列图像，大视野拼图，进行荧光共定位，活细胞长期动态观察，并能结合最新的硬件超高技术实现快速超高分辨率成像，同步提高图像分辨率、信噪比及成像速度。对生物样品进行定性、定量、定时和定位研究具有很大的优越性，为这些领域新一代强有力的研究工具。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 软硬件配置清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 描述 | 数量 |  |  |  |
| 1 |  |  | 固体激光器组件 | 1套 |  |  |  |
| 2 |  |  | 全电动倒置荧光显微镜 | 1套 |  |  |  |
| 3 |  |  | 正置荧光显微镜 | 1套 |  |  |  |
| 4 |  |  | 超高分辨率硬件检测单元 | 1套 |  |  |  |
| 5 |  |  | 复消色差物镜 | 1套 |  |  |  |
| 6 |  |  | 活细胞培养系统 | 1套 |  |  |  |
| 7 |  |  | 聚焦装置 | 1套 |  |  |  |
| 8 |  |  | 计算机工作站及图像分析软件 | 1套 |  |  |  |
| 9 |  |  | 防震台及UPS稳压电源 | 1套 |  |  |  |
| 技术参数要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 |  | 技术参数 |  |  |  |  |
| 1 | ★激光器 |  | 激光器波段、功率和寿命：采用全固体激光器，保证出光纤口的激光功率足够荧光激发； 405±5nm激光器：功率≥15mW； 488±5nm激光器：功率≥25mW； 561±5nm激光器：功率≥25mW； 640±5nm激光器：功率≥15mW。 |  |  |  |  |
| 2 | 激光器调节 |  | 激光器使用寿命内激光器输出功率恒定，激光器功率独立可调，调节精度≤0.01%。 |  |  |  |  |
| 3 | 激光器维护 |  | 激光器远程维护可读取，包括能量、寿命、温度、电流等参数，软件可以直接调节所有激光器开关以及强度。 |  |  |  |  |
| 4 | ★耦合方式 |  | 共聚焦扫描检测单元与显微镜一体化设计，一体化像差及色差校正，荧光检测器与扫描头直接耦合，无光纤连接。 |  |  |  |  |
| 5 | 检测器数目 |  | 荧光检测器≥3个，透射光检测器1个。高灵敏度GaAsP检测器通道数≥30个。 |  |  |  |  |
| 6 | 检测器类型 |  | 光检测器全部为光谱型检测器。 |  |  |  |  |
| 7 | 主分光镜 |  | 小角度入射，≤10°或AOBS分光，杂散背景激光压制效率≥99.9999%（OD≥6）， |  |  |  |  |
| 8 | 光谱分光 |  | 利用可变次级二色分光镜分光或光栅分光，最小光谱检测范围≤1.5 nm，荧光光谱分辨率精度＜1.5 nm，步进调节精度≤1nm。 |  |  |  |  |
| 9 | #扫描振镜 |  | 扫描振镜数量≤2，采用超快线扫及帧飞回技术，扫描振镜旋转角度＞300°，保证任意朝向的样品进行实时正立成像。 |  |  |  |  |
| 10 | 扫描方式 |  | 采用超快线扫及帧飞回技术，扫描头绝对线性扫描运动，具备直线扫描，曲线扫描，面扫描。 |  |  |  |  |
| 11 | #扫描分辨率 |  | 最大扫描分辨率≥6000 x 6000，及16位灰度级（65536个灰度级）。 |  |  |  |  |
| 12 | 扫描速度 |  | 在常规线性扫描模式下，可同时满足以下扫描速度指标：≥8幅/秒（512x512像素，16位）；≥64幅/秒（512x64像素，16位）；≥250幅/秒（512x16像素，16位）。 |  |  |  |  |
| 13 | #扫描光学变倍 |  | 最小扫描变倍≤0.5x，且变倍连续可调，调节精度≤0.1x，扫描视场数≥20mm。 |  |  |  |  |
| 14 | 实时监控 |  | 具有实时电路系统监控扫描过程，同步及数据采集，可选择使用 16 位和 8 位 A/D 转换的动态范围。 |  |  |  |  |
| 15 | 硬件超高分辨模块 |  | （1）超高分辨率成像方法：接受Airyscan、PALM、SIM、STED、STORM（字母顺序排名，选择不计先后）以硬件方式实现的超高分辨率成像方式 #（2）超高分辨率检测器：超高分辨率检测器采用由32个GaAsP（磷酸砷化镓）组成的高灵敏度面阵列检测器，成像满足： ≥4幅/秒（512*512像素，16位）时，成像分辨率XY方向≤100nm，Z方向≤280nm。 #（3）在确保高荧光收集效率情况下（针孔≥2.5 AU，即不缩小针孔或使用面阵成像时），超高分辨成像同时满足：分辨率XY方向≤120nm，Z方向≤350nm，同时相较传统共聚焦提升4-8x灵敏度或信噪比。 - 超高分辨率多通道成像：可以实现蓝绿、绿红、红及近红等多通道成像；其中蓝绿、绿红、红及近红等双通道成像无需切换荧光滤片，只需切换激光，实现高速双通道成像。 （5）超高分辨率成像可使用激光器波段：405nm，488nm，561nm和640nm，在一个实验中可实现蓝、绿、红、近红外4种颜色超高分辨率成像。 （6）荧光样品选择：所有适合配置激光器激发的荧光样品都可以进行超高分辨率成像，无需选择特定的荧光染料。 （7）超高分辨率成像深度：同一样品具有与共聚焦相同的超高分辨率成像深度。 （8）超高分辨率成像定量分析：超高分辨率成像为线性成像，所有超高分辨率成像可以用作定量分析。 |  |  |  |  |
| 16 | 全自动倒置荧光显微镜 |  | ★（1）研究型全自动倒置荧光显微镜，齐焦距离≤45mm。 #（2）显微镜内置电动调焦驱动马达，最小步进≤10nm，最小步进精度≤5nm。 （3）显微镜透射光源：高亮度LED光源，与透射光检测器一体化设计，通过电动控制方式切换。 （4）全电动扫描台，行程≥130mm x 100mm，精度≤ 0.1 µm，最大速度≥ 50 mm/s。 （5）多功能长工作距离电动聚光镜，数值孔径≥0.55。 #（6）荧光附件：复消色差荧光光路，长寿命金属卤素灯荧光光源，六位电动滤色镜转盘切换速度≤250毫秒，电动光闸，含UV、B、G激发滤色镜组件。 （7）目镜一对：10 x，视场数≥23，两只目镜屈光度均可调节，镜筒可360度调节旋转； （8）6孔位电动物镜转盘，具有自动识别功能。 |  |  |  |  |
| 17 | 正置荧光显微镜 |  | ★（1）原厂LED荧光源，电动荧光转盘≥6孔，荧光光陷阱技术设计消除杂散光，红蓝绿三组带通滤色块。 （2）显微镜透射光源：长寿命LED照明系统，≥10W功率。 #（3）主动光强管理系统，可适用于所有物镜，切换物镜自动调节对应明场和荧光光强。 （4）10倍超宽视野目镜，视场数≥23mm，双目屈光度可调。 （5）≥6位编码型物镜转换器，不同倍数物镜可分别定义光强，切换时自动匹配亮度。 （6）物镜：荧光物镜5×，NA≥0.15；荧光物镜10×，NA≥0.45;荧光物镜20×，NA≥0.50;荧光物镜40×，NA≥0.75；荧光物镜100×，NA≥1.30；； （7）光学系统，无限远光学系统，齐焦距离≤45mm，同轴粗微调焦机构，调焦范围24mm，带有聚焦限位装置 #（8）成像系统：原装成像系统，硬件像素≥1200万，分辨率：≥4096×3008，像素大小：3.45umX3.45um，芯片尺寸≥1英寸，配备品牌电脑工作站一台。 |  |  |  |  |
| 18 | ★物镜 |  | 2.5x干镜，数值孔径≥0.085； 10x干镜，数值孔径≥0.45；带物镜自动识别环； 20x干镜，数值孔径≥0.8，带物镜自动识别环；同时满足工作距离≥550µm； 40x干镜，数值孔径≥0.95，带物镜自动识别环；同时满足工作距离≥250µm； 40x水镜，数值孔径≥1.2，带物镜自动识别环； 63x油镜，数值孔径≥1.4，带物镜自动识别环；同时满足工作距离≥190µm。 |  |  |  |  |
| 19 | DIC棱镜 |  | 配置有与 10X，20X，40X，63X不同数值孔径的物镜一一对应的棱镜。 |  |  |  |  |
| 20 | #环境稳定装置 |  | 显微镜上含大型防漂移外罩，显微镜聚光镜、载物台、物镜等光路都在防漂移外罩中。 |  |  |  |  |
| 21 | 活细胞培养系统 |  | （1）可控制温度、CO2浓度以及湿度。 （2）细胞培养在独立空间内，培养皿底部可加热，上部也可同时加热；多孔板培养时顶部和底部均可被加热。 （3）控温系统可同时控制至少4个独立的通道温度设定，温度控制范围：室温至60℃，精度≤0.1℃。 （4）可进行CO2浓度控制，范围：0至8%，调节精度为≤0.1%，内置精度≤0.01% （5）湿度控制，加湿装置同时也可控温保湿。 （6）配有独立培养皿孵育装置，适用于35mm及60mm培养皿。 ★（7）整个活细胞培养系统可完全由共聚焦软件一体化控制，并在软件及显微镜显示器上可以直接显示、调节。 |  |  |  |  |
| 22 | 聚焦装置 |  | #（1）具有内部自动聚焦透镜，能实现大范围内寻找并锁定和记忆多个焦面，支持自动拼图和多位点采图过程的多点漂移补偿（不同位置可设置不同聚焦补偿offset参数）。 （2）采用光栅投影方式监测焦面的位置变化。 （3）可通过软件快速找焦，准确记忆存储和读取Z轴位置，以及长时间锁定焦面，监测焦面变化并自动校正。 （4）高速稳定模式，采样频率≥200Hz。 （5）使用≥850 nm红外 LED 光源和内置检测器实现焦点检测。 （6）样品观察和实时焦面校正补偿同时进行，互不干扰，支持Cy 5.5 波段荧光成像。 （7）兼容塑料培养皿和多孔板、普通玻片、腔室载玻片。 |  |  |  |  |
| 23 | 软件功能 |  | （1）智能化设置：根据不同应用需求，软件可以“一键设置”自动设置所有的光路。 （2）图像参数再调用功能，再次调用存储在每张图像里的所有的拍照参数来重现实验及进行精确对比。 （3）多维获取图像：Z轴序列扫描、时间序列扫描、多点扫描和大视野拼图扫描等； （4）自动预扫描功能，可以自动、快速设定扫描参数，减少荧光淬灭。 （5）扫描条件再调用功能：可以再次调用存储在每张图像里的所有的拍照参数来重现实验； #（6）三维图像处理：3D和4D图像渲染，有四种渲染方式（阴影、表面、透明及最大强度投影）并可进行不同渲染方式的结合（如透明结合表面渲染）；可实现三维空间的距离和角度测量；自定义式的3D和4D视频制作与导出。 （7）Z轴深度补偿功能，自动补偿由于样品深度增加造成的信号衰减。 （8）裁剪功能，灵活地选择任意形状扫描区域，区域数量最多可达 99 个。 （9）光谱扫描及拆分功能，可以去除自发荧光，及荧光串扰。 （10）交互式漂白，在进行图像采集的同时（包括连续扫描和时间序列实验），通过鼠标点击对指定任意区域进行漂白。适用于主动光活化实验、光转化实验或者快速光漂白实验等。 （11）共定位分析功能，可定量分析不同标记之间的定位关系，可显示定位关系的荧光分布图，可分别提取单标记和共定位图像。 #（12）多位点及大视野拼图成像：可对任意形状的预设区域进行拼图扫描以及根据位点列表进行多点成像，支持聚焦校正地图、拼接以及阴影校正；支持自定义多孔板及各种样品载具规格，多种模式设定获取图像的多个位点。 #（13）图像分析功能：具备直方图分析和任意线的序列测量，长度、角度、面积、强度等的测量；定量的共定位分析；可根据要求编辑测量程序，对自定义的类和子类进行图像分割、计数和面积、强度等的测量，并将结果以表格、列表和散点图/直方图形式显示；可进行批量图像分析。 （14）图像与视频导入/导出：适用于所有常见的文件格式（如：JPEG, BMP, TIFF, BigTIFF, PNG, WDP, SUR, AVI, WMF, MOV, OME-TIF, ZVI）。 |  |  |  |  |
| 24 | #计算机工作站 |  | 原装进口图像工作站一套：经共聚焦厂家验证其稳定性和匹配性，硬件配置不低于以下配置：Intel® core系列4核处理器，主频≥3.3 GHz； ≥512G SSD高速硬盘以及8 TB SATA 7200 upm硬盘，≥64GB内存，≥8GB独立显存，≥32英寸液晶显示器，分辨率不低于3840 x 2160； Windows 10 Ultimate x64操作系统。 |  |  |  |  |
| 25 | 其他配件 |  | 配有共聚焦专用气垫式防震台1个，尺寸≥900 x 750 mm。 UPS不间断稳压电源1个，额定容量不小于6KVA； |  |  |  |  |
| 售后服务要求（每一项都是“★”） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 质保期 |  | 叁年 |  |  |  |  |
| 2 | 备件库 |  | 国内有备件库 |  |  |  |  |
| 3 | 维修站 |  | 国内有维修站 |  |  |  |  |
| 4 | 收费标准 |  | 质保期内维护保养免费，质保期后只收取零件费 |  |  |  |  |
| 5 | 培训支持 |  | 提供每年不少于两次的技术交流或培训，培训人数不限 |  |  |  |  |
| 6 | 维修响应 |  | 2小时响应，8小时到达现场。 |  |  |  |  |
| 7 | 到货时间 |  | 签订正式合同后90天内 |  |  |  |  |