设备参数表

| 设备名称 | 600兆核磁共振波谱仪 |
| --- | --- |
| 招标上限金额 | 人民币640万元（免税） | 设备数量 | 1台 |
| 是否必须 进口 | □国产 √进口 |
| 设备功能要求 |
| 核磁共振波谱仪是有机结构定性的关键仪器，通过多种核素的单、双共振实验，1H同核相关实验，NOE实验等方法可以精确确定有机分子的结构。核磁共振系统主要用于有机化合物、中药化学、蛋白质结构鉴定、生物分子间相互作用等方面的研究。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 超导磁体 | 1台 |
| 2 | 控制机柜 | 1个 |
| 3 | 二合一探头 | 1个 |
| 4 | 电脑工作站及软件 | 1套 |
| 5 | 自动进样器 | 1个 |
| 6 | 空压机 | 1台 |
| 7 | UPS电源 | 1套 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | ★600兆磁体 | 具有低液氦与液氮消耗、高稳定性、高均匀性、抗干扰超屏蔽超导磁体或自屏蔽磁体，低温匀场线圈：≥9组，室温匀场线圈：≥36组，磁场漂移：≤ 6 Hz／小时 |
| 1.1 | 液氦维持时间 | ≥ 150天 |
| 1.2 | 液氦消耗速率 | ≤ 16ml／小时 |
| 1.3 | 5高斯强度处横向距离 | ＜ 0.7 米 |
| 1.4 | 自动报警装置 | 有液氦液面自动监视和最小液面自动报警装置 |
| 2 | 机柜 |  |
| 2.1 | 射频发射系统 | 射频通道数:2个 |
| 2.1.1 | 各通道具有的功能 | 各通道有独立的观测、去偶、信号接收、模数转换功能 |
| 2.1.2 | ＃双通道频率发生器数字频率合成 | 每个通道合成频率范围：5-1280 MHz，双功放系统 |
| 2.1.3 | 质子最大输出功率 | ≥100W |
| 2.1.4 | ＃多核最大输出功率 | ≥500W |
| 2.2 | ＃接收中频 | ≥1 GHz |
| 2.2.1 | ＃每个通道独立的高速ADC，采样速率 | ≥200 兆次/秒 |
| 2.2.2 | ＃6KHz谱宽有效动态范围 | ＞20Bit |
| 2.3 | 氘数字锁场及梯度匀场系统 | 自动／手动匀场系统;精确的氘梯度自动匀场;支持多溶剂峰（如吡啶）自动锁场 |
| 2.4 | Z方向射频脉冲梯度场 | 梯度场最大电流：≥10A |
| 2.5 | 高精度变温控制单元 | 利用核磁共振热电偶功能，准确测量并自动控制样品温度 |
| 2.5.1 | 控温范围 | -150℃―+600℃ |
| 2.5.2 | 精度 | ＜±0.1℃ |
| 3 | 探头 | 1H/19F-（15N-31P）5mm Z梯度场多核二合一探头 |
| 3.1 | 检测核 | 1H和19F, 共振频率在15N-31P之间的所有核 |
| 3.2 | 1H分辨率（旋转） | ≤ 0.6 Hz (1％ CHCl3) |
| 3.3 | 1H 线型 (旋转) | ≤ 6/12 (1% CHCl3) |
| 3.4 | 13C分辨率 (旋转) | ≤ 0.2 Hz （ASTM） |
| 3.5 | 13C 线型（旋转） | ≤ 3/5Hz （ASTM） |
| 3.6 | ＃灵敏度 | 1H灵敏度≥1000:1(0.1％EB)；13C灵敏度≥350:1 (ASTM)；31P灵敏度≥300:1(TPP)；15N灵敏度≥45:1 (90% formamide)；19F灵敏度≥ 1100:1 (90% TFT) |
| 3.7 | 90度脉冲宽度 | 1H ≤ 10μs (0.1% EB sample) 19F ≤ 12μs (TFT sample) ；13C ≤ 12μs (ASTM sample) 31P ≤ 12μs (TPP sample) ；15N ≤ 18μs (90% formamide sample) |
| 3.8 | ＃加Z-方向梯度场线圈 | ≥50高斯/cm |
| 3.9 | 探头变温范围 | -150℃— +150℃ |
| 3.10 | 探头全自动调谐和匹配附件 | 必须配备能调所有观测核的全自动调谐和匹配附件 |
| 3.11 | 探头功能 | 探头具备观测1H去偶后的19F图谱功能 |
| 4 | ★自动进样器 | 24位自动进样器及相同位数的转子 |
| 5 | 工作站及软件 |  |
| 5.1 | 工作站及打印机 | PC工作站（计算机工作站配置应以安装当月的主流配置为准）CPU：intel至强四核高端处理器；内存：16GB；固态硬盘+机械硬盘：≥ 2 TB；独立显卡：≥ 2 G；宽屏液晶彩色显示器：≥ 24英寸；网卡、DVD刻录机，运行平台： Windows10（64位）系统，激光打印机一台 |
| 5.2 | NMR软件 | 快速多维采样处理软件许可证一个,在线服务软件：包括在线使用帮助、NMR技术指导、实验手册等，脉冲程序模拟软件,实验数据（原始数据及分析结果）可存为通用格式，能被其它NMR软件读取，并能导入Microsoft Office 软件。 |
| 6 | 耗材 | 氘代氯仿（100g/瓶）*10；氘代DMSO（10×0.5ml/盒）*10；氘代甲醇（10×0.5ml/盒）*10；氘代丙酮（10×0.5ml/盒）*10；氘代吡啶-d6（10×0.5ml/盒）*10；核磁管500根 |
| 7 | 安装调试 | 改造场地安装条件，提供安装、调试及所需材料、工具。提供仪器升场所需液氦和液氮\氮气氦气等。 |
| 售后服务要求 |
| 1 | 质保期 | 3年 |
| 2 | 备件库 | 国内有备件库 |
| 3 | 维修站 | 国内有维修站，西安有驻地工程师 |
| 4 | 收费标准 | 质保期内免费，质保期外有优惠 |
| 5 | 培训支持 | 仪器安装时进行2天的现场培训；建有400应用支持热点电话，在工作时间内提供免费应用支持 |
| 6 | 维修响应 | 在接到用户设备故障通知后24小时做出应答，3个工作日内到现场设备进行检修，如现场无法维修的1周内给出方案。 |
| 7 | 到货时间 | 合同签订后120天内 |