设备参数表

| 设备名称 |  | 高精度光诱导超微环路解笼锁同步分析系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标上限金额 |  | 人民币670万元（免税） |  |  | 设备数量 | 1套 |
| 是否必须 进口 |  |  |  |  | □国产 进口 |  |
| 设备功能要求 |  |  |  |  |  |  |
| 1.用于认知功能的神经环路机制，神经退行性疾病和精神疾病，转化医学以及突触功能和神经修复的分子生物学机制等研究方向, 包括与电生理设备集成构建光电同步高速钙离子信号数据采集系统。 2.能将活体成像和膜片钳电生理技术结合，将电信号数据和成像数据直接耦合，实现光电同步数椐在线采集、分析。 3.用于自然状态或神经抑制/激活状态下，清醒动物在视觉、听觉、嗅觉、触觉、运动等单一或多种组合刺激下，动物行为学特征与单细胞神经活性的同步读出。 4.对某类神经元的激活和失活进行高精度的操作，对这些神经元的特殊功能进行研究。 5.在活体水平下，对皮层在清醒、静息状态下就存在有组织的脑功能活动进行观察，加深对大脑在内外环境的检测、情节记忆以及自我意识方面的理解，利用多点精准光激活能力，可以研究多个神经细胞之间的连接和控制，更好的了解神经信号之间的复杂动态编码过程。 6.通过对各种生理情况下细胞膜某种离子通道特性的研究，了解该离子的生理意义及其在疾病过程中的作用机制。 7.可以深度扫描记录活体动物的大脑皮层的信号如500-800μm深度（小鼠大脑皮层的神经元）。 |  |  |  |  |  |  |
| 软硬件配置清单 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 描述 | 数量 |  |  |
| 1 |  |  | 光电联合数模控制系统 | 1套 |  |  |
| 2 |  |  | 红外脉冲激光 | 2台 |  |  |
| 3 |  |  | 同步光刺激单元 | 1套 |  |  |
| 4 |  |  | 双光路系统 | 1套 |  |  |
| 5 |  |  | 检测器 | 5个 |  |  |
| 6 |  |  | 专用物镜 | 4个 |  |  |
| 7 |  |  | 样本移动台 | 1套 |  |  |
| 8 |  |  | 计算机工作站 | 1台 |  |  |
| 9 |  |  | 放大器 | 1台 |  |  |
| 10 |  |  | 数模转换器 | 1台 |  |  |
| 11 |  |  | 软件 | 2套 |  |  |
| 12 |  |  | 微操系统 | 1套 |  |  |
| 13 |  |  | 温控系统 | 1套 |  |  |
| 14 |  |  | 光学防震平台及稳压电源 | 各1台 |  |  |
| 技术参数要求 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 |  | 技术参数 |  |  |  |
| 1 | ＃光电联合数模转换控制系统 |  | 可支持电生理装置等第三方检测器装置等进行同步，支持电生理实验模拟信号输入和TTL数字信号输入及输出，将外部电压信号记录为图像数据，将光刺激过程中用膜片钳测量得到的电信号与采集到的图像同步，并以光强度伪彩图层的方式展示。 不低于3个模拟信号输入通道，4个数字TTL触发输入通道，4个数字TTL触发输出通道，扫描单元时间输出通道； |  |  |  |
| 2 | ★红外飞秒脉冲激光系统 |  | 2套独立红外脉冲飞秒激光器，均带有负色散补偿功能，对群组色散效应进行补偿，波长范围690-1040nm连续可调，脉冲宽度≤120fs； |  |  |  |
| 3 | 激光高精度调节 |  | 包含两套自动扩束镜分别控制脉冲激光，可在0-100%范围以0.1%增量连续调节激光强度，快速光闸控制，可进行局部的任意感兴趣区域扫描。 |  |  |  |
| 4 | ＃激光光轴校正 |  | 具有光轴四轴自动校正功能，XY和两个轴向角度根据激光波长自动调节，激光光斑角度和位置可自动调整,达到两个光斑完全重合。 |  |  |  |
| 5 | ＃波长校正范围 |  | IR镀膜技术，光路波长校正范围400nm-1500nm，适合405解笼锁等应用； |  |  |  |
| 6 | ＃深度成像 |  | 支持深焦观察及深层亮度补偿功能，最深可达8mm,可根据标本的散射情况自动调整激光光束，使更多的光子到达位于标本深处的激发焦点，随焦点的深入，检测器灵敏度和激光强度自动改变，保持图像亮度均一。 |  |  |  |
| 7 | ★同步光刺激系统 |  | 在一束激光对标本进行刺激的同时，另一束激光同时对在体系统的瞬间变化进行记录，支持多个位点的自动光刺激，每个位点可以独立接受不同条件激光照明，排除相邻区域的相互干扰，支持龙卷风扫描模式，适用于快速FRAP、光转化、光活化、解笼锁和光遗传学等研究。 |  |  |  |
| 8 | #扫描单元 |  | 提供三套扫描单元，分别为高精度扫描、高速共振扫描、同步光刺激扫描；可快速切换，无需重新启动设备。 |  |  |  |
| 9 | #扫描速度 |  | ≥30幅/秒（512X512，FN18），且≥430幅/秒（512X32） |  |  |  |
| 10 | ★检测器 |  | ≥4个荧光检测器，不低于2个制冷型超灵敏检测器，可以同时采集多个波段的多光子激发荧光，双层荧光电动光路，降低了切换荧光震动，在同步电生理实验时，可轻松快速切换观察模式. |  |  |  |
| 11 | #透射光检测 |  | 具备透射光检测器、电动开关,可用于离体脑片观察及成像； |  |  |  |
| 12 | #Z精度 |  | 电动Z精度≤10nm. |  |  |  |
| 13 | 5X物镜 |  | 数值孔径NA≥0.10，工作距离WD≥20mm. |  |  |  |
| 14 | ★10X物镜 |  | 数值孔径NA≥0.6，工作距离WD≥8.0mm，高透过率：400-1600nm，介质折射率1.33-1.52，适用于水、油、透明化试剂等多种介质，具备玻片厚度校正功能。 |  |  |  |
| 15 | ★25X水镜 |  | 数值孔径NA≥1.05，工作距离WD≥2.0mm，高透过率：400-1600nm，具备玻片厚度校正功能；对于盖玻片和组织深度进行校准，有扫描深度校正环，显微操作针注射角度≥30º。 |  |  |  |
| 16 | 40X水镜 |  | 数值孔径NA≥0.80，工作距离WD≥3.3mm。 |  |  |  |
| 17 | 计算机工作站 |  | CPU Intel Xeon 4core或更高；内存≥64GB；硬盘≥1TB HDD x2；SSD固态硬盘≥256GB；显卡NVIDIA Quadro K600 2GB或更高；DVD writer；操作系统Windows 7 Professional 64bit；30英寸以上液晶显示屏。 |  |  |  |
| 18 | ＃分析软件 |  | （1）全自动控制采集光路，全自动调整激光光斑位置和角度； （2）自动调节激光光束直径； （3）Z轴深度补偿功能，随成像深度不同，可以随意线性或非线性调节激光强度和检测器灵敏度，自动补偿由于样品深度增加造成的信号衰减。 （4）专业时间控制编程模块，可轻松设计复杂流程实验，如多维、长时程、多通道、光刺激等，全自动实验流程的设计和实现，不同成像任务之间按编辑逻辑快速切换，时序控制制器保持毫秒精度以保证数据完整性。 （5）荧光强度测量、荧光强度曲线、表面分析、直方图分析等功能。 （6）提供多种反卷积算法，包括近邻法、非近邻法、Wiener滤镜等。 （7）可实现快速FRAP、光转化、光活化、解笼锁和光遗传学等实验。 |  |  |  |
| 19 | 光学防震平台 |  | 自动充气平衡光学减震平台，以减少外界震动干扰。 |  |  |  |
| 20 | 稳压电源 |  | 不间断电源断电延迟时间大于2小时。 |  |  |  |
| 21 | 信号放大系统 |  | （1）探头数量大于等于两个 （2）自动膜片钳放大器用于细胞内和细胞外记录、膜片钳记录(全细胞、巨膜片、游离膜片)、单通道记录、离子选择电极的测量、人工脂双层记录 （3）测量电流范围1pA-100nA级，最小测量电流不被本底噪音淹没 （4）膜片钳放大器为计算机控制，可在WindowsXP/WIN7的操作平台上运行 |  |  |  |
| 22 | 数模转换器 |  | （1）可独立于放大器也可集成在放大器中，目的是让本底噪音＜1pA （2）16位数模转换器，通过USB口与电脑连接。 |  |  |  |
| 23 | 软件 |  | （1）采集及分析程序为最新版本 （2）膜电容数据的精确测定 （3）可对采集的各种信号进行数据处理、分析、作图、统计检验等。 |  |  |  |
| 24 | 高精度定位操作系统 |  | （1）压电驱动，零噪声无漂移； （2）两个显微操作手； （3）步进分辨率≤9nm； （4）三轴最大移动距离≥20mm； （5）具有HOME、WORK位置定位功能； （6）6档速度可调； |  |  |  |
| 25 | 电动移动台 |  | 能够将整个动物在成像空间进行大范围的移动； Z行程：≥57毫米 XY行程：≥65mm*65mm， XY分辨率：≤40纳米 自动调整高度，快速切换从薄样品观察切换至整个动物成像高度，用于电生理学应用的零电流，具有在载物台移动后自动关闭电机的能力； |  |  |  |
| 26 | 温控系统 |  | （1）适合于单细胞、脑片膜片钳实验； （2）浴槽体积180ul-580ul的细胞槽； （3）具有记录槽与显微镜配套的适配器； （4）温度控制器, 数字显示； （5）加热笔预加热，加热温度可达50℃； |  |  |  |
| 27 | 手动显微操作器 |  | （1）手动四轴移动：X、Y、Z和斜线方向运动。 （2）行程：X、Y、Z和斜线方向移动最大距离为22mm。 （3）最高分辩率10μm （4）探头位置可以多重定位 |  |  |  |
| 售后服务要求（每一项都是“★”） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 质保期 |  | 3年 |  |  |  |
| 2 | 备件库 |  | 西安有备件库 |  |  |  |
| 3 | 维修站 |  | 西安有维修站 |  |  |  |
| 4 | 收费标准 |  | 质保期内免维修费，免配件费，免人工费，质保期后只收取配件费。 |  |  |  |
| 5 | 培训支持 |  | 现场培训操作使用，维护保养，，注意事项，简单故障排除等。 |  |  |  |
| 6 | 维修响应 |  | 售后响应时间1小时，8小时内上门维修。 |  |  |  |
| 7 | 到货时间 |  | 签订正式合同120天内。 |  |  |  |