技术参数表

| 设备名称 |  | 双光子显微镜 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最高限价 |  | 人民币450万元（免税） |  |  |  | 设备数量 |  | 1台 |
|  |  | □国产 进口 |  |  |  |  |  |  |
| 设备功能要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、为在体观察提供最大的空间，可以进行小型动物如小鼠、大鼠等的活体成像，尤其是能实现低激光、低热损伤、高信噪比的活体成像，以保证小鼠等小型动物的长时期内（3-6个月）的多次、反复成像。 2、能够实现多染料以及CFP、GFP、YFP、DsRed、mCherry等荧光蛋白的最佳激发。 3、能够实现活体或活细胞超高速成像，如血流、离子浓度检测等快速变化的应用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 软硬件配置清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  | 描述 |  |  | 数量 |  |
| 1 |  |  |  | 红外脉冲飞秒激光器 |  |  | 1套 |  |
| 2 |  |  |  | 全电动正置显微镜系统 |  |  | 1套 |  |
| 3 |  |  |  | 双光子专用物镜 |  |  | 4颗 |  |
| 4 |  |  |  | 计算机工作站 |  |  | 1台 |  |
| 5 |  |  |  | 分析软件系统 |  |  | 1套 |  |
| 6 |  |  |  | 配套设备 |  |  | 2台 |  |
| 技术参数要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 |  |  |  | 技术参数 |  |  |  |
| 1 | ★红外脉冲飞秒激光器 |  |  |  | （1）带有负色散补偿光路，波长范围690-1040nm连续可调，全自动调节，脉冲宽度≤120fs。 （2）可连续调节激光强度，调节精度0.1%，有快速光闸控制功能，可使用红外脉冲激光进行局部的随意感兴趣区域扫描（ROI），并有效保护样本。 |  |  |  |
| 2 | 深焦模式 |  |  |  | 具有深焦观察模式，光束自动调整，可根据保本的散射情况自动调整激光光束，可以使更多的光子到达位于标本深处的激发焦点，可以在高分辨率和深焦成像模式之间自由选择。 |  |  |  |
| 3 | #光轴四轴自动校正功能 |  |  |  | 具有光轴四轴自动校正功能，调整任一激光波长，激光光斑角度和位置均可自动调整，达到两个光斑完全重合，自动校正光束偏移和像素移动，保证荧光信号的共定位（提供证明材料）。 |  |  |  |
| 4 | #红外透过率 |  |  |  | 物镜和扫描光路支持宽达1500nm以上的红外透过； |  |  |  |
| 5 | #扫描单元 |  |  |  | 配备2套扫描银镜，包括1套常规扫描镜、1套共振高速扫描镜；常规扫描镜和与共振扫描镜间直接通过软件切换，无需重新启动设备。 |  |  |  |
| 6 | #扫描速度 |  |  |  | ≥30幅/秒（512X512），≥428幅/秒（512x32） |  |  |  |
| 7 | ＃检测单元 |  |  |  | （1）≥4色双光子荧光探测器，荧光检测器与显微镜直接耦合，非光纤连接. （2）其中≥2个制冷超灵敏检测器(GaAsP或HyD) （提供制冷功能证明材料） |  |  |  |
| 8 | ★Z轴精度 |  |  |  | 电动Z轴最小步进精度≤10nm（显微镜主机Z轴精度） |  |  |  |
| 9 | ＃全自动正置荧光显微镜 |  |  |  | 显微镜主机采用门型设计，电动激发块转盘≥7孔位 |  |  |  |
| 10 | #观察空间 |  |  |  | 配备可拆卸的 XYZ 载物台，可对高度进行调整，在体观察的空间≥（600 (W) x 300 (H) x 500 (D) mm ）， 可以进行中型动物如小鼠、大鼠、狨猴等的活体成像及结合行为学的相关成像，原厂设计非定制改造。 |  |  |  |
| 11 | 5X物镜 |  |  |  | 数值孔径NA≥0.10，工作距离WD≥20 mm |  |  |  |
| 12 | #10X物镜 |  |  |  | - 数值孔径N.A≥0.6，工作距离W.D≥7mm，（提供证明材料） - 透过率范围400-1500nm，且1500nm透过率≥70%，具备玻片厚度校正功能，介质折射率1.33-1.52；支持多种透明化试剂，用于组织大视野深层成像。 （提供镜头透过率曲线及官网链接） |  |  |  |
| 13 | #25X物镜 |  |  |  | - 数值孔径N.A≥1.05，工作距离W.D≥2mm，具备玻片厚度校正功能，对于盖玻片和组织深度进行校准，有扫描深度校正环，注射夹角(显微操作针注射角度)≥30º ,方便兼容电生理设备； （2）透过率范围400-1500nm，且400nm透过率≥80%，1300nm透过率≥70%，（提供镜头透过率曲线及官网链接） |  |  |  |
| 14 | ＃60X物镜 |  |  |  | 60X长工作距离红外高通水镜：数值孔径NA≥1.0，工作距离WD≥2mm。 |  |  |  |
| 15 | ＃同步记录系统 |  |  |  | 模拟信号输入和TTL数字信号输入及输出，将电压信号记录为图像数据，不低于3个模拟信号输入通道，4个数字TTL触发输入通道，4个数字TTL触发输出通道。 |  |  |  |
| 16 | 软件分析系统 |  |  |  | （1）所有硬件控制，界面暗室匹配设计，用户自由排列界面； （2）全自动控制采集光路，全自动调整激光光斑位置和角度；时间控制编程模块，全自动实验流程的设计和实现，不同成像任务之间按编辑逻辑快速切换，时序控制制器保持毫秒精度以保证数据完整性； （3）自动调节激光光束直径； （4）荧光强度测量、荧光强度曲线、表面分析、直方图分析等功能，随成像深度不同，可以随意线性或非线性调节激光强度和检测器灵敏度； （5）多维图像采集，具有不少于Alphablend，Isosurface，MIP等多种三维渲染模式，并在成像过程中实时三维重构； （6）可以快速调用以往荧光成像信息，自动将成像信息还原为硬件设置。 |  |  |  |
| 17 | 计算机工作站 |  |  |  | CPU Intel Xeon E5-1620v以上；Windows 10 64位 英文专业版系统；内存64G及以上；256G SSD固态硬盘以及2TB SATA 硬盘及以上；独立显卡2G及以上；1个32英寸液晶显示屏及以上；带DVD刻录机。 |  |  |  |
| 18 | 配套设备 |  |  |  | （1）光学防震平台，一台 （2）稳压电源一台：不间断电源断电延迟时间大于60min。 |  |  |  |
| 售后服务要求（每一项都是“★”） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 质保期 |  | 3年 |  |  |  |
| 2 |  |  | 备件库 |  | 在西安有备品库。 |  |  |  |
| 3 |  |  | 维修站 |  | 厂家在西安设有售后服务机构，同时具备至少3名经过厂家认证并持有证书的工程师。 |  |  |  |
| 4 |  |  | 收费标准 |  | 零配件及耗材价格享受市场统一价格的80%优惠。 |  |  |  |
| 5 |  |  | 培训支持 |  | 每年不少于2次的定期巡检维护； 免费现场应用技术培训，培训人数不限； |  |  |  |
| 6 |  |  | 维修响应 |  | 1小时响应，2小时到达现场。 |  |  |  |
| 7 |  |  | 到货时间 |  | 120天 |  |  |  |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。