| 设备名称 | 离心泵血液控制监测系统(ECMO) | 计划号 | 2021-N1739 |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算金额 | 150万元人民币 | 设备数量 | 1套 |
| √进口 |
| 设备功能要求 |
| 体外生命支持系统-体外膜式氧合，实现人工心肺长时间的安全体外循环保障。 适应症：1 作为机械循环支持。心脏手术后心源性休克PCS，为下一步操作争取时间， 急性心肌炎，急性心梗并发心源性休克。 2：替代CPB.肺移植，术中心肺支持，等待供体的患者支持，急性肺栓塞的救治，气道外科手术。 3：通气支持：急性呼吸窘迫综合征ARDS，新生儿肺部疾病 全套的系统设备包括：心肺转流系统离心泵、血氧饱和度与血细胞压积测量仪、医用物理升降温仪、医用空氧混合器 要求：1设备功能先进性满足不同体重及各种年龄（成人，儿童，婴儿）阶段的危重患者。 2 应对紧急突发事件以及战备需要便携，长时间转运功能。 3 对患者体温的保障有升降温的调节功能。 4可提供安全便携动力系统，便携支架以及转运箱，保证设备安全运输。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 离心泵主机 | 1台 |
| 2 | 血氧饱和度与血细胞压积测量仪 | 1台 |
| 3 | 医用物理升降温仪 | 1台 |
| 4 | 医用空氧混合器 | 1台 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 主机 | ★1.1流量：0 ~ 9.99 L/min ±5% 1.2转速：0—4500RPM； 1.3压力：-300 ~ + 999 mm Hg ±5% #1.4主机自带2组压力监测模块，无需另接； 1.5分辨能力：流量：10mL，转速：10转，压力1mmHg； 1.6内置电池：永久充电式电瓶，可反复充电； 1.7主机带有可移动液晶显示屏,分为触屏式和按键两种操作方式 1.8泵头与主机可分离,可单独置于病床旁边 #1.9电磁流量计，有小儿和成人两种规格,可分别单独使用，无需使用超声耦合剂 |
| 2 | # 血氧饱和度与血细胞压积测量仪 | 2.1具备同时监测SvO2、SaO2、Hct功能； 2.2血氧饱和度监测范围：40%—99%； 2.3血球压积监测范围：16%—38%； 2.4采用先进的光学感应系统，同血液无直接接触； 2.5每12秒更新监测结果，保证监测的实时性； 2.6内置电池：镍镉充电电池组，电池工作时间至少6小时； 2.7具有开机自动校准功能。 |
| 3 | 医用物理升降温仪 | 3.1通过国家级医疗检测机构EMC检测 3.2大功率紫铜控温系统 3.3连续循环输出：无暂停水循环，温度波动小，效率高 3.4半导体控温，精度高 3.5部分配件进口，可靠性高 3.6 7寸彩色触摸屏，中文及图标直观显示信息 3.7开机自检、计时、量化功率 3.8水箱缺水、水温超限报警 3.9功能模式：手动模式 3.10美国进口CPC接头 3.11温度控制范围:4℃--39℃，温度任意可调 3.12噪音≤52dB |
| 4 | 医用空氧混合器 | 4.1显示参数 氧浓度连续可调：21-100% 流 量：0-15L/min CPAP压力可调节0-10cmH2O（泡泡式CPAP） 吸入气体可湿化 4.2气源压力要求 空气：0.3-0.5MPa 氧气：0.3-0.5MPa 4.3技术特性 流量连续可调，浮子流量显示 氧浓度刻度显示，连续可调 泡泡式CPAP压力调节，可以单独控制，不受流量大小影响 多规格、硅胶材质柔软鼻塞2套。12个鼻塞，便于使用消毒更换。 混合气吸入加湿功能 4.4安全及报警要求 （声报警） 气源压差报警功能 |
| 5 | ★耗材 | 体外循环管路套包、动静脉插管、穿刺套盒、泵头 |
| 6 | ★耗材年用量 | 预估每年执行40例，耗材费用预估200万元/年 |
| 售后服务要求 |
| 1 | 质保期 | 3年 |
| 2 | 备件库 | 西安有备件库，国内有备件库 |
| 3 | 维修站 | 国内有维修站 |
| 4 | 收费标准 | 质保期外配件产品享8折优惠 |
| 5 | 培训支持 | 派专业技术人员，对操作人员进行使用操作、设备维修、保养及注意事项等技术的现场培训，并达到熟练掌握产品性能，能及时排除一般故障的程度。 |
| 6 | 维修响应 | 2小时响应，12小时到达指定地点 |
| 7 | 到货时间 | 90个工作日 |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。售后服务要求尽量填写，没有要求的可不填。