技术参数

| 项目编号 | 2021-JK15-W1438 |
| --- | --- |
| 货物名称 | 口腔扫描系统 |
| 数量 | 1套 | □国产 ■进口 |
| 最高投标限价 | 人民币105万元 |
| 设备功能要求 |
| 口腔扫描系统，通过真彩扫描、数字化自动比色系统，能清晰不失真的展现牙体组织、牙龈、粘膜、软硬腭。可用于本科生、研究生临床病例收集，通过标准化的的病例库建立，促进开展临床科研。实现数字化义齿的设计和分析。 可实现教学用机和限额30台教学用机共同设计操作的功能，适合学院教学和展示，可以实现教学机和学生机联机，共同设计操作。并提供每年不低于1000个的数据保存点，可用于后端CAM设备加工。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描 述 | 数量 |
| 1 | 口内扫描仪 | 1套 |
| 2 | 模型扫描仪 | 1套 |
| 3 | 设计软件 | 4套 |
| 4 | 笔记本电脑 | 1台 |
| 5 | 台式机电脑 | 1台 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | ★口内扫描仪 | 1.开放式系统，可导出开放式STL和PLY文件，方便对接其他开放的软件及第三方设备，无使用年费。 2.扫描时显示和反馈系统，可以拍摄高清口内照片。 3.可用于扫描制作嵌体/高嵌体、贴面、牙冠桥、全牙弓、扫描杆、模型等，同时具有印模扫描功能，可以将印模数据直接转换成数字化模型。 4.高速扫描，全真彩扫描，同时具有比色功能。 5.含不同规格扫描头，可拆卸高温高压消毒，并带有主动加热防起雾功能。最小扫描头尺寸≤13.5×12mm。 6.扫描仪净重≤220g，扫描头重量≤18g。带扫描头的扫描仪整体尺寸≤41×45×249mm，小巧轻便易于操作不疲劳。 7.扫描时间：全口扫描时间小于120秒。 8.扫描精度≤10微米，扫描头可自由移动，随时返回已扫描区域重新扫描而不需要人工干预。 9.扫描模式自由度极强，在设计结束之前任何时候可以返回继续扫描。口扫机身及按钮可操控软件，无需接触鼠标或键盘即可操作扫描软件，避免交叉感染。 10.扫描景深可调，有利于较深窝洞和扫描杆的扫描。 11.具备咬合空间检查功能，可以直接测量备牙量，在椅旁指导牙体预备。 |
| 2 | ★模型扫描仪 | 1.高精度扫描精度：≤4微米。 2.种植杆卡扫描精度:≤10微米。 3.扫描仪轴数：3轴。 4.光源：采用蓝光扫描光源。 5.采用开放式扫描仓。 6.可直接扫描实物颌架，具有开放的实物颌架扫描功能，适用于主流的颌架系统，如Artex CR, SAM, Kavo， Ivovlar Vivadent等。 7.具有Artex CR扫描时无需要借助其它辅助工具(颌架扫描台或颌架衬垫等)，扫描过程中不需手动介入，直接放进扫描仪中一次完成扫描。 8.设计软件可对接电子面弓数据。 |
| 3 | 设计软件部分 | ★1、含修复设计软件，可进行常规的冠、桥、嵌体/高嵌体及贴面的设计。 ★2、含种植修复设计模块，可进行个性化基台及上部修复设计，同时可进行种植杆卡的设计。 ★3、含全口义齿修复设计模块，可进行可摘义齿支架的设计。 ＃4、含模块编辑模块，可进行各类模块含种植模块的设计。 ★5、含正畸模块编辑模块 ＃6、可进行隐形矫治器的设计，软件可对模型数据进行分牙和排牙设计。 7、可进行正畸用间接粘接托槽设计，软件内置主流的正畸托槽数据 8、可时数据库为开放形式，可自由导入第三方托槽数据。 9、可生成隐形矫治过程文件及模型，以便进行模型打印及矫治器的生产。 。 |
| 4 | 电脑系统 | ＃笔记本电脑：CPU：i7-1165G7 ；内存：32G；硬盘≥512G；显卡不低于RTX3060规格。 ＃台式机电脑：CPU ≥I710700 ；内存：32G；硬盘≥512G；显卡不低于RTX3060规格。 |
| 售后服务要求 |
| 1 | 质保期 | 三年全国联保 |
| 2 | 备件库 | 国内有备件库 |
| 3 | 维修站 | 西安有维修人员 |
| 4 | 收费标准 | 软件问题免费维修，硬件问题检测后按照市场价80%收取，免上门费 |
| 5 | 培训支持 | 培训电脑的基础管理与维护 |
| 6 | 维修响应 | 报告维修1-2小时完成响应，24小时内完成维修 |
| 7 | 到货时间 | 合同签约后30天内到货安装 |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。售后服务要求尽量填写，没有要求的可不填。