技术参数

| 项目编号 |  |  |  | 2022-JK15-W1086 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物名称 |  |  |  | 双通道膜片钳记录系统 |  |  |  |  |
| 数量 |  |  |  | 1 |  |  | 是否必须进口：□是 否 |  |
| 最高投标限价 |  |  |  | 人民币79万元 |  |  |  |  |
| 设备功能要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 双通道脑片膜片钳系统可以直接观察和分辨单离子道电流及其开闭时程区分离子通道的离子选择性、同时可发现新的离子通道及亚型，并能在记录单细胞电流和全细胞电流的基础上进一步计算出细胞膜上的通道数和开放概率，还可以用以研究某些胞内或胞外物质对离子通道开闭及通道电流的影响等。同时用于研究细胞信号的跨膜转导和细胞分泌机制。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 软硬件配置清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 描 述 |  |  |  |  | 数量 |
| 1 |  |  | 双电极膜片钳放大器 |  |  |  |  | 1 |
| 2 |  |  | 数模转换器 |  |  |  |  | 1 |
| 3 |  |  | 数据采集和分析软件 |  |  |  |  | 1 |
| 4 |  |  | 蠕动泵 |  |  |  |  | 1 |
| 5 |  |  | 刺激器 |  |  |  |  | 1 |
| 6 |  |  | 隔离器 |  |  |  |  | 1 |
| 7 |  |  | 手动微操纵器 |  |  |  |  | 1 |
| 8 |  |  | 全自动震动切片机 |  |  |  |  | 1 |
| 9 |  |  | X-Y移动台与支撑平台 |  |  |  |  | 1 |
| 10 |  |  | 防震台及静电屏蔽网 |  |  |  |  | 1 |
| 11 |  |  | 仪器架 |  |  |  |  | 1 |
| 12 |  |  | 台式计算机 |  |  |  |  | 1 |
| 技术参数要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 |  |  |  | 技术参数 |  |  |  |
| 1 | 双电极膜片钳放大器 |  |  |  | ★1.双探头，具有两个相同且独立的探头。 ★2.电压钳模式下提供4种反馈电阻（50 MΩ、500 MΩ、5 GΩ、50 GΩ），可以测定0.2 pA-200 nA范围的电流。根据测量电流量程，手动选择反馈电阻，测量精度高。 #3.具有电流钳自动切换为电压钳功能。 4.具有电极电位偏置调整功能，可进行手动和自动调整。 5.全细胞膜电容补偿范围：Rf=500MΩ时， Cm 1-278.4 pF/Rs 0.4-744.7 MΩ；Rf=50MΩ时，Cm 11.06-3080pF/Rs 0.036-67.31MΩ。 #6串联电阻补偿最大值100%。 7.输出增益范围：主输出：1,2,5,10,20,50,100,200, 500, 1000, 2000；第二输出：1,2,5,10,20,50,100 #8带有适配器能够与钙成像和光遗传系统连用，进行离体的单个细胞分辨率光遗传学实验。 |  |  |  |
| 2 | 数模转换器 |  |  |  | ★1.高分辨率、低噪声数模/模数转换器，数模转换为即插即用型设备，和放大器分开，是一台独立的设备。 #2.低噪声：每个输入通路都用独立的模数转换器来处理，内置1个通道可去除50/60HZ的正弦波噪声，响应时间<1s，且数模转换器为单独仪器。 #3.模拟输入：8通道、范围±10V、16位分辨率、1Hz—500k Hz采样率。 #4.模拟输出：8通道、范围±10V、16位分辨率、1Hz—500k Hz采样率。 5.模拟输出阻抗<0.5Ω 6.数字输出8位，数字输出电流范围±4mA； |  |  |  |
| 3 | 数据采集和分析软件 |  |  |  | ★1.既包含采样程序又包含分析程序，采集软件和分析软件为同一家品牌产品，方便日后维护。 #2. 分析数据无需加密狗,可以在≥30台电脑上进行数据分析。 3. 一个扫描线中的每个时段可控制8个数码输出。 #4. 分析程序可对采集的各种信号进行数据处理、分析、作图、统计检验等，突触活动分析、Burst分析、KS分析、统计检验、方差分析、潜伏期分析V-S分析等均可实现。 5.膜测试功能在记录每条扫描线时可计算串联电阻Ra和膜电容。同时显示多个通道的实验状态，可对每一个记录进行独立命令控制。 6.可同时自动记录下漏减前后的电流。 7.自由连续（gap-free）记录模式，可以编程模拟和数字输出信号，所有的 protocol 持续时间都是按照时间和采样频率来定义的，可以编辑电压水平、holding持续时间以及数字输出。 8.数据采集软件可进行在线实时分析数据。 |  |  |  |
| 4 | 蠕动泵 |  |  |  | 1.滚筒数目：10个 2.2通道 3.流速：0.05-20ml/min 4.转速范围：0.1-100rpm 正反转可逆 5.显示方式：3位LED数码转速显示 |  |  |  |
| 5 | 刺激器 |  |  |  | - 九道独立的电刺激器，可重复输出，可单、双和串刺激输出。 - 可单相、双相和斜波输出，通过触摸屏编辑参数。 - 各通道可单独输出或组合输出，产生复杂的输出模式。 - 可用一些通道给标本刺激，另一些通道触发示波器、计算机等。 - 单脉冲/串脉冲之间的时间间隔范围很大：40μs-3,999 s。 - 可在输出刺激的同时，编辑、修改刺激参数。 - 关闭刺激输出非常简单快速。 - 具有强大的程序员功能，可触发通道、修改参数和在设置好的时间内切换实验。 - 可通过计算机（USB连接）对刺激器进行编程控制。 - 每个串（Train）可输出1-59,990个脉冲刺激。 - 脉冲宽度：4μs-3,999 s。 - 延迟：4μs-3,999s。 13.电压输出范围：±10V。 |  |  |  |
| 6 | 隔离器 |  |  |  | - 输入电压：5-10V。 - 输出：电压0-90V；电流0-10mA。 - 提供2个9V电池（用于操作隔离器）、90V电池（用于输出脉冲，可充电）。 - 可使用两台隔离器，输出双相刺激脉冲。 |  |  |  |
| 7 | 手动微操纵器 |  |  |  | - 手动四轴移动：X、Y、Z和斜线方向运动。 - 行程：X、Y、Z和斜线方向移动最大距离为22mm。 - 最高分辩率10μm。 - 探头位置可以多重定位。 - 可与任何显微镜配套使用。 |  |  |  |
| 8 | 全自动震动切片机 |  |  |  | 1.可安装可拆卸式冰盘，双层壁缓冲液盘或者选配的测量装置； 2.振动测量计"，用来检测刀片纵向的振动； 3.样品垂直迸样;最大20mm(取决于所选样品夹的型号)； ★4.横向切片行程:刀片夹可以旋转90。可以安全插入整把剃须刀； 5.间隙角角度可在15。、18。和31。之中选择； 6.刀片架最优化设计，为了防止缓冲液溢出； 7.独立的控制单元，保护膜； ★8.独立编辑8套参数设定； 9.速度、振幅、切片厚度可编程设定(自动模式)； 10、当使用 "振动测量计"这种检测装置时，刀片纵问偏离的值可以显示(以μ)并且会提示调节旋钮的旋转方向，从而降低纵向的刀片振动； 11.电动的刀片架振动，最低的纵向偏离； 12、刀架的移动为电动，速度可以在0.01-1.5mm/S进行调节: 在0.01-0.1之间，以0.01mm/s递迸 在0.1-0.5之间，以0.02mm/s递迸 在0.5-1.5之间，以0.01mm/s递进 13.马达控制的刀片回退过程可以加速，速度2.5mm/s； 14.振幅调节范围0-3mm，以0.05mm递迸； 15.频率:85Hz±5Hz； 16.可以在半自动和全自动切片模式间切换； 17.切窗可自由编程，两个独立编程决定的切窗边缘； 18.2种全自动的切片模式； 19．单独或连续模式； 20.刀架回退行程中，样品回缩，且回缩值在O-lOOμm之间可调； ★21.刀片前迸和回退速度可手动调节，速度在1-5mm/s之间，以0.5mm/s递进。 22.在刀片手动前进和后退模式下，刀片的振动可以开启或关闭； 23."UP"按钮可以使样品快速向刀片抬升； 24.“down”向下"按钮可以使样品快速回到初始位置以便进行安全快捷的样品更换。 25.可以用调节旋钮在每一次切片以前进行手动进样(如果选择半自动模式) ★26.手动进样厚度可调节，范围是1，10和1OOμm，选定的切片厚度可以用MEMO(存储)键保存，切片厚度总计，可以在任意位置重新设定； |  |  |  |
| 9 | X-Y移动台与支撑平台 |  |  |  | - 手动X-Y移动台 - X、Y最大位移：25mm - X、Y移动精度：5µm - 支撑平台表面为铝板 5.支撑柱高度可调节，带有M6孔 |  |  |  |
| 10 | 防震台 |  |  |  | - 高导磁不锈钢台面，M6螺孔阵列。 - 万向活塞震动隔离器，隔振效率：垂直与水平均为90-97％@10Hz。 - 系统固有频率：小于1-2Hz。 - 台面厚度：50mm。 - ★台面尺寸：750 x 1200mm。 - 承载力：160 kg。 - 最大气压要求：80psi氮气或空气。 |  |  |  |
| 11 | 静电屏蔽网 |  |  |  | - 框架由铝材制成，采用与防震台分体和联体方式。 - 优质铜网，前有铜网卷门。 - 有各种框架尺寸与防震台匹配。 - 其他：悬吊架、台板等供选配 |  |  |  |
| 12 | 仪器架 |  |  |  | - 采用两个前后焊接架及上下盖组装而成，安装方便、负重大（达500kg）。 - 重量轻、结构坚固。 - 配备电生理专用工作站硬盘容量128SSD+2T，内存：8G,处理器：I7，Win10 系统。耗材一批。 |  |  |  |
| 售后服务要求（每一项都是“★”） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 质保期 |  |  |  | 壹年 |  |  |
| 2 |  | 备件库 |  |  |  | 西安有备件库 |  |  |
| 3 |  | 维修站 |  |  |  | 西安有维修人员 |  |  |
| 4 |  | 收费标准 |  |  |  | 质保期外终身免费维护，质保期满维修只收零配件成本费， 不收人工费。 |  |  |
| 5 |  | 培训支持 |  |  |  | 免费提供现场操作使用和维护保养培训。 |  |  |
| 6 |  | 维修响应 |  |  |  | 2小时内响应，8小时内到达客户现场。 |  |  |
| 7 |  | 到货时间 |  |  |  | 签订正式合同后60天之内。 |  |  |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。售后服务要求尽量填写，没有要求的可不填。