公告附件3：

|  |  |
| --- | --- |
| 项目编号 | 2022-JK15-W1111 |
| 项目名称 | 全自动荧光细胞计数仪 |
| 数量 | 1 | □国产 🗹进口 |
| 最高投标限价 | 25万元（免税） |
| **功能要求** |
| 细胞无耗材计数，可以计数4-400um细胞，能自动变焦，快速计数，能精确分析原代细胞，高清划分细胞轮廓，可已经进行AO、PL染色荧光检测，GFP转化效率检测，数据导出便捷。 |
| **软硬件配置清单** |
| **序号** | **描 述** | **数量** |
| 1 | 主机 | 1 |
| 2 | 电源线 | 1 |
| 3 | 说明书 | 1 |
| **技术参数要求** |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | **＃**加样品方式 | 直接加样计数，无需专用细胞计数板，无需耗材。 |
| 2 | ★检测模式 | 全功能多检测模式，包括双通道荧光模式，GFP模式（转染效率），明场模式，台盼兰检测，以及酵母检测模式。 |
| 3 | **＃**可变景深 | 可变景深技术，可针对不同大小和浓度的细胞样品选择不同检测高度。 |
| 4 | ★检测浓度范围 | 1X103 – 1.5X107cells/ml。 |
| 5 | ★细胞直径范围 | 4–350 um |
| 6 | **＃**样品体积 | 5ul(50um高度)，10ul(100um高度)，40ul(400um高度)可调。 |
| 7 | ★荧光激发和明场照明 | LED 470nm、LED 530nm。 |
| 8 | ★检测速度 | 明场<5秒，荧光<10秒。 |
| 9 | 图像和操作屏幕 | 荧光300万像素图像，明场500万像素图像，可图像叠加。屏幕具有多点触控，至少7寸高清1280×800彩色屏。 |
| 10 | 样品基座材质 | 光学级蓝宝石。 |
| 11 | 聚焦和储存 | 自动聚焦、60G固态存储器。 |
| **售后服务要求（每一项都是“★”）** |
| 1 | 质保期 | 贰年 |
| 2 | 备件库 | 西安配有办事处  |
| 3 | 维修站 | 国内有维修站 |
| 4 | 收费标准 | 质保期外只收取配件费 |
| 5 | 培训支持 | 提供免费培训支持，对用户指定人员进行操作演示及相关的技术培训，直至培训人员达到熟练掌握、灵活应用的程度 |
| 6 | 维修响应 | 在接到报修电话后2小时内做出反应，48小时内达到现场积极、主动帮助用户在最短时间内解决问题 |
| 7 | 到货时间 | 合同签订后3个月 |