公告附件2：

|  |  |
| --- | --- |
| 项目编号 | 2022-JK15-W1110 |
| 项目名称 | 凝胶成像及发光系统(多功能成像系统多色荧光组件) |
| 数量 | 1 | □国产 🗹进口 |
| 最高投标限价 | 22万元（免税） |
| **功能要求** |
| 在原有的凝胶成像仪上升级，支持多色荧光成像。 |
| **软硬件配置清单** |
| **序号** | **描 述** | **数量** |
| 1 | 多色荧光光源 | 1套 |
| 2 | 发射光滤光片 | 5个 |
| **技术参数要求** |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 多色荧光光源 |  |
| 1.1 | ★波长 | 蓝色（480nm±15nm）绿色（530nm±15nm）红色（640nm±15nm）近红外（680nm±15nm）红外（780nm±15nm） |
| 1.2 | 激发方式 | 顶置脉冲式 |
| 1.3 | 激发功率 | ≥20W |
| 2 | 滤光片 |  |
| 2.1 | ★发射光滤光片波长 | 550nm±20nm600nm±20nm650±20nm750nm±20nm850nm±20nm |
| 2.2 | 透光率 | ≥90% |
| **售后服务要求（每一项都是“★”）** |
| 1 | 质保期 | 三年 |
| 2 | 备件库 | 国内有备件库 |
| 3 | 维修站 | 国内有维修站 |
| 4 | 收费标准 | （质保期外配件及维修价格优惠情况） |
| 5 | 培训支持 | 装机培训一体化服务，可根据具体需求提供免费培训。。 |
| 6 | 维修响应 | 24小时电话响应，48小时上门检修 |
| 7 | 到货时间 | 60天 |