公告附件2：

|  |  |
| --- | --- |
| 项目编号 | 2022-JK15-W1145 |
| 项目名称 | 血液透析过滤机 |
| 数量 | 10 | □国产 🗹进口 |
| 最高投标限价 | 268万元 |
| **功能要求** |
| 设备支持血液透析、单纯超滤、序贯透析、On-line HDF和On-line HF的治疗模式。 |
| **软硬件配置清单** |
| **序号** | **描 述** | **数量** |
| 1 | 血液透析滤过机 | 10台 |
| 2 | 透析液过滤器  | 20根 |
| 3 | 血压监测组件 | 10个 |
| 4 | 在线清除率监测 | 10套 |
| **技术参数要求** |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 人机交互 | ≧12英寸彩色液晶触摸显示器，全中文操作 |
| 2 | 空气探测 | 超声探测 |
| 3 | 透析液流量 | （300～800）ml/min |
| 4 | ★B液干粉筒组件 | 标准配备碳酸氢盐干粉自动配制系统 |
| 5 | ★超滤系统 | 具备容量式超滤控制系统 |
| 6 | 动脉压监测 | 显示范围:（-300～＋300）mmHg；测量精确度：±10mmHg |
| 7 | 置换液泵 | 置换液流速:（25～400）ml/min |
| 8 | 血泵流速 | （50～600）ml/min |
| 9 | ★血压 | 标配血压监测组件 |
| 10 | ★透析充分性 | 实时在线清除率(KT/V)监测组件（非计算功能Adimea/OCM/DDM） |
| 11 | 透析液过滤 | 标准配备双透析液过滤组件，在线生产置换液 |
| 12 | ＃补液比率 | 置换液量按比例自动进行调整，防止血液过度浓缩，选择最佳置换量 |
| 13 | ＃自动化透析 | 具备 |
| 14 | 检测功能 | 具备气泡检测、血液判别等功能 |
| 15 | ＃预冲液联机排放 | 预冲液排放过程中无需废液袋 |
| 16 |  自备电池 | 标配内置电池，保证机器停电后最少使用≥15分钟，并且不丢失数据；同时压力检测，漏血和气泡检测正常工作 |
| 17 | 漏血检测 | 超声或光学监测 |
| 18 | 个性化透析 | 具备 |
| 19 | ★消毒模式 | 具备药液消毒和热消毒方式，消毒过程中A、B液吸管联机同时消毒 |
| 20 | ★品牌市场占有率 | 品牌陕西省装机台数≧500台，附用户名单及相关证明材料 |
| 21 | ★信息化系统 | 开放端口，并免费连接信息化系统，不产生任何费用 |
| 22 | ★软硬件配置清单 | 1. 血液透析滤过机 10台
2. 透析液过滤器 20根
3. 血压监测组件 10个

4、在线清除率监测 10套 |
| **售后服务要求（每一项都是“★”）** |
| 1 | 质保期 | 整机质保≧3年 |
| 2 | 备件库 | 西安有备件库 |
| 3 | 维修点 | 西安有维修点 |
| 4 | 收费标准 | 专用透析液过滤报价、专用维修配件报价折扣优惠政策 |
| 5 | 培训支持 | 现场操作培训 |
| 6 | 维修响应 | 维修响应≤2小时，到场时间≤24小时。 |
| 7 | 到货时间 | 合同签订后10天 |